TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DİJİTAL STETOSKOP

SİSTEM TASARIMI VE TEKNİK ŞARTNAME

PCG Edinimi • Gömülü Veri Yolu • USB İletişimi • PC Yazılımı • Güç Sistemi • Doğrulama

| DOKÜMAN ALANI | DEĞER |
| --- | --- |
| Doküman No | DSS-SYS-001 |
| Revizyon No | 02 |
| Durum | REV02 — SATIN ALMA VE ARAYÜZ GÖZDEN GEÇİRMESİ (AÇIK MADDELER KAYITLI) |
| Yayın Tarihi | 13.10.2026 |
| Proje | Smart Digital Stethoscope: Heart Sound Acquisition, Signal Processing and Quality Assessment |
| Danışman | Dr. Emin Emrah ÖZSAVAŞ |
| Proje Ekibi | Ege Çağın TEPE • Özgür Ozan YILDIZ • Ünal Kaan ÖZTÜRK |

DOKÜMAN DURUMU: Rev02, satın alma/BOM, arayüz ve laboratuvar erişimi gözden geçirmesi. Rev01'e göre açık teknik kararlar, BOM tutarsızlıkları ve test izlenebilirliği güncellenmiştir. Bu sürüm tasarım/sipariş dondurma belgesi değildir: PUI EB-R fiziksel pad eşlemesi, ECM sayısallaştırma yolu, USB sınıfı ve kişisel jak–USB adaptörünün uygunluğu açık maddelerdir. C-05 bölümde mevcut değildir; laboratuvar mevcudiyeti Ozan bildirimi olarak kayıtlıdır.

REV 02  |  SİSTEM TASARIM DOKÜMANI

# Doküman Kontrolü

Bu bölüm, dokümanın kimliğini, revizyon yönetimini tanımlar. Tasarım dosyaları, firmware ve test sonuçları bu dokümana referans verilerek sürümlenecektir.

## Doküman Kimliği

| Alan | Tanım |
| --- | --- |
| Doküman No | DSS-SYS-001 |
| Doküman Adı | Dijital Stetoskop Sistem Tasarımı ve Teknik Şartname |
| Revizyon | 02 |
| Durum | REV02 — Sistem tasarımı, satın alma ve test eşleştirmesi |
| Temel Referans | Capstone Project Proposal, 08.09.2026 + danışman EEE495/496 planı/assessment/component belgeleri |
| Rev02 Yayın Tarihi | 13.10.2026 |

## Revizyon Geçmişi

| Rev | Tarih | Değişiklik | Durum | Hazırlayan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 28.09.2026 | Öğretim elemanı belgeleri ve mevcut sistem temel tasarım’ı birleştirilerek ilk yayın oluşturuldu. | İlk yayın | Proje Ekibi |
| 01 | 30.09.2026 | Rev01 inceleme: Erken teknik kilitler açıldı; Modül sahipliği/test takvimi düzeltildi; Tedarik Excel dosyası Rev01 ile eşlendi. | Tasarım incelemesi | Proje Ekibi |
| 02 | 13.10.2026 | Rev02 closeout QA: ESP32-S3 ADC1 deney yolu/ADC2 DMA kısıtı; PCM1808 satın alma koşulu yalnız PCM1808 modülüne indirildi; EB-R Farnell 14 stok / 22 hafta lead-time ve ilk sipariş partisi önceliği; güvenli USB 5 V → DevKit input ve MEMS rail kuralı; W6 rail baseline / W10 opsiyonel LDO A/B; T-AUD-06 ADC-only noise-floor adımı; kişisel dongle 20–500 Hz/AC-kuplaj/AGC doğrulaması; bare QFN/WSON perfboard uyarısı; G1/G2/test izlenebilirliği ve taşıyıcı kart varsayımının kaldırılması. | Açık teknik kararlar kayıtlı; bağımsız W4 siparişleri ilerleyebilir; yalnız PCM1808 modülü beklemede. | Proje Ekibi |

REVİZYON KURALI: Danışman-sabit kapsam/etik/ölçüm/ders kapısı koşulları bağlayıcıdır. Rev02 tasarım/sipariş dondurması değildir. PUI EB-R fiziksel pad haritası ve ECM sayısallaştırma yolu kapanmadan ilgili arayüzler varsayımla dondurulmaz. Kesin MPN, USB kablo ucu, frame/CRC, GPIO ve güç kararları kaynak/bench kanıtıyla güncellenir; dondurma sonrası değişiklik ECO/revizyon kaydı gerektirir.

# İçindekiler

1      Amaç ve Tasarım Felsefesi

2      Proje Kapsamı ve Sınırlar

3      Sistem Gereksinimleri (SRS)

4      Sistem Mimarisi

5      Elektriksel Arayüz ve Pin Kontrol Dokümanı (ICD)

6      PCG Sensörü ve Akustik Alt Sistem

7      Güç Mimarisi ve Batarya

8      Gömülü Yazılım ve Zamanlama

9      USB Uygulama Protokolü

10     PC Yazılım Şartnamesi

11     PCB Tasarım ve Yerleşim Kuralları

12     Mekanik Entegrasyon Gereksinimleri

13     Doğrulama ve Geçerleme Planı

14     Kilometre Taşı / Ders Kapısı Yapısı

15     Ekip Sorumlulukları ve Yapılandırma Yönetimi

16     Risk Yönetimi

17     Satın Alma ve Üretim Taslağı

18     Güvenlik ve Etik Çerçeve

19     Sonuç ve 4. Hafta Temel Tasarım Dondurma Planı

Ek A   Kısaltmalar ve Tanımlar

Ek B   Tasarım Karar Kayıtları

Ek C   Gereksinim–Doğrulama İzlenebilirlik Matrisi

Ek D   Teknik Referanslar

# Ek A — Kısaltmalar ve Tanımlar

| Kısaltma | Türkçe Açılım / Anlam | Bu projedeki kullanımı |
| --- | --- | --- |
| AFE | Analog Front-End | ECM karşılaştırma yolunda düşük gürültülü analog ön uç; nihai dijital MEMS yolunda zorunlu değildir. |
| AI | Yapay Zeka | Core kapsam değildir; yalnızca kayıt veri seti ve opsiyonel araştırma uzantısıdır. |
| BCLK | Bit Clock | I²S seri bit saati; PUI DMM referans adayında 48 kHz/32-bit word ile 3.072 MHz nominaldir. |
| CDC-ACM | USB Communication Device Class – Abstract Kontrol Model | ESP32-S3 üzerinde desteklenen USB device class adaylarından biri; Vendor-specific/Bulk ile 3. Haftada karşılaştırılır. |
| CRC32 | 32-bit Cyclic Redundancy Check | Application-level frame bütünlüğü için aday mekanizma; kullanılıp kullanılmayacağı ve parametreleri 3. Haftada kararlaştırılır. |
| DMA | Direct Memory Access | I²S veri aktarımında CPU yükünü azaltan donanım yolu. |
| ECO | Engineering Change Order | Yayınlanmış tasarım kararının kontrollü değişiklik kaydı. |
| ERC | Electrical Rules Check | Altium şemasının elektriksel kural kontrolü. |
| FFT | Fast Fourier Transform | PC yazılımında spektral görünüm. |
| GDMA | General DMA | ESP32-S3 çevre birim DMA mimarisi. |
| I²S | Inter-IC Sound | MEMS dönüştürücü ile veri toplama arayüzü; PUI referans yolu için kullanılır. |
| ICD | Arayüz Kontrol Dokümanı | Alt sistemler arasındaki elektriksel/veri arayüzlerinin kontrollü tanımı. |
| MCU | Microcontroller Unit | ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 3. Hafta seçim adayı; native USB ve I²S/DMA kabiliyetleri nedeniyle önerilir. |
| PCG | Phonocardiography / Phonocardiogram | Kalp sesinin ölçümü ve dalga biçimi. |
| PCB | Printed Circuit Board | Özel tasarım elektronik kart. |
| PPG | Photoplethysmography | İkinci dönem için opsiyonel optik referans kanalı; assessed core scope dışında ve proje başarısı için gerekli değildir. |
| S1/S2 | Birinci / ikinci kalp sesi | PCG içinde temel kardiyak ses bileşenleri. |
| SNR | Sinyal-Gürültü Oranı | Sinyal-gürültü oranı. |
| USB FS | USB Full-Speed | 12 Mbit/s nominal fiziksel USB veri hızı sınıfı. |
| WS / LRCLK | Word Select / Left-Right Clock | I²S örnek/kelime seçim saati. |
| VT | Verification Test | Test ile doğrulama yöntemi. |
| VI | Visual Inspection | Gözle/ doküman incelemesi ile doğrulama. |
| VA | Verification by Analysis | Hesap/analiz ile doğrulama. |
| DM | Demonstration | Çalışan sistem gösterimi ile doğrulama. |
| ECM | Electret Condenser Microphone | Elektret kondenser mikrofon; dönüştürücü karşılaştırmasındaki ilk aile. |

# 1  Amaç ve Tasarım Felsefesi

Bu sistemin amacı, insan kalbi tarafından üretilen düşük seviyeli akustik sinyali (PCG) fiziksel bir stetoskop arayüzü üzerinden sayısallaştırmak; veriyi deterministik biçimde mikrodenetleyiciye almak; kayıpsız bir uygulama protokolüyle bilgisayara aktarmak; gerçek zamanlı görselleştirme, kayıt ve sinyal kalitesi değerlendirmesi için tekrar kullanılabilir bir veri altyapısı oluşturmaktır.

Tasarım felsefesi dört prensibe dayanır: ölçülebilirlik, tekrarlanabilirlik, modülerlik ve kontrollü değişiklik. Bu nedenle çekirdek sistemin başarısı yapay zeka, kablosuz iletişim veya ek biyosensörlerin çalışmasına bağlanmaz.

## 1.1 Tasarımın Birincil Çıktısı

Çalışan fiziksel PCG edinim prototipi; yapım seviyesi ölçüm sonuçlarına göre gerekçelendirilecektir. Breadboard ve lehimli prototip iki zorunlu yapım yaklaşımıdır. Özel PCB zorunlu ders çıktısı değildir; ölçümlerle gerekçelendirilirse ikinci dönem 6. hafta kararından sonra opsiyonel mühendislik çıktısıdır.

PUI MEMS referans yolunda ESP32-S3 üzerinden 48 kHz mono I²S/DMA edinimi önerilir. ECM için düşük gürültülü AFE sonrası sayısallaştırma yolu açıktır: 12.10.2026 tarihli laboratuvar bildirimi C-05 bölüm USB ses arayüzünün mevcut olmadığını belirtir. Ozan'da bulunan 3,5 mm→USB adaptörü henüz incelenmemiştir ve analog giriş/capture, bilinen sinyalle 20–500 Hz frekans yanıtı, AC-kuplaj/high-pass, mic bias, gain/AGC ve örnekleme/kanal biçimi doğrulanmadan C-05 yerine veya referans olarak kabul edilmez; bazı codec/dongle'lardaki bu özellikler olası test riskleridir, tüm modeller için varsayım değildir. ESP32-S3 SAR ADC1 continuous/DMA yolu yalnız bench test adayıdır; PCG karakterizasyonu için yeterli gürültü/lineerlik performansı varsayılmaz. PCM1808 sınıfı harici I²S ADC ise danışman onayı ve exact breakout şeması doğrulamasına bağlı adaydır.

ESP32-S3 Native USB Full-Speed fiziksel veri yolu, Rev02 önerilen temel tasarım’dır. USB device class (CDC-ACM veya vendor-specific/Bulk) ve uygulama frame formatı 3. Hafta ortak B→C interface inceleme’unda seçilecektir.

PC üzerinde ham dalga biçimi, spektrogram/FFT, kayıt, metadata ve veri bütünlüğü göstergeleri.

Fantom ve masaüstü testleriyle ölçülmüş 20–500 Hz frekans cevabı, SNR, tekrarlanabilirlik, şebeke girişimi, uçtan uca gecikme, paket kaybı ve uzun süreli kararlılık sonuçları.

## 1.2 Tasarımın Bilinçli Olarak Dışarıda Bıraktığı Konular

Klinik tanı/tedavi veya sertifikalı tıbbi cihaz iddiası.

PPG kanalı çekirdek sisteme dahil değildir; yalnız core sistem tamamlanır ve takvim izin verirse ikinci dönemde opsiyonel uzantı olarak ele alınabilir.

BLE/Wi-Fi üzerinden gerçek zamanlı ana veri yolu.

Cihaz üzerinde büyük ölçekli yapay zeka modeli çalıştırılması.

FPGA, bulut altyapısı, hastane entegrasyonu, klinik karar destek sistemi veya insan deneklerden veri toplanması.

## 1.3 Tasarım Girdisi ve Kaynak Önceliği

| Öncelik | Kaynak | Uygulama kuralı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Üretici veri sayfası / resmi donanım kılavuzu | Elektriksel sınırlar, zamanlama, footprint ve kullanım koşullarında birincil teknik kaynaktır. |
| 2 | Öğretim elemanı ders / proje belgeleri | Kapsam, ölçümler, teslimatlar, ders kapıları ve satın alma zamanlaması için üst seviye proje girdisidir. [R8], [R9], [R10] |
| 3 | Rev02 SRS / ICD taslağı | Sistem davranışı ve arayüz gereksinimlerini taslaklar; yalnız danışman-sabit kapsam maddeleri bağlayıcıdır. Teknik kesin kararlar 4. Hafta’da dondurulur. |
| 4 | Test sonucu / ölçüm kaydı | Gerçek performansı doğrular; gereksinim karşılanmıyorsa düzeltme ve ilgili kapı yeniden çalıştırılır. |
| 5 | Satın alma / tedarik verisi | Fiyat, stok ve teslim süresini yönetir; teknik eşdeğerlik kanıtlanmadan parça değiştirilemez. |

Bu projede temel mühendislik problemi, düşük genlikli ve düşük frekanslı kalp sesinin mekanik göğüs başlığı, dönüştürücü, edinim elektroniği, mikrodenetleyici, haberleşme ve PC yazılımından oluşan bütün zincir boyunca güvenilir biçimde taşınmasıdır. Öğretim elemanı belgeleri, dönüştürücü ve prototipleme seçimlerinin öznel dinleme yerine tekrarlanabilir akustik fantom ölçümleriyle gerekçelendirilmesini istemektedir. [R8], [R9], [R10]

## 1.4 Problem Anlayışı ve Mevcut Yaklaşımlar

Kalp sesi ediniminde iki temel dönüştürücü yaklaşımı karşılaştırılır: analog çıkışlı elektret kondenser mikrofon (ECM) ve dijital MEMS mikrofon. ECM düşük gürültülü AFE gerektirir. C-05 bölüm USB ses arayüzü mevcut değildir; kişisel 3,5 mm→USB adaptörünün analog giriş/capture, 20–500 Hz yanıtı, AC-kuplaj/high-pass, mic bias ve AGC/gain davranışı doğrulanmamıştır. Bu nedenle ECM sayısallaştırma kararı açık kalır: ESP32-S3 SAR ADC1 continuous/DMA yalnız bench test adayıdır veya danışman onayıyla PCM1808 sınıfı harici I²S ADC değerlendirilebilir. ESP32-S3'te SAR ADC bulunması, analog yolun PCG karakterizasyonu açısından yeterli gürültü/lineerlik performansı sunduğunu kanıtlamaz. PCM1808 güçlü harici ADC adayıdır fakat modül şeması ve saat/besleme/format gereksinimleri doğrulanmadan final seçim değildir. Dijital MEMS, I²S üzerinden doğrudan MCU'ya aktarılır. T-AUD-06 kapsamında ECM yolunun ADC/AFE-only gürültü tabanı ayrıca ölçülerek sensör farkı elektronik edinim farkından ayrıştırılacaktır. Her iki dönüştürücü yolu aynı fantom koşullarında değerlendirilecektir.

# 2 Proje Kapsamı ve Sınırlar

## 2.1 Ürün Tanımı

Dijital stetoskop, göğüs başlığından gelen akustik titreşimi iki dönüştürücü ailesi üzerinden değerlendiren taşınabilir bir araştırma/prototip platformudur. ECM ana satın alma adayı Kingstate KECG2740PBJ; Same Sky CMC-6036-40T teknik referansı küçük miktarlı satın alma için MOQ nedeniyle pratik yedek değildir. MEMS sensör MPN'si PUI DMM-4026-B-I2S-R, satın alınacak bench ürünü ise DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartıdır. 3 EB-R planlanır (2 bench kullanım + 1 yedek). Farnell stok snapshot'ı 12.10.2026 tarihinde 14 adet ve 22 hafta standart üretici lead time göstermiştir; bölgesel/Türkiye sepeti ve fiilî teslim tarihi siparişte teyit edilip EB-R ilk W4 sipariş partisine alınmalıdır. EB-R gerçek pad/power map'i ve onboard rail düzeni PUI CAD/yazılı teyidiyle doğrulanmadan kablolama yapılmaz. C-05 bölüm USB ses arayüzü laboratuvarda mevcut değildir; kişisel jak–USB adaptörünün giriş/capture ve 20–500 Hz davranışı doğrulanmamıştır. ECM sayısallaştırma yolu danışman kararıyla ADC1 bench değerlendirmesi veya onaylı harici I²S ADC adayı arasında belirlenir; yalnız PCM1808 modülünün siparişi onay/şema kapısını bekler. A-08 PAM8403 adedi 2'dir (1 kullanım + 1 yedek); üretici IC sayfasında NRND/EOL durumu bulunduğundan bu yalnız kısa dönem bench prototipi adayıdır, uzun ömürlü tasarım baseline'ı değildir. PC tarafında pcg_core veri/işleme çekirdeğini ve pcg_app Python köprüsünü sağlar; React/Vite arayüzü görsel sunum katmanıdır. Ham edinim verisi korunur; işlenmiş görünümler ayrı üretilir. Fiziksel doğrulamanın tamamı akustik fantom üzerinde gerçekleştirilir; akciğer oskültasyonu kapsam dışıdır.

## 2.2 Rev02 Kapsam Seviyeleri

| Seviye | Rev02 Tasarım Durumu | İçerik |
| --- | --- | --- |
| CORE | Zorunlu | PCG edinimi; 1 ECM + 1 MEMS aile karşılaştırması; ESP32-S3/I²S/DMA için önerilen referans yolu; kablolu USB; continuity counter + tanımlanmış integrity strategy; Python PC uygulaması; CirCor veri seti; tekrarlanabilir akustik fantom; breadboard prototipi; otomatik test altyapısı ve birinci yarıyıl ders kapıları. |
| HEDEF | Zorunlu çıktı / ikinci yarıyıl | Lehimli prototip kartı, mekanik montaj, kayıt kalite kontrolü, tam karakterizasyon, güç ve işlem yükü ölçümleri, gürültü koşulları ve yapım seviyesi karşılaştırması. Batarya/power mimarisi ikinci dönem adayıdır; özel PCB yalnız ölçümler gerekli kılıyorsa uygulanır. |
| İSTEĞE BAĞLI | İsteğe bağlı | PPG (opsiyonel ikinci dönem), BLE/Wi-Fi, ML ve ileri denoising; yalnız çekirdek sistem ve zorunlu değerlendirmeler tamamlandıktan sonra. |

# 3 Sistem Gereksinimleri (SRS)

| Kurs gereksinimi | Rev02 / ders planı karşılığı | Kanıt | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Ders Kapısı – 1 (1. dönem 5. hafta) | 1. dönem 5. hafta: bilinen test işareti baştan sona alınır. | G1 + bilinen/sentetik işaret [R10] | ZORUNLU |
| Ders Kapısı – 2 (1. dönem 9. hafta) | 1. dönem 9. hafta: bağımsız bilinen fantom girdisine karşı sayısal doğrulama. | G2 + T-AUD-05 | ZORUNLU |
| Ders Kapısı – 3 (2. dönem 7. hafta) | 2. dönem 7. hafta: tüm modüller ayrı ayrı doğrulanmış olmalıdır. | G5 + modül testleri | ZORUNLU |
| İki dönüştürücü adayı | En az iki aile: 1 ECM + 1 MEMS; aynı fantom koşullarında ölçümle karşılaştırma ve seçim. | T-AUD-06 + satın alma kaydı | ZORUNLU |
| İki prototipleme yaklaşımı | Breadboard + lehimli prototip kartı; özdeş koşullarda karşılaştırma. | T-PROT-01 | ZORUNLU |
| Zorunlu altı ölçüm | 20–500 Hz frekans cevabı; SNR; ≥10 tekrar ile tekrarlanabilirlik; şebeke girişimi; uçtan uca gecikme; düşen paket oranı. | Test matrisi + otomatik rapor | ZORUNLU |
| Veri ve etik | CirCor DigiScope sabit veri seti; fiziksel doğrulama yalnız fantom; insan kaydı yok. | DSET-01 + ETH-01 | ZORUNLU |
| Yeniden üretilebilir sonuç | Sonuçlar betikle üretilecek; temiz depo kopyasından yeniden çalıştırılacak. | T-AUTO-01 + Git | ZORUNLU |
| Araç zinciri | Firmware C; PC uygulaması Python. CirCor veri seti ve araç zinciri proje başlangıcında sabitlenir. | Depo + kurulum kaydı | ZORUNLU |

NOT: Bu kısıtlar ders değerlendirme çerçevesindeki bağlayıcı proje koşullarıdır ve sistem gereksinimleri/test kayıtları ile izlenebilir tutulur.

Aşağıdaki gereksinimler Rev02 taslağının izlenebilir gereksinim setidir. “M” danışman planından gelen zorunlu çekirdek koşulu, “T” hedef/koşullu teknik ayrıntıyı ifade eder. 3./4. haftada açık teknik kararlar kaynak ve bench kanıtıyla gözden geçirilerek dondurulur.

| ID | Gereksinim | Kabul / doğrulama ölçütü | Yöntem | Seviye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-001 | PCG veri yolu mono olacaktır. | 1 kanal sürekli örnek akışı | VT | M |
| SYS-002 | Toplam edinim zinciri 20–500 Hz PCG bandını ölçülebilir biçimde karakterize edilecektir. | 20–500 Hz sistem transfer cevabı ölçülecek; normalize edilmiş cevap ve sapmalar raporlanacaktır. | VT/VA | M |
| SYS-003 | PUI DMM MEMS referans-aday yolunda 48 kHz mono ham örnekleme önerilir. | 48 kHz saat/örnekleme bench ölçümüyle doğrulanır; final acquisition profile 3./4. haftada kaydedilir. | VT | T |
| SYS-004 | PUI DMM referans-aday yolunda üretici I²S formatı (24-bit data / 18-bit precision / 32-bit word) kullanılacaktır. | PUI adayının bit/word hizası logic-analyzer ile doğrulanır; bu şart ECM/ADC yoluna genellenmez. | VT | T |
| SYS-005 | PUI MEMS referans yolu için ESP32-S3 Native USB Full-Speed fiziksel yolu önerilir; USB device class 3. Haftada seçilir. | Native USB enumerate + 48 kHz sürekli veri; CDC-ACM / vendor-specific karar kaydı. | VT | T |
| SYS-006 | Embedded→host akışında monotonic continuity mekanizması bulunacaktır; application-level checksum/CRC politikası 3. Haftada belirlenecektir. | Kasıtlı sequence/sample gap host tarafından bulunur; CRC/checksum seçilirse corruption-injection testi ayrıca geçer. | VT | M |
| SYS-007 | En az 30 dakika sürekli acquisition sırasında düşen paket/örnek oranı ve buffer-overrun durumu ölçülecektir. | Continuity gap, DMA overrun ve varsa seçilmiş integrity-error sayaçları otomatik raporlanır; sonuç elle girilmez. | VT | M |
| SYS-008 | PC yazılımı canlı dalga biçimi ve frekans alanı görünümü sağlayacaktır. | Dalga biçimi + FFT/spektrogram; 20–500 Hz görünür. | DM | M |
| SYS-009 | Ham acquisition verisi ve provenance yeniden üretilebilir biçimde kaydedilecektir. | Ham örnekler filtrelenmeden korunur; WAV/container representation seçilen/negotiated acquisition profile ile belgelenir. | VT | M |
| SYS-010 | Her kayıt oturumu metadata ile eşlenecektir. | oturum kimliği, firmware, mikrofon parça numarası, örnekleme hızı, koşullar | VI/VT | M |
| SYS-011 | Core bench sistemi USB üzerinden çalıştırılacaktır; battery/power-path entegrasyonu ikinci dönem hedefidir. | USB ile bench operation doğrulanır; battery/power uygulanırsa ayrı test edilir. | VT | T |
| SYS-012 | Batarya/şarj uygulanırsa 1S Li-Po CC/CV + koruma + sıcaklık gözetimi kullanılacaktır. | Seçilen charger/paket datasheet’ine göre charge/temperature-fault testi. | VT | T |
| SYS-013 | Batarya mimarisi uygulanırsa çalışma süresi ölçülecektir; kapasite ve runtime hedefi ikinci dönemde gerekçelendirilecektir. | Seçilen hücre/charger ile gerçek sürekli acquisition süresi otomatik kayıtla ölçülür; bu revizyonda 800 mAh / 3 h kabul kapısı yoktur. | VT | T |
| SYS-014 | Batarya opsiyonu uygulanırsa korumalı paket ve güvenli bağlantı kullanılacaktır. | Protection ve sıcaklık izleme yaklaşımı belgelenir. | VI | T |
| SYS-015 | Transducer mekanik/elektrik arayüzü 1 ECM + 1 MEMS karşılaştırmasını tekrarlanabilir biçimde destekleyecektir. | İki aile aynı phantom setup içinde güvenli ve tekrar edilebilir değiştirilebilir/test edilebilir. | VI/DM | T |
| SYS-016 | PUI EB-R gerçek pad map'i ve onboard besleme/rail düzeni üretici CAD/yazılı teyidiyle doğrulanır. REV02 baseline'ında DevKit üzerinden doğrudan EB-R bench kablolaması vardır; ayrı J3 / MEMS carrier-daughterboard kapsamda değildir. | EB-R bağlantısı yalnız onaylı pad/rail haritası ve güç koşullarıyla tekrarlanabilir bench bağlantısı olarak gösterilir; varsayılan 6-pin eşlemesi kullanılmaz. | DM | T |
| SYS-017 | Nihai donanım en az lehimli prototip kart seviyesinde olacaktır; özel PCB zorunlu değildir. | Lehimli prototip çalışması + yapım seviyesi kararı | VI/VT | M |
| SYS-018 | Özel PCB uygulanırsa ESP32-S3 RF/USB/grounding kuralları üretici kılavuzuna göre doğrulanacaktır. | PCB uygulanırsa layout inceleme. | VI | T |
| SYS-019 | Özel PCB uygulanırsa USB D+/D− routing/impedance hedefi seçilen fab stack-up ve üretici USB kılavuzuyla gerekçelendirilir. | PCB uygulanırsa stack-up + fab rule / SI inceleme. | VA/VI | T |
| SYS-020 | Raw veri işlenmiş veriden ayrı korunacaktır. | Dosya zinciri incelemesi | VI | M |
| SYS-021 | En az iki dönüştürücü ailesi karşılaştırılacaktır: 1 ECM ve 1 MEMS. | Satın alma öncesi her aday için rated düşük-frekans sınırı ve varsa explicit lower −3 dB noktası kaynaklı kaydedilir; explicit değilse “belirtilmemiş” yazılır. Aynı fantom koşullarında 20–500 Hz cevap, SNR/level ratio ve ≥10 tekrar sonuçlarıyla nihai seçim gerekçelendirilir. | VT | M |
| SYS-022 | En az iki prototipleme yaklaşımı karşılaştırılacaktır: breadboard ve lehimli prototip kartı. | Aynı seçili edinim yolu ve aynı fantom/test prosedürü altında gürültü, SNR ve tekrarlanabilirlik karşılaştırması. | VT | M |
| SYS-023 | CirCor DigiScope veri seti birincil ve sabit veri setidir; proje boyunca değiştirilmeyecektir. | DSET-01 | VI | M |
| SYS-024 | Proje kapsamında hiçbir insan denekten fiziksel kayıt alınmayacaktır. | ETH-01 | VI | M |
| SYS-025 | Zorunlu altı ölçüm raporlanacaktır: 20–500 Hz frekans cevabı, SNR, ≥10 tekrar ile tekrarlanabilirlik, şebeke girişimi, uçtan uca gecikme ve düşen paket oranı. | İlgili test kimlikleri ayrı raporlanır ve betik tarafından üretilir. | VT/VA | M |
| SYS-026 | Sayısal sonuçlar otomatik betikle üretilebilir ve temiz kopyadan yeniden çalıştırılabilir olacaktır. | T-AUTO-01 | VT | M |
| SYS-027 | Her proje modülü kendi arayüzü ve kendi testleri üzerinden ayrı ayrı doğrulanacaktır; 2. dönem 7. hafta ders kapısı öncesinde tamamlanır. | MOD-VER-01 | VT/DM | M |
| HEDEF / ZORUNLU AYRIMI: Danışman-sabit kapsam, altı ölçüm, insan verisi yasağı, 1 ECM + 1 MEMS ve breadboard + lehimli prototip karşılaştırması zorunludur. Kesin USB class, app-level CRC, güç IC’leri, pinout ve özel PCB ayrıntıları bu revizyonda kilitli değildir. |  |  |  |  |  |

# 4 Sistem Mimarisi

Sistem, akustik girişten PC kayıt dosyasına kadar tek bir zincir olarak ele alınır. Her blok, bir sonraki bloğun giriş koşullarını açıkça tanımlar; böylece hata kaynağı alt sistem seviyesinde izole edilebilir.

## 4.1 Veri Yolunun Temel Özellikleri

| Blok | Giriş | Çıkış | Rev02 Tasarım Durumu |
| --- | --- | --- | --- |
| Akustik | Kalp sesi / fantom | Mikrofon membran titreşimi | Stetoskop göğüs başlığı + kontrollü cavity; phantom mekanik düzeni 3. Haftada ölçülendirilir. |
| Dönüştürücü | Akustik + uygun besleme / arayüz | Aday zincir çıkışı | ECM: Kingstate KECG2740PBJ + bias/AFE; sayısallaştırma kararı AÇIK. ADC1 continuous/DMA yalnız bench adayıdır; PCM1808 sınıfı harici I²S ADC danışman onayı ve modül şeması kontrolüne bağlı adaydır. C-05 bölümde yoktur; kişisel jak–USB adaptörünün analog giriş/capture yeterliliği henüz doğrulanmamıştır. MEMS: PUI DMM-4026-B-I2S-R sensörü taşıyan DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartı + ESP32-S3. EB pad map gerçek kart/üretici teyidiyle doğrulanır; altı pin varsayımı yoktur. |
| MCU | I²S | DMA buffer + timestamp | ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 önerilen 3. Hafta MCU board |
| USB | Byte stream | PC serial interface | ESP32-S3 Native USB FS önerilen physical path; CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk AÇIK — 3. Hafta |
| PC | Frame stream | Waveform / file / metrics | Python pcg_core + pcg_app (FastAPI/WebSocket) + React/Vite kullanıcı arayüzü; kaynak veri korunur. |

## 4.2 Mimarinin Tasarım Gerekçesi

ECM karşılaştırma yolunda düşük gürültülü analog ön uç kullanılır; nihai dijital MEMS yolunda analog AFE zorunlu değildir.

Kablolu USB, birincil ve garanti edilen iletişim fiziksel yolu olarak kullanılır; kablosuz bağlantı core başarı kriteri değildir. ESP32-S3 üzerinde CDC-ACM ve vendor-specific device class seçenekleri 3. Haftada uygulama karmaşıklığı, host desteği ve 48 kHz sürekli akış gereksinimleriyle karşılaştırılır. [R14]

Mikrofon kartının ayrılması akustik geometrinin elektronik ana karta bağlı kalmadan test edilmesini sağlar.

PC tarafında edinim örnekleri işlenmemiş kaynak veri olarak korunur; filtreleme, normalize, FFT/spektrogram ve kalite çıktıları ayrı türev veri olarak saklanır.

# 5  Elektriksel Arayüz ve Pin Kontrol Dokümanı (ICD)

Bu bölüm Rev02 arayüz taslağıdır. ESP32-S3 Native USB D+/D− donanım pinleri üretici tarafından sabittir; I²S/status GPIO atamaları seçilen DevKitC-1 varyantı ve Week 4 incelemesiyle dondurulur. C-05 bölüm USB ses arayüzü mevcut değildir; kişisel 3,5 mm→USB adaptörü henüz doğrulanmamıştır. ECM sayısallaştırma seçenekleri: ESP32-S3 SAR ADC1 continuous/DMA bench testi (audio-grade kabul edilmez) veya danışman onaylı harici I²S ADC (PCM1808 aday). Harici ADC seçilirse MCLK/SCKI ve diğer GPIO/timing gereksinimleri ICD'ye işlenir. PUI EB-R dokümanı I²S özelliklerini ve lehim pedlerini belirtir, ancak fiziksel pad numarası-to-sinyal eşlemesini tek başına doğrulamaz. Eski altı-pin tablosu gerçek kart pinout'u olarak kullanılamaz.

## 5.1 ESP32-S3 Pin Atama — PUI MEMS Referans Yolu

| GPIO / Hat | Fonksiyon | Yön | Not / kısıt |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO20 | USB_D+ | giriş/çıkış | Native USB D+ |
| GPIO19 | USB_D− | giriş/çıkış | Native USB D− |
| GPIO4 | I2S_BCLK | OUT | 3.072 MHz nominal — ÖNERİLEN 3. Hafta pin inceleme |
| GPIO5 | I2S_WS | OUT | 48 kHz word select — ÖNERİLEN 3. Hafta pin inceleme |
| GPIO6 | I2S_DOUT | IN | Mic serial data — ÖNERİLEN 3. Hafta pin inceleme |
| GPIO7 | RESERVED / EB_MAP_TBD | — | GPIO7 şimdilik ayrılmıştır. PUI EB-R üzerinde hangi padin L/R/config işlevi gördüğü doğrulanmadan herhangi bir pad GND/VDD'ye bağlanmaz. |
| GPIO8 | RESERVED_FUTURE | IN | Battery charger/status hattı yalnız ikinci dönem batarya mimarisi seçilirse; şu an atanmıyor. |
| GPIO1 | ECM_ADC1_IN_CANDIDATE | IN/ADC | GPIO1 = ADC1_CH0 aday girişi; yalnız internal-ADC bench testi için. Batarya algılama bu revizyonda kapsam dışıdır; audio-grade performans ölçümle doğrulanır. |
| GPIO2 | RESERVED_FUTURE | IN/ADC | VBUS-sense işlevi özel/self-powered tasarım gerektirirse yeniden değerlendirilir; DevKit taşıyıcı arayüzü için şimdilik atanmaz. |
| GPIO21 | STATUS_LED | OUT | Kullanıcı durum göstergesi — ÖNERİLEN 3. Hafta pin inceleme |
| GPIO0 | BOOT | giriş/çıkış | Strapping; kullanıcı arayüzüne atanmaz |
| GPIO45/GPIO46 | Reserved | — | Strapping; Rev02’da genel amaçlı kullanım yok — ÖNERİLEN 3. Hafta pin inceleme |
| GPIO TBD | ADC_MCLK / SCKI | OUT | PCM1808 seçilirse ESP32-S3 I²S MCLK çıkışı adayıdır. Kesin GPIO, 48 kHz clock multiple ve format/slot ayarları danışman kararı ve gerçek waveform ölçümüyle dondurulur; GPIO seçimi yapılmadı. |

PIN TASLAĞI / 3. HAFTA REVIEW: GPIO20/19 ESP32-S3 Native USB D+/D− donanım pinleridir. GPIO4/5/6, PUI EB-R için yalnız sinyal/pad eşlemesi üretici belgesi ve gerçek kart işaretleriyle doğrulandıktan sonra I²S adayıdır. GPIO7 ayrılmıştır; doğrulanmamış L/R veya konfigürasyon pad'i GND/VDD'ye bağlanmaz. GPIO1, ADC1 analog giriş denemesi için aday olabilir; bu durumda batarya algılama fonksiyonu kullanılmaz. PCM1808 seçilirse MCLK GPIO'su henüz atanmayacak; pin ve I²S saat planı ayrı kararla dondurulur. GPIO0/45/46 strapping kısıtları korunur.

## 5.2 PUI MEMS Evaluation Board Arayüzü — Pad Haritası Açık

| Kontrol kalemi | Doğrulanacak arayüz | Elektriksel seviye | Yön | Rev02 durumu / gerekli kanıt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiziksel pad sayısı ve numaralandırma | TBD — altı pin varsayımı onaysızdır | TBD | TBD | PUI resmi board drawing/CAD veya yazılı teyit gerekli; bu satır fiziksel pin 1 anlamına gelmez. |
| Besleme ve dönüş | VDD / VSS veya pad eşdeğerleri kontrol edilecek | Sensör çalışma aralığı 1,5–3,6 V; EB pad gereksinimi teyit bekliyor | Besleme / GND | EB-R data sheet ve gerçek kart işaretleri eşleştirilecek; 3,3 V varsayımla bağlanmaz. |
| I²S saatleri | BCLK ve WCLK/LRCLK'nin gerçekten dışarı alınıp alınmadığı ve pad numaraları | Dijital seviye EB dokümanı ile doğrulanacak | MCU → mikrofon | GPIO4/5 adaylarıdır; EB fiziksel pad eşlemesi açık. |
| I²S veri | DATA_OUT / DOUT pad eşlemesi | Dijital çıkış seviyesi datasheet ve gerçek EB üzerinden doğrulanacak | Mikrofon → MCU | GPIO6 adaydır; pad numarası açık. |
| Kanal seçimi / yapılandırma | L/R_SELECT, CONFIG veya ilgili strap pininin EB'de nasıl bağlandığı | Seviye/strap durumu TBD | TBD | Üretici teyidi olmadan GND/VDD'ye sabitlenmez. |
| Gerçek bağlantı yöntemi | Pad/kablo/konnektör ve strain relief | — | — | PUI board drawing/CAD geldikten sonra kablolama yapılır; özel 6-pin taşıyıcı PCB varsayılmaz. |

## 5.3 PUI MEMS I²S Elektriksel Şartname

| Parametre | PUI DMM referans-aday değeri | Kaynak / gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Örnekleme hızı | 48 kHz | PCG ham edinim temel tasarım'ı |
| Kelime boyutu | 32 bit | PUI mono I²S arayüz şartnamesi |
| Geçerli veri | 24 bit alan; 18 bit hassasiyet | PUI DMM-4026 datasheet |
| BCLK | 3.072 MHz nominal | PUI dijital arayüz şartnamesi |
| WS / LRCLK | 48 kHz | Örnek / kelime seçim saati |
| Saat yöneticisi | ESP32-S3 | Belirleyici zamanlama |
| Edinim | DMA RX | CPU tarafından sürekli yoklama yapılmaz |

PUI REFERANS-ADAY NOTU: DMM-4026-B-I2S-R sensör datasheet'i 24-bit data / 18-bit precision / 32-bit word ve 48 kHz için 3.072 MHz nominal BCLK kullanımını destekler. Bu sensör verisi, EB-R kartının fiziksel pad numaralarını doğrulamaz. Gerçek EB-R bağlantısı PUI board drawing/CAD veya üretici yazılı teyidiyle doğrulanacak; G1 bench testiyle dalga biçimi/clock doğrulanır.

LOJİK SEVİYE / EB DURUMU: DMM-4026-B-I2S-R sensörünün belirtilen çalışma aralığı 1,5–3,6 V'tur; 3,3 V besleme sensör için aday seviyedir. Ancak EB-R kartının gerçek besleme/pad düzeni ve L/R/CONFIG strap'leri açık maddelerdir. Üretici pad map'i doğrulanmadan pin numarası, konektör ya da strap bağlantısı dondurulmaz. [R1], [R16].

ECM ADC KARARI / PCM1808 REFERANS ADAYI. ESP32-S3'te iki 12-bit SAR ADC vardır; ESP-IDF continuous-mode sürücüsü ADC sonuçlarını DMA ile belleğe aktarabilir. Güncel ESP-IDF kılavuzu ADC2 DMA ediniminde donanım kısıtı belirttiğinden dahili ADC denemesi ADC1 üzerinden yapılmalıdır. Bu yolun PCG için yeterli gürültü, lineerlik, giriş aralığı ve zamanlama performansı verdiği varsayılmaz; bench sonucu gerekir. Harici seçenek olarak TI PCM1808, 24-bit I²S/left-justified, 8–96 kHz ve çip seviyesinde tipik 99 dB SNR özellikleriyle güçlü adaydır. Çip 5 V analog ve 3,3 V dijital besleme ister; sistem saati SCKI/MCLK = 256/384/512 × Fs olur (48 kHz için 12,288/18,432/24,576 MHz). ESP32-S3 I²S MCLK çıkışı üretebilir; seçilecek çarpan, slot genişliği ve clock waveform'u gerçek firmware/logic analyzer testinde doğrulanacaktır. Üçüncü taraf PCM1808 modülü sipariş edilmeden önce schematic, MCLK erişimi, BCK/LRCK/DOUT, MD0/MD1/FMT, input coupling/full-scale ve besleme pinleri doğrulanmalı; danışman onayı alınmalıdır.

# 6 PCG Sensörü ve Akustik Alt Sistem

## 6.1 Sensör Kararı

İki dönüştürücü ailesinin karşılaştırılması zorunludur: 1 ECM + 1 MEMS. Rev02 satın alma planında Kingstate KECG2740PBJ için toplam 4 adet önerilir (2 temel gereksinim + 2 yedek/elleçleme payı); fiyat/stok sipariş günü tekrar doğrulanır. Same Sky CMC-6036-40T teknik referans olarak kalır ancak küçük miktarlı satın alma için MOQ 500 nedeniyle pratik yedek değildir. MEMS sensör MPN'si PUI DMM-4026-B-I2S-R, satın alınacak bench ürünü DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartıdır; kartın lehim padlerine doğrudan takılı 6-pin header varsayılmaz. Gerçek pad map'i PUI/CAD veya yazılı teyitle doğrulanana kadar açık kalır. ECM sayısallaştırmasında ESP32-S3 SAR ADC1 continuous/DMA test edilebilir, fakat performansı ölçülmeden audio-grade kabul edilmez; PCM1808 yalnız danışman onayı ve breakout şema doğrulamasından sonra seçilebilir. Rated frekans aralığının alt sınırı alt −3 dB noktasıyla aynı kabul edilmez. Nihai edinim yolu aynı fantom koşullarındaki frekans cevabı, SNR/seviye oranı ve tekrarlanabilirlik ölçümleriyle gerekçelendirilir.

## 6.2 Sensör Seçim Kararı Nasıl Korunur?

Ders gereği aday AİLE seti sabittir: 1 ECM + 1 MEMS. Kesin MPN bu revizyonda kilitli değildir; 3. Hafta tedarik/datasheet inceleme ile satın alma adayları seçilir. Nihai sensör kararı ise fiziksel karşılaştırma tamamlanmadan verilmez. Yeni aday ancak tedarik/teknik uyumsuzluk nedeniyle gerekirse kontrollü değişiklik olarak eklenir.

## 6.3 Akustik Cavity Gereksinimleri

| ID | Gereksinim | Kabul ölçütü | Yöntem |
| --- | --- | --- | --- |
| ACU-001 | Chestpiece fiziksel arayüzü tekrarlanabilir kuplaj sağlayacaktır. | Aynı baskı koşulunda ölçüm tekrarlanabilirliği raporlanır. | VT |
| ACU-002 | Alt girişli mikrofon portu kısa ve kontrollü cavity'ye bağlanacaktır. | Akustik kanal rastgele dolgu veya conta ile kapatılmaz. | VI |
| ACU-003 | Mikrofon çevresindeki anahtarlamalı güç ve USB bölgeleri fiziksel olarak ayrılacaktır. | Yerleşim incelemesi | VI |
| ACU-004 | 20–500 Hz toplam sistem transfer davranışı fantom ile ölçülecektir. | Normalize edilmiş cevap grafiği + test raporu | VT |
| ACU-005 | 20–500 Hz sistem transfer cevabı ölçülecek ve raporlanacaktır; bu revizyonda önceden ±3 dB pass/fail hedefi uydurulmayacaktır. | Normalize transfer function + coherence/diagnostic reliability bilgisi + fark raporu; acceptance threshold bench temel tasarım/uncertainty sonrası gerekçelendirilir. | VT |
| ACU-006 | Absolute SPL calibration iddiası yapılmayacaktır. | Doküman inceleme | VI |

## 6.4 Phantom Test Düzeneği

Akustik fantom, aynı bilinen PCG uyarımını kontrollü kuplaj ve sabit temas/basınç koşullarında tekrar üretecektir. G2 sonuçları “dinleyerek iyi” izlenimiyle değil; normalize transfer cevabı, SNR, en az 10 tekrar ile repeatability ve gürültü duyarlılığı üzerinden değerlendirilecektir. Kurulum/uyarım noktası kaydedilir.

# 7  Güç Mimarisi ve Batarya

## 7.1 Güç Ağacı

| Blok | Komponent | Rev02 Spesifikasyonu | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| USB giriş | USB-C yuvası | USB bench power zorunlu; USB-C/ESD implementation kesin connector topology 3./4. Hafta inceleme | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Şarj + Güç Yolu | BQ24074RGTT | BQ24074RGTT aday: 1S Li-Ion/Li-Po, PowerPath, NTC; only if Semester-II battery architecture is pursued | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Batarya | 1S Li-Po | 1S Li-Po aday class; kesin capacity/SKU runtime and mechanical needs after core chain | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Ana regülatör | TPS63031DSKR | TPS63031DSKR aday 3.3 V buck-boost; selected only after load/noise analysis | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Mikrofon besleme yalıtımı | 10 Ω seri R + 1 µF + 100 nF | MEMS test kolu: USB 5 V yalnız DevKit/MCU kart girişini besler; MEMS VCC/AFE rayına 5 V bağlanmaz. PUI EB-R ürün bilgisi VCC standardını 1,8 V, azami değeri 3,6 V olarak listeler. Gerçek pad map ve onboard rail düzeni üretici CAD/yazılı teyidiyle doğrulanmadan ve gerçek EB-R besleme pad'inde 3,3 V kullanımına üretici onayı alınmadan MEMS beslemesi bağlanmaz. Onaylanırsa aday test yolu DevKit 3V3 çıkışı → yerel seri R + C/dekuplaj → MEMS VCC; gerçek ray sensör yanında ölçülür ve 1,5–3,6 V aralığında tutulur. RC yalnız filtre/dekuplajdır; 3,3 V'u 1,8 V'a regüle etmez. 3,3 V kabulü teyit edilmezse uygun regüle 1,8 V yolu ayrıca tasarlanır. AFE rayı seçilen op-amp topolojisine göre ayrı doğrulanır. | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| REV02 — Test beslemesi | Opsiyonel düşük-gürültülü test rayı | USB 5 V yalnız DevKit/MCU kart girişini besler; MEMS/AFE rayına doğrudan 5 V bağlanmaz. PUI EB-R ürün bilgisi VCC standardını 1,8 V ve azami değeri 3,6 V verir. EB-R gerçek pad/rail haritası ve üreticinin 3,3 V kabul teyidi gelmeden MEMS beslemesi bağlanmaz. Teyit gelirse DevKit 3V3 → yerel seri R + C/dekuplaj üzerinden MEMS test kolu denenir; RC regülatör değildir. Sensör yanındaki gerçek gerilim ölçülür ve 1,5–3,6 V aralığında tutulur. AFE rayı op-amp gereksinimine göre ayrı doğrulanır; farklı regülatör rayları paralellenmez. Rail-noise/SNR baseline en geç W6; ölçüm gerekçelendirirse ve gerçek uygun modül doğrulanırsa opsiyonel LDO A/B W10. | OPSİYONEL — ÖLÇÜMLE GEREKÇELENDİRİLİR |

## 7.2 Şarj ve Power-Path Kuralları

Batarya işletimi Group B / ikinci dönem işidir. 1S Li-Po mimarisi uygulanırsa nominal 3.7 V / 4.2 V tam-dolu sınıfı, koruma ve sıcaklık gözetimi üretici datasheet ve güvenli laboratuvar uygulamasıyla ele alınacaktır.

400 mA charge current ve ~800 mAh hücre Bu revizyonda zorunlu değer değildir; yalnız aday engineering target olarak tutulur. Kesin hücre ve şarj akımı, seçilen paket/charger datasheet, termal koşul ve runtime hedefiyle ikinci dönemde doğrulanır.

BQ24074 + paket NTC üç-hat yaklaşımı (BAT+, BAT−, BAT_NTC) ikinci dönem aday architecture’dır; core 4. hafta sipariş kapısının parçası değildir.

USB takılıyken sistem yükü güç yolu üzerinden beslenir; batarya sistemden bağımsız şarj edilir.

ESP32-S3 GPIO’larına 5 V doğrudan bağlanmayacak; VBUS sense ayrı bir direnç bölücü ile yapılacaktır.

3.3 V regülatör, 1S Li-Po deşarjının 3.3 V altına inmesi durumunda boost moduna geçebilecek şekilde kullanılacaktır.

## 7.3 Güç Kabul Testleri

| Test ID | Test | Kabul kriteri |
| --- | --- | --- |
| PWR-01 | Yalnız USB operation | Sistem USB ile çalışır; batarya disconnect ile sistem rail stabil. |
| PWR-02 | Batarya ile çalışma | 3.3 V hattı nominal aralıkta. |
| PWR-03 | Şarj | CC/CV + NTC fault behavior doğru. |
| PWR-04 | Brownout / düşük besleme | ESP32 düşük besleme reseti ile güvenli reset; veri dosyasında olay kaydı. |
| PWR-05 | Gürültü | Mikrofon/AFE besleme kolunda baseline ripple/noise ölçülür. Düşük-gürültülü LDO kullanılırsa aynı koşulda A/B karşılaştırması yapılır; sonuçlar SNR ile birlikte raporlanır. LDO zorunlu değildir. |
| PWR-06 | Çalışma süresi | Seçilen batarya paketi uygulanırsa gerçek continuous-acquisition runtime ölçülür ve raporlanır. |

İKİNCİ DÖNEM GÜÇ ADAYI GEREKÇESİ BQ24074 ve TPS63031 teknik olarak uygun aday parçalar olarak araştırılmıştır; ancak danışman component planında battery/regulator Group B olarak ikinci dönemi bekleyebilir. Bu nedenle Rev02’da KİLİTLİ değildir; uygulanırsa datasheet + load/noise/thermal testleriyle seçilir. [R5], [R6]

# 8 Gömülü Yazılım ve Zamanlama

## 8.1 Firmware Katmanları

| Katman | Sorumluluk | Rev02 Tasarım Beklentisi |
| --- | --- | --- |
| HAL / Sürücü | I²S peripheral + DMA | ESP-IDF I²S sürücüsü; DMA RX |
| Edinim | Frame buffer | Kesintisiz 48 kHz mono örnekleme |
| Zamanlama | Timestamp + örnek index | Monotonic microsecond timestamp |
| Taşıma | USB transport implementation | Native USB FS önerilen; CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk AÇIK — 3. Hafta. Continuous sample stream framing OS USB read boundariesinden bağımsız olmalıdır. |
| Tanılama | Status counters | DMA overrun, continuity gap, sensor/stream status; app-level CRC counter yalnız CRC seçilirse |
| Kontrol | START / STOP / STATUS | PC ile belirleyici START / STOP / STATUS |

## 8.2 DMA ve Tamponlama

I²S alımı DMA ile double-buffer veya ring-buffer yaklaşımı üzerinden yapılacaktır. CPU örnek başına polling yapmayacak; frame oluşturma yalnızca dolan buffer bloklarında gerçekleştirilecektir. Her frame, ilk örneğin örnek index’ini ve MCU monotonic timestamp bilgisini taşıyacaktır.

## 8.3 Firmware Durum Makinesi

| Durum | Giriş olayı | Çıkış / eylem |
| --- | --- | --- |
| IDLE | USB connect / RESET | STATUS hazır |
| ARMED | START | DMA + timestamp başlat |
| STREAMING | STOP / ERROR | Son frame + STATUS |
| ERROR | overrun / internal fault | ERROR frame + safe stop |
| IDLE | USB disconnect | Stream kapat; state persist |

## 8.4 Gömülü Doğrulama

I²S clock frequency ölçümü.

DMA buffer overrun testi.

Uzun süreli örnek counter continuity testi.

USB bağlantı kopma/yeniden bağlanma testi.

Firmware version / protokol version metadata doğrulaması.

ESP32-S3 KABİLİYETİ. ESP32-S3'te iki 12-bit SAR ADC vardır. ESP-IDF ADC continuous-mode sürücüsü ADC örneklerini DMA ile belleğe aktarabilir; güncel dokümantasyonda ADC2 DMA için donanım kısıtı bildirildiğinden ilk analog bench denemesi ADC1 üzerinden planlanır. Bu yetenek, PCG karakterizasyonu için audio-grade gürültü/lineerlik performansını tek başına garanti etmez. ESP32-S3 I²S çevre birimi standart/timed I²S transferi ve MCLK çıkışını destekler fakat I²S çevre biriminde yerleşik ADC modu bulunmaz; SAR ADC yolu ayrı ADC sürücüsüdür. Kaynaklar: Espressif ADC continuous-mode ve I²S belgeleri [R19], [R20].

# 9 USB Uygulama Protokolü

ESP32-S3 Native USB FS fiziksel yol önerisidir. CDC-ACM ve vendor-specific/Bulk iki uygulanabilir device-class seçeneğidir; 3. Haftada seçilmeden “final transport” sayılmaz. Hangi class seçilirse seçilsin host parser application frame sınırını tek bir USB read çağrısına eşitlemeyecek; partial/multiple frame durumlarını destekleyecektir. [R14]

## 9.1 Frame Başlığı

| Alan | Boyut | Rev02 Gereksinimi / Aday |
| --- | --- | --- |
| MAGIC | TBD 3. Hafta | Frame başlangıç/senkronizasyon mekanizması gereklidir; kesin sync word 3. Hafta. |
| VERSION | TBD 3. Hafta | Protocol/schema version alanı gereklidir; encoding 3. Hafta. |
| TYPE | TBD 3. Hafta | DATA / STATUS / control/error message typing gereklidir; numeric codes 3. Hafta. |
| CONTINUITY | 16/32 bit aday | Monotonic packet sequence veya cumulative sample index; width/rollover 3. Hafta. |
| TIMESTAMP | aday | MCU monotonic timing/provenance; kesin width/unit 3. Hafta. |
| SAMPLE_INDEX | aday | Cumulative sample index recommended for continuity/provenance. |
| PAYLOAD_LENGTH | required | Payload length/sample count framing ambiguity yaratmayacak biçimde bildirilir. |
| SAMPLES | required | Payload sample count declared. |
| PAYLOAD | negotiated | Sensor-agnostic declared PCM representation; current PUI referans 24-bit meaningful data in 32-bit slot. |
| INTEGRITY | AÇIK 3. Hafta | USB lower-layer CRC exists; additional application checksum/CRC required mı 3. Haftada kararlaştırılır. |

## 9.1.1 Alan Kodları ve Kodlama Kuralları

| Alan | Rev02 Kural / Aday | Not |
| --- | --- | --- |
| MAGIC | TBD — 3. Hafta | Kesin sync word ve byte order frame draft’ında seçilir. |
| VERSION | Required; code TBD | Bilinmeyen major sürüm host tarafından reddedilir. |
| TYPE 0x01 | Message type required; numeric code TBD | 0x01 semantics aday |
| TYPE 0x02 | Message type required; numeric code TBD | 0x02 semantics aday |
| TYPE 0x03 | Message type required; numeric code TBD | 0x03 semantics aday |
| TYPE 0x04 | Message type required; numeric code TBD | 0x04 semantics aday |
| TYPE 0x05 | Message type required; numeric code TBD | 0x05 semantics aday |
| DATA veri çerçevesi | 128 / 256 / 512 samples aday | Latency/overhead/DMA trade-off 3. Hafta; final payload size bench testle doğrulanır. |
| Tamsayı kodlama | Explicit endianness required; little-endian önerilen | Final byte order 3. Hafta wire-format draft’ında dondurulur. |
| Örnek konteyneri | Negotiated/declared sample representation | PUI referans: 24-bit meaningful in 32-bit slot; electret/ADC path final host formatı sensör-agnostic tanımlanır. |
| Application integrity | AÇIK — 3. Hafta | CRC-16/CRC-32 veya yalnız USB transport integrity; seçilirse polynomial/coverage ayrıca dondurulur. |

## 9.1.2 Frame Geçerlilik Kuralları

DATA payload length ve sample count birbiriyle tutarlı olmalıdır; kesin bytes/sample seçilen/negotiated sample representation’a göre doğrulanır.

DATA frame dışındaki TYPE değerlerinde payload yalnız tanımlı mesaj yapısında kullanılır; bilinmeyen TYPE reddedilir.

Application-level checksum/CRC seçilirse coverage ve polynomial 3. Hafta protocol draft’ında açıkça tanımlanır. USB’nin alt-katman bütünlük mekanizması ayrıca not edilir.

START/STOP semantics ve continuity counter reset/rollover davranışı 3. Hafta frame draft’ında açıkça tanımlanır; host continuity’yi wall-clock arrival time’dan türetmez.

## 9.2 Parser Kuralları

Application-level integrity kontrolü seçilmişse hatalı frame kabul edilmez; seçilmemişse malformed length/type/version ve continuity errors yine host tarafından tespit edilir.

Framing/sync mekanizması seçildikten sonra parser’ın corrupted/partial stream sonrası deterministik yeniden senkronizasyon davranışı test edilir.

Monotonic continuity mekanizmasında beklenmeyen gap host telemetry ve session metadata’ya kaydedilir; kesin counter width/rollover 3. Hafta kararındadır.

SAMPLE_INDEX ile toplam veri akışı yeniden kurulabilir; timestamp yalnızca zaman referansıdır.

Frame parser, partial read / split read / multiple frame in one USB read durumlarının tamamını destekler.

Protokol VERSION değiştiğinde PC parser uyumluluk kontrolü yapar; bilinmeyen sürüm “unsupported protokol” olarak raporlanır.

## 9.3 Veri Hızı

Current PUI 24-in-32 referans yolu için 48,000 × 4 = 192,000 byte/s ham payload sınıfı söz konusudur. ESP32-S3 USB Full-Speed fiziksel yolu bu sınıf için adaydır; kabul teorik bant genişliğiyle değil 5. Hafta synthetic stream ve 8. Hafta ≥30 dakika continuous-run ölçümüyle verilir. Integrity error yalnız seçilmiş application mekanizmasına göre raporlanır.

# 10 PC Yazılım Şartnamesi

## 10.1 Teknoloji ve Platform

| Bileşen | Rev02 seçimi | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Dil | Python 3.x (pcg_core / pcg_app) | NumPy/SciPy/Matplotlib ve otomatik test; ders planıyla uyumlu |
| Kullanıcı arayüzü | React + Vite (pcg_app) | Python FastAPI/WebSocket köprüsü üzerinden kullanıcı arayüzü |
| Sinyal işleme | NumPy / SciPy / Matplotlib | FFT, filtreleme, ölçüm hesapları ve otomatik rapor grafikleri |
| Ses dosyası | WAV 48 kHz / mono / 32-bit kayan nokta | Ham veri standardı |
| Üstveri | JSON | Makine tarafından okunabilir oturum bilgisi |
| Sürüm yönetimi | Git | Kaynak ve protokol izlenebilirliği |

## 10.2 Fonksiyonel Şartname

| ID | Fonksiyon | Kabul kriteri |
| --- | --- | --- |
| SW-001 | Cihaz keşfi | Seçilen USB device class üzerinden cihaz keşfi + protocol/schema handshake |
| SW-002 | Live waveform | En az 5 s kayan pencere; zaman/amplitude ekseni |
| SW-003 | Spectrum | FFT veya spektrogram; 20–500 Hz zorunlu gösterim bandı |
| SW-004 | Integrity / continuity panel | continuity gap, overrun, malformed frame/profile counters; app CRC counter yalnız CRC seçilirse |
| SW-005 | Recording | WAV + JSON üstveri aynı oturum kimliği ile; ham veri korunur |
| SW-006 | Ham/işlenmiş veri ayrımı | Ham verinin üzerine yazılmaz; filtrelenmiş veri ayrı |
| SW-007 | Device status | firmware version, protokol version, mikrofon parça numarası, örnekleme hızı |
| SW-008 | Oturum dışa aktarımı | Test sonucu + grafikler dışa aktarılabilir |
| SW-009 | Playback | Aynı işleme hattı üzerinden kamuya açık PCG kaydı oynatılabilir |

## 10.3 Sinyal İşleme Esasları

DC/ofset düzeltmesi ve kullanıcıya gösterilen bant sınırlaması.

20–500 Hz ana analiz görünümü; daha geniş ham veri değişmeden saklanır.

İhtiyaç ölçümle gösterilirse şebeke paraziti bastırma; tüm filtreler metadata’ya yazılır.

Normalize edilmiş görüntüleme seviyesi kullanılır; ham genlik dosyada korunur.

Yapay zeka veri seti türetilecekse downörnek edilmiş dosya raw kayıttan ayrı oluşturulur.

KALİTE GÖSTERGESİ İlk sürümde kalite kapısı deterministik kurallar üzerinden başlatılır: clipping/saturation, uzun süreli sıfır veri, frame kaybı, aşırı gürültü ve contact/motion artifact göstergeleri. Daha sonra sınıflandırıcı eklenirse core kayıt pipeline’ını değiştirmeyecektir.

# 11 PCB Tasarım ve Yerleşim Kuralları

## 11.1 Katman Yapısı

| Katman | Özel PCB uygulanırsa aday tahsis |
| --- | --- |
| L1 | Component + high-speed signal — TBD/finalize if PCB approved |
| L2 | Solid GND plane — TBD/finalize if PCB approved |
| L3 | Power + selected controlled signals — TBD/finalize if PCB approved |
| L4 | Signal / secondary routing — TBD/finalize if PCB approved |

## 11.2 Yerleşim Kuralları

ESP32-S3 anten koruma alanı bölgesi Espressif hardware design guidelines’a göre uygulanacaktır; anten altında bakır tutulmayacaktır.

USB D+/D−, 90 Ω diferansiyel çift olarak; paralel, kısa ve minimum via ile yönlendirilecektir.

Özel PCB uygulanırsa USB D+/D− series component footprint/değerleri Espressif referans design, connector/ESD seçimi ve signal-integrity inceleme ile belirlenir; bu revizyonda 27 Ω kilitli value değildir.

Özel PCB uygulanırsa I²S BCLK/WS/DOUT damping footprintleri layout/edge-rate ihtiyacına göre değerlendirilebilir; 33 Ω Rev02 kilitli value değildir.

Mikrofon bölgesinden anahtarlamalı regülatör düğümleri, USB hatları ve RF anteni uzak tutulacaktır.

3.3 V MCU besleme girişinde bulk + local dekuplaj uygulanır. Mikrofon 3.3 V ana railden 10 Ω seri direnç ile ayrılan MIC_3V3 kolundan beslenir; mikrofon yanında 1 µF + 100 nF yerel bypass bulunur.

GND plane sürekliliği korunacak; mic dönüş akımı USB/switching dönüşleri ile ortak dar iz üzerinden geçirilmez.

USB ESD elemanı konektöre mümkün olduğunca yakın yerleştirilecektir.

## 11.3 Altium Çıkış Kriterleri

| Kontrol | Kabul kriteri |
| --- | --- |
| ERC | Critical error = 0; bilinçli NC’ler açıklamalı |
| DRC | Unresolved critical = 0 |
| Katman yapısı | Özel PCB onaylanırsa layer stack-up ve impedance/fab rules belgelenir; 4-layer aday olup ders gereği zorunlu değildir. |
| BOM | MPN, footprint ve üretici/tedarik durumu kayıtlı |
| 3B CAD | Konnektör/komponent çakışması yok |
| Güç incelemesi | Rail voltage/current/thermal checklist pass |
| RF incelemesi | Anten koruma alanı + topraklama yaklaşımı uygun |

ALTIUM / PCB KOŞULU bu revizyonda özel PCB veya 4-layer stack-up core gereksinim değildir. Breadboard ve lehimli prototip zorunlu karşılaştırma seviyeleridir. Özel PCB ancak ikinci dönemde measurement-justified decision sonrasında uygulanır; o durumda üretici USB/RF/GND kurallarıyla ayrı PCB revizyonu dondurulur.

# 12 Mekanik Entegrasyon Gereksinimleri

Mekanik tasarım elektronik/akustik test zincirini destekleyecek biçimde ele alınır. bu revizyonda gövde, batarya zarfı veya kesin connector yerleşimi kilitlenmemiştir; zorunlu olan phantom için rijit ve tekrarlanabilir göğüs-başlığı konumlandırmasıdır.

| ID | Gereksinim | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- |
| MECH-001 | Mikrofon alt giriş portu kontrollü cavity'ye doğrudan bağlanacaktır. | Gözle kontrol + acoustic response |
| MECH-002 | PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartına erişilebilir, değiştirilebilir bench kablolaması sağlanır. Gerçek pad map ve onboard rail düzeni üretici CAD/yazılı teyidiyle doğrulanır. REV02 baseline'ında ayrı J3, MEMS daughterboard veya carrier/interposer kartı yoktur. | Doğrulanmış EB-R pad/rail haritasına göre tekrar edilebilir doğrudan bench bağlantısı; onaysız 6-pin eşlemesi veya varsayımsal carrier pinout kullanılmaz. |
| MECH-003 | Batarya lehimli değil, kablolu/konektörlü paket olacaktır. | Servis değişimi; 3-pin batarya bağlantısı |
| MECH-004 | Batarya 803040 sınıfı fiziksel zarf içinde yerleşecektir. | 3B CAD çakışma kontrolü |
| MECH-005 | USB-C konektörü gövde üzerinden erişilebilir olacaktır. | Mekanik fit test |
| MECH-006 | Laboratuvar kullanımında keskin kenar/basınç noktası oluşturulmayacaktır. | Görsel + fiziksel inceleme |

## 12.1 3D Baskı / Gövde Sırası

Mekanik prototipleme, elektronik tasarımın başlangıç girdisi değildir. Phantom için gereken rijit çerçeve; lazer kesim akrilik, 3D baskı veya ahşap gibi yöntemlerden biriyle üretilebilir. Nihai gövde/kapak tasarımı, elektronik arayüzler ve batarya zarfı kesinleştirildikten sonra ele alınacaktır.

MEKANİK KARAR Rev02’da 3D baskı/lazer kesim gibi üretim yöntemi elektronik temel tasarım değildir; yalnız rijit ve tekrarlanabilir phantom/chestpiece fikstürünü gerçekleştirmek için seçilecek mekanik uygulama yöntemidir. Kesin geometri 3. hafta mekanik incelemesinde dondurulur.

# 13 Doğrulama ve Geçerleme Planı

Doğrulama (verification), tasarımın şartnameye uyup uymadığını; geçerleme (validation) ise sistemin hedef kullanım senaryosunda işe yarar biçimde çalıştığını göstermek için yapılır. Her sonuç test ID ve gereksinim ID ile kayıt altına alınacaktır. Test kimlikleri için kanonik kayıt, REV02 satın alma/test çalışma kitabındaki Test_Matrisi sayfasıdır; bu bölüm ve Ek C onunla senkronizedir.

## 13.1 Bench Elektronik Testleri

| Test ID | Konusu | Düzenek / Ölçüm | Kabul |
| --- | --- | --- | --- |
| T-E2E-01 | Baştan sona bilinen test işareti | MCU + PC; sentetik/bilinen kaynak | Bilinen işaret E2E alınır; continuity gözlenebilir. |
| T-I2S-01 | I²S/ADC edinim saat ve formatı | Mantık analizörü / osiloskop | Seçili profil datasheet/firmware ile tutarlı olmalıdır. |
| T-USB-01 | ≥30 dk continuous stream / continuity | Native USB aday transport | Drop rate ve overrun sayısı otomatik raporlanır; sonuç ölçülür. |
| T-USB-02 | Yeniden senkronizasyon / error handling | Kayıtlı byte stream / test doubles | Host failure mode belgelenir; CRC seçilmişse CRC testi yapılır. |
| T-LAT-01 | Uçtan uca acquisition latency | Bilinen uyaran → host sample ingestion | Latency mean/jitter betik tarafından üretilir; GUI render süresi hariç tutulur. |
| T-PKT-01 | Dropped-packet rate | ≥30 dk continuous stream | Monotonic continuity ile drop rate otomatik raporlanır. |
| T-PROT-01 | Breadboard / lehimli prototip karşılaştırması | Aynı test düzeneği | Noise/SNR/repeatability farkı raporlanır. |
| T-AUTO-01 | Yeniden üretilebilir sonuç | Temiz depo kopyası + test scriptleri | Aynı girdilerle aynı sayısal sonuçlar elde edilir; ölçüm sonucu elle girilmez. |
| T-MOD-B | Modül B bağımsız doğrulama | Firmware + mantık analizörü | Sampling/DMA/continuity/protocol testleri tamamlanır. |

## 13.2 Akustik Phantom Testleri

| Test ID | Deney | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| T-AUD-01 | 20–500 Hz frekans cevabı | Sistem transfer cevabı + test koşulları |
| T-AUD-02 | SNR / active-to-quiescent level ratio | Benimsenen SNR tanımı + dB sonucu |
| T-AUD-03 | Tekrarlanabilirlik ≥10 | Yayılım / standart sapma / uygun dispersion metriği |
| T-AUD-04 | Şebeke girişimi | Türkiye 50 Hz temel bileşeni + harmonikler; grounding/kablo koşulları |
| T-AUD-05 | Bağımsız bilinen phantom input / feasibility | Tanınabilir S1/S2 + kaynak/yakalama sayısal karşılaştırması |
| T-AUD-06 | ECM / MEMS karşılaştırması | ADC gürültü tabanı ayrıca ölçülür. 20–500 Hz response/SNR + ECM ADC/AFE-only noise-floor result; fixture/gain and rail conditions documented. ADC-only floor is measured with the ECM/AFE input safely terminated at a defined test point (or AFE disabled where valid); record RMS/FFT. Do not short unknown pins/outputs. Interpret transducer and acquisition-electronics contributions separately; thresholds come from bench uncertainty. |
| T-QUAL-01 | Kayıt kalite kontrolü | Kontrollü clipping/contact-loss/interference artefaktlarına karşı davranış |
| T-PRE-01 | Bileşen/datasheet ve tedarik gözden geçirmesi | MPN, paket, düşük frekans verisi, tedarik ve açık karar kaydı |
| T-PWR-04 | Brownout / düşük besleme | Güvenli reset/yeniden başlama ve olay kaydı (güç mimarisi uygulanırsa) |
| T-PWR-05 | Mikrofon/AFE rail gürültüsü | W6 baseline rail noise/SNR; W10 optional low-noise LDO A/B only if measurements justify and an exact verified module is available; same phantom/gain/rail conditions and topology recorded. |
| T-PWR-06 | Batarya çalışma süresi | Seçilen batarya güç mimarisi varsa otomatik runtime kaydı |

## 13.3 Veri Bütünlüğü ve Uzun Süre Testi

8. haftada en az 30 dakika sürekli 48 kHz mono acquisition çalıştırılır. PC uygulaması continuity gap, buffer overrun, disconnect/reconnect ve varsa seçilmiş application-level integrity errors’ı ayrı sayaçlar halinde tutar. Uçtan uca acquisition latency host sample-ingestion sınırında ölçülür; GUI render latency ayrı tutulur. Düşen paket/örnek oranı otomatik betikle hesaplanır.

## 13.4 Canlı Demo

Birincil demo: akustik fantom üzerinden önceden doğrulanmış PCG kaydının canlı waveform + spectrogram + kayıt + kalite göstergesi ile gösterimi.

Güvenilir demo akışı: fantom üzerinde doğrulanmış normal/abnormal PCG kayıtlarının oynatılması.

Klinik iddia yoktur; halka açık/demo ortamında kulaklık tercih edilir.

# 14 Kilometre Taşı / Ders Kapısı Yapısı

| Gate | Çıkış kriteri | Sonraki adım |
| --- | --- | --- |
| G0 — 1. dönem 4. hafta | Gereksinim şartnamesi, bileşenler, veri seti ve araçlar sabit. | G1 |
| G1 — 1. dönem 5. hafta / DERS KAPISI 1 | Bilinen test işareti baştan sona yakalanmış; örnek kaybı yok. | G2 |
| G2 — 1. dönem 9. hafta / DERS KAPISI 2 | Çekirdek edinim zinciri bağımsız olarak bilinen akustik fantom girdisine karşı doğrulanmış. | G3 |
| G3 — 1. dönem 13. hafta | Temel edinim zinciri ve ilk karakterizasyon tamam. | 2. dönem |
| G4 — 2. dönem 4. hafta | Lehimli prototip çalışıyor; breadboard ve lehimli yapım seviyeleri karşılaştırılmış. | G5 |
| G5 — 2. dönem 7. hafta / DERS KAPISI 3 | Tüm alt sistemler gerçeklenmiş ve ayrı ayrı doğrulanmış. | G6 |
| G6 — 2. dönem 10–13. hafta | Altı zorunlu ölçüm + otomatik değerlendirme + final gösterimi ve yeniden üretilebilirlik tamam. | Final rapor / savunma |

## 14.1 Gate Geçmeme Kuralı

Bir gate başarısız olduğunda sonraki faza geçilmez; kök neden, düzeltici faaliyet ve yeniden test kaydı açılır. Ders kapıları G1, G2 ve G5 olup öğretim elemanının üç zorunlu kapısıyla birebir eşlenir. Özel PCB üretimi ikinci yarıyıl 6. haftadaki ölçüm temelli yapım seviyesi kararından önce yapılamaz.

NEDEN BÖYLE? Teklif dokümanı da erken aşamada “core PCG çalışmadan PCB/PPG/AI uzantılarına geçmeme” stratejisini önermektedir. Rev02 bu yaklaşımı zorunlu gate yapısına dönüştürür. [R8], [R10]

# 15 Ekip Sorumlulukları ve Yapılandırma Yönetimi

| Rol / Modül | Birincil sorumluluk | Teslimatlar / sahip |
| --- | --- | --- |
| Modül A — Acquisition Hardware & Characterisation | Transducer comparison, analogue front-end, chestpiece/mechanical coupling, acoustic phantom, bench characterisation. | Owner: Kaan — current team working allocation, advisor confirmation pending |
| Modül B — Embedded Acquisition & Data Path | MCU sampling, I²S/ADC, DMA/buffering, monotonic continuity/timestamp, wired USB data path, protocol, embedded tests. | Owner: Ozan — current team working allocation, advisor confirmation pending |
| Modül C — Computer Application & Quality Assessment | PC application, DSP, recording/metadata, quality metrics, automated evaluation and source-vs-capture analysis. | Owner: Ege — current team working allocation, advisor confirmation pending |
| Team Coordinator | Weekly planning, interface/gate coordination, advisor communication; does not change A/B/C individual assessment boundaries. | Ege — team-selected coordinator |

## 15.1 Yapılandırma Öğeleri

| Öğe | Kimliklendirme | Kural |
| --- | --- | --- |
| Sistem dokümanı | DSS-SYS-001 RevXX | Bu doküman |
| Schematic | DSS-SCH-001 RevXX | Altium kaynak |
| PCB | DSS-PCB-001 RevXX | Gerber + kaynak |
| Firmware | DSS-firmware-001 vX.Y.Z | Git tag |
| PC uygulaması | DSS-SW-001 vX.Y.Z | Git tag |
| Protocol | DSS-ICD-USB-001 RevXX | PC + firmware birlikte |
| Test paketi | DSS-TP-001 RevXX | Raw logs + plots + results |
| Versiyon kontrolü | DSS-REPO-001 | Ortak Git deposu; commit geçmişi ve kod incelemeleri bireysel katkı kanıtıdır. |
| Test betiği | DSS-TEST-SCR-001 | Sayısal sonuçlar betikle üretilir; elle girilmiş sonuçlar kabul edilmez. |

## 15.2 Ders Değerlendirme Uyum Çerçevesi

Birinci yarıyılda gereksinimlerin ölçülebilirliği, bağımsız bilinen girişe karşı doğrulama ve baştan sona çalışan temel tasarım; ikinci yarıyılda ise alt sistemlerin ayrı doğrulanması, otomatik ve yeniden üretilebilir değerlendirme, ölçüm sonuçlarının mühendislik muhakemesiyle yorumlanması ve üçüncü tarafça yeniden üretilebilir raporlama esas alınır. Ortak Git deposu ilk haftadan itibaren zorunlu tutulur; sayısal sonuçlar test betikleri tarafından üretilir.

Rev02 sonrasında danışman-sabit kapsam dışındaki teknik kararlar 3./4. Hafta inceleme ile dondurulur. Dondurma sonrasında önerilen değişiklik, değişen gereksinim/karar, teknik gerekçe, etkilenen dosyalar, test etkisi ve geri dönüş planı ile kayda alınır. Mevcut test kanıtını geçersiz kılan değişiklikte ilgili gate yeniden çalıştırılır.

# 16  Risk Yönetimi

| ID | Risk | Olasılık | Etki | Önlem | Yedek / geri dönüş |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Akustik cavity sistemi zayıflatır | Yüksek | Yüksek | Akustik fantom taraması + referans kanal; mikrofon/cavity ayrılabilir | Doğrulanmış modüler düzenekle gösterim |
| R-02 | Dönüştürücünün düşük frekans cevabı yetersiz | Orta | Yüksek | 1 ECM + 1 MEMS adayının alt −3 dB noktası ve 20–500 Hz fantom cevabı ölçülür | Adayların özdeş koşullarda yeniden ölçümü; seçim ölçüm sonucuna göre yapılır |
| R-03 | USB veri çerçevesi kaybı / tampon taşması | Orta | Yüksek | DMA + monotonic continuity counter + ≥30 dk sürekli test; application-level CRC/checksum seçimi 3. hafta arayüz incelemesinde yapılır. | Veri çerçevesi ve tampon boyutunun kontrollü ayarlanması |
| R-04 | Anahtarlamalı güç gürültüsü mikrofon sinyaline taşınır | Orta | Yüksek | Core bench power öncelikli; switching regulator ancak ikinci dönem seçilirse MIC rail noise + physical separation + grounding ile ölçülür | Güç/yerleşim revizyonu |
| R-05 | Batarya termal koşulları uygun değil | Orta | Yüksek | Battery/charger ikinci dönem aday; seçilirse datasheet NTC/thermal test ve conservative charge-current selection | Şarj akımını düşürme / mekanik ayrım |
| R-06 | ESP32 düşük besleme nedeniyle resetlenir | Orta | Orta | USB bench temel tasarım ile core gate korunur; battery buck-boost uygulanırsa brownout/load transient ayrıca test edilir | Güç geçici rejim ayarı |
| R-07 | Parça tedarik riski | Orta | Orta | Kesin Group-A tedarik 3. haftada alternatiflerle birlikte seçilir; 4. haftada sipariş öncesi fiyat/stok yeniden doğrulanır. | Kontrollü eşdeğer |
| R-08 | Gösterim ortamı gürültülü | Yüksek | Orta | Kulaklık + kalite göstergesi + akustik fantom yedeği | Yalnız akustik fantom gösterimi |
| R-09 | ML kapsamı süreyi tüketir | Orta | Düşük | ML çekirdek gereksiniminden çıkarıldı | Deterministik kalite kontrolü ile teslim |
| R-10 | Etik kapsam genişler | Düşük | Yüksek | CirCor + yalnız akustik fantom; insan deneği kaydı yapılmaz | Yalnız akustik fantom doğrulaması |

RİSK KONTROLÜ Risk “ortadan kaldırılmış” sayılmaz; kabul edilebilir seviyeye indirildiği test kanıtıyla gösterilir. Özellikle R-01 ve R-02 için fiziksel ölçüm gate’i vardır.

# 17  Satın Alma ve Üretim Taslağı

Detaylı satın alma ve test listesi ayrı W03_B_procurement-bom-test_REV02_FINAL.xlsx çalışma kitabında korunur. Grup A kalemleri Week 4 sipariş kapısına hedeflenir; ancak bu dosyada tüm satırlar otomatik olarak siparişe hazır sayılmaz. Ürün/MPN veya link, stok/fiyat, mekanik geometri ve konektör/arayüz kontrolleri Sipariş_Hazırlık sayfasında kalem bazında ayrılmıştır. Listelenen Grup A fiyat snapshot ara toplamı 6.543,96 TL'dir; bu canlı teklif veya tamamen siparişe hazır sepet toplamı değildir, bekletilen geometri/ürün seçimi kalemlerini ve kargo/KDV/gümrük farklarını içerebilir. ECM adayı KECG2740PBJ toplam 4 adet (2 temel kullanım + 2 yedek/elleçleme); MEMS satın alma ürünü DMM-4026-B-I2S-EB-R toplam 3 adet (2 bench + 1 yedek), sensör MPN'si DMM-4026-B-I2S-R olarak ayrı gösterilir. Farnell 12.10.2026 stok snapshot'ı EB-R için 14 adet ve 22 hafta standart üretici lead time kaydeder; Türkiye sepeti/fiilî teslimat yeniden doğrulanmalı ve uzun lead-time nedeniyle üç EB-R ilk W4 sipariş partisine alınmalıdır. PAM8403 modülü 2 adet (1 kullanım + 1 yedek) listelenir; üreticinin NRND/EOL notu nedeniyle yalnız bench prototipi adayı olarak ele alınır. PCM1808 ADC onayı yalnız A-23 modülünü bekletir; DevKit, ECM, EB-R, op-amp ve diğer bağımsız Grup A satırları kendi teknik/tedarik kontrolleri tamamlanınca sipariş edilebilir. USB 5 V yalnız DevKit/MCU kart girişini besler; MEMS VCC/AFE rayına 5 V bağlanmaz. PUI EB-R ürün bilgisi VCC standardını 1,8 V ve azami değeri 3,6 V verir. Gerçek EB-R pad map'i/onboard rail düzeni üretici CAD/yazılı teyidiyle doğrulanmadan ve üretici gerçek EB-R besleme pad'inde 3,3 V kullanımını onaylamadan MEMS beslemesi bağlanmaz. Onaylanırsa aday test yolu DevKit 3V3 çıkışı → yerel seri R + C/dekuplaj → MEMS VCC; gerçek ray sensör yanında ölçülür ve 1,5–3,6 V'ta tutulur. RC yalnız filtre/dekuplajdır, 3,3 V'u 1,8 V'a regüle etmez. 3,3 V kabulü teyit edilmezse bağlanmaz; uygun 1,8 V regüle yol ayrıca tasarlanır. Fiyat/kuru çapraz kontrolü aynı çalışma kitabındaki Fiyat_Kontrol sayfasında yer alır; bu hesap canlı teklif değildir.

Fiyat çapraz kontrolü: Excel çalışma kitabındaki Fiyat_Kontrol sayfasında Farnell Türkiye public listing 1+ net fiyatları (EB-R 2,46 EUR; KECG2740PBJ 1,05 EUR), 13.10.2026 TCMB EUR satış kuru 55,2896 TL/EUR ve %20 KDV varsayımıyla hesaplanır. Bu yaklaşık değerler kargo/gümrük/banka-kur farkı ve canlı sepet fiyatını içermez. Ana Satın_Alma sayfasındaki TL değerleri eski/yerel fiyat snapshotları olarak ayrı tutulmuştur; EUR hesaplarıyla uyuşmazlıkların nedeni doğrulanmış değildir. Siparişten önce Farnell Türkiye sepeti/teklifi esas alınmalıdır. A-08 PAM8403 için kullanıcı arayüzünde 21,65 TL ve stokta yok gözlemi ile erişilebilen genel ürün sayfasındaki 19,72 TL ve Add to Cart görünümü çelişmektedir; stok/fiyat satıcı sepetinden doğrulanmalıdır.

## 17.1 Kritik Parça Aday Listesi

| Fonksiyon | Parça / gereksinim | Rev02 Tasarım Durumu |
| --- | --- | --- |
| Grup A — 1. dönem / 4. hafta | 1 akustik göğüs başlığı; toplam 4 × KECG2740PBJ (2 temel kullanım + 2 yedek/elleçleme); 3 PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartı (2 bench + 1 yedek; sensör MPN ayrı); 5 op-amp; maliyeti gözden geçirilecek 1 pasif set; 2 ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8; 1 birincil fantom eksitörü ve SKU'su Kaan tarafından belirlenecek koşullu alternatif; 2 PAM8403 mini amfi modülü (1 kullanım + 1 yedek, yalnız bench adayı); geometriye göre silikon/gel ve rijit çerçeve; bölümden kullanılacak mevcut breadboard + gerekli jumper/header/tel tüketimleri; ekranlı kablo ve iki Standard-A→Micro-B USB 2.0 DATA kablosu (native USB + USB-UART/log; eksikse DevKit gelmeden alınmalı). Düşük gürültülü 3,3 V LDO yalnız ölçümle gerekçelendirilirse opsiyonel bench yardımıdır. | Fiyat/stok sipariş günü teyit edilir. EB-R: Farnell snapshot'ı (12.10.2026) 14 adet / 22 hafta üretici lead-time; 3 kart ilk partiye (2 bench + 1 yedek). Pad/rail haritası doğrulanmadan kablolama yok. PAM8403: 2 adet yalnız bench adayı; NRND/EOL riski. 6.543,96 TL tarihli fiyat snapshot'ıdır, siparişe hazır teklif değildir. PCM1808 ön koşulu yalnız A-23 için geçerlidir. |
| Grup B — 2. dönem | Lehimli prototip kartı 3–5; 1 Li-Po + koruma/NTC seti; ana batarya/power mimarisi için düşük gürültülü regülatör 3–5; opsiyonel PPG 1; özel PCB koşullu. Bu gruptaki düşük gürültülü regülatör ana güç mimarisi kapsamındadır; ilk dönem bench LDO A/B testi ayrı ve zorunlu olmayan karardır. | İkinci dönem; core chain ve ölçüm sonuçlarına göre. Battery/power kesin IC/SKU bu revizyonda kilitli değildir; özel PCB opsiyoneldir. Düşük-gürültülü LDO bench yardımı ancak ölçüm sonucu gerektirirse ayrıca seçilir. [R9] |
| Grup C — Bölümden ödünç | Osiloskop; fonksiyon üreteci; multimetre; lehim istasyonu/lehim; tekrar kullanılabilir breadboard/dev-board. C-05 USB ses arayüzü bölümde yoktur. | Ozan 12.10.2026 tarihinde ilk beş kalemi mevcut olarak bildirdi; bu kalibrasyon/performance teyidi değildir. C-05 bölümde yok ve zorunlu satın alma değildir. Kişisel jak–USB adaptörünün analog giriş/capture işlevi doğrulanmamıştır. |

## 17.2 Geliştirme Satın Alma Sırası

| Sıra | Satın alma | Neden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grup A bileşenleri | 1. dönem 4. hafta kapısı ve ilk masaüstü testleri |
| 2 | Göğüs başlığı + fantom malzemeleri | Akustik doğrulama |
| 3 | Grup B bileşenleri | 2. dönem; ölçüm ve yapım seviyesi planına göre |
| 4 | Özel PCB üretim bileşenleri | Yalnız 2. dönem 6. haftadaki ölçüm temelli karar sonrasında, uygulanacaksa |
| 5 | Mekanik entegrasyon parçaları | Seçilen yapım seviyesi kesinleşince |

TEDARİK KURALI Parça, yalnız aynı işlevi görmesi nedeniyle otomatik eşdeğer kabul edilmez. Pinout, elektriksel sınırlar, footprint, akustik port, yaşam döngüsü ve firmware etkisi birlikte değerlendirilir. Değişiklik gerekiyorsa kontrollü revizyon kaydı açılır.

## 17.3 Rev02 Sipariş Ön Koşulları

• PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R için üretici pad map/CAD veya yazılı teyit istenir. Resmî EB datasheet I²S özelliklerini ve lehim pedlerini tanımlar; numaralı pad-to-signal eşlemesi net değildir. Kart geldiğinde fiziksel işaretler ve üretici teyidi eşleştirilmeden kablolama yapılmaz; hazır 6-pin header varsayılmaz.

• 12.10.2026 lab audit bildirimine göre C-05 bölüm USB ses arayüzü mevcut değildir; kişisel jak–USB adaptörünün kayıt girişi olduğu henüz doğrulanmamıştır. ESP32-S3'te iki 12-bit SAR ADC vardır ve ADC continuous/DMA sürücüsü bulunur; ADC1 yalnız bench alternatifi olarak test edilebilir, audio-grade uygunluğu varsayılmaz (ADC2 continuous DMA için güncel ESP-IDF kılavuzunda donanım kısıtı belirtilmiştir). ECM ADC yolu için ADC1 bench denemesi veya danışman onaylı PCM1808 sınıfı hazır harici I²S ADC seçenekleri danışmanla kararlaştırılır. Danışman onayı ve exact breakout şema/pad/clock/power/format/input incelemesi olmadan yalnız PCM1808 tabanlı modül satın alınmaz. Bu ön koşul yalnız PCM1808 kalemi için geçerlidir; diğer Grup A kalemleri kendi teknik/tedarik kontrolleri tamamlanınca bağımsız sipariş edilebilir. Danışman ADC sorusu 13.10.2026 tarihinde gönderilmek üzere bekleyen aksiyondur; yanıt geldiği iddia edilmemektedir.

• ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 resmî kılavuzu Standard-A → Micro-B USB 2.0 kablosunu belirtir ve şarj-only kabloya karşı uyarır. Native USB ve USB-UART/log bağlantıları için iki ayrı Standard-A→Micro-B USB 2.0 DATA kablosu gerekir. Eldeki kabloların veri desteği ve sayısı DevKit gelmeden kontrol edilir; eksik olan kablo(lar) ilk siparişe eklenir. Kılavuz Standard-A→Micro-B tipini listeler; kart tesliminde revizyon ve iki portun fiziksel konektörleri tekrar teyit edilir. Charge-only kablo programlama için uygun değildir.

• Düşük gürültülü LDO zorunlu Grup A parçası değildir; AMS1117 düşük-gürültülü referans olarak kullanılmaz. USB 5 V yalnız DevKit/MCU kart girişini besler; MEMS VCC/AFE rayına 5 V bağlanmaz. PUI EB-R ürün bilgisi VCC standardını 1,8 V ve azami değeri 3,6 V verir. Gerçek EB-R pad map'i/onboard rail düzeni üretici CAD/yazılı teyidiyle doğrulanmadan ve üretici gerçek EB-R besleme pad'inde 3,3 V kullanımını onaylamadan MEMS beslemesi bağlanmaz. Onaylanırsa aday test yolu DevKit 3V3 çıkışı → yerel seri R + C/dekuplaj → MEMS VCC; gerçek ray sensör yanında ölçülür ve 1,5–3,6 V aralığında tutulur. RC yalnız filtre/dekuplajdır, 3,3 V'u 1,8 V'a regüle etmez. 3,3 V kabulü teyit edilmezse bağlanmaz; uygun 1,8 V regüle yol ayrıca tasarlanır. 1,8 V yolunda MCU→EB-R BCLK/SCK, LRCK/WS ve kontrol girişleri ile EB-R→MCU DOUT ayrı ayrı incelenir: ESP32-S3 VIH/VIL ile EB-R VOH/VOL/Vmax değerleri üretici belgelerinden doğrulanmadan doğrudan bağlantı yapılmaz. 1,8 V DOUT seviyesinin 3,3 V ESP32-S3 girişinde geçerli HIGH olacağı varsayılmaz; gerekli yönde uygun lojik seviye çevirme tasarlanır. AFE rayı op-amp'ın gerçek besleme şartlarına göre ayrı doğrulanır; farklı regülatör rayları paralellenmez. Rail-noise/SNR baseline en geç W6 ölçülür; yalnız ölçüm gerekçesi ve uygun doğrulanmış modül varsa W10'da opsiyonel LDO A/B yapılır. A-08'deki iki PAM8403 modülü üretici NRND/EOL durumu nedeniyle yalnız düşük maliyetli bench prototip adayıdır; 12 Ω eksiterle seviye/frekans cevabı test edilir, BTL çıkış uçları GND'ye/ birbirine bağlanmaz.

• Referans sensör/ölçüm yöntemi Kaan'ın sorumluluğundadır. Önce bölüm envanteri kontrol edilir. Uygun cihaz yoksa ucuz ivmeölçer/piezo otomatik seçim yapılmaz; gürültü tabanı, 20–500 Hz davranışı, montaj ve kalibrasyon bilgisine göre karar verilir veya sınırlamaları açık bir bağıl transfer yöntemi tanımlanır. Tam silikon levha ve kuplaj parçaları geometri netleşmeden sipariş edilmez.

• Rev02 çalışma kitabındaki güncel test matrisi kanonik listedir. G1 = 5. haftada Modül B'nin ürettiği sentetik/bilinen işaretin Modül C tarafından E2E yakalanması; fiziksel fantom gerektirmez. G2 = 9. haftada bağımsız bilinen akustik PCG girdisinin fantom üzerinden gerçek edinim zinciriyle doğrulanmasıdır. G2 karşılaştırması işaret hizalama/senkronizasyon, gain normalizasyonu, normalize korelasyon ve normalize RMS hata çıktılarıyla raporlanır; numerik eşik bench tekrar edilebilirlik/belirsizliği görüldükten sonra formal testten önce kaydedilir.

# 18  Güvenlik ve Etik Çerçeve

Bu proje öğrenci araştırma/prototip platformudur; klinik tanı veya tedavi cihazı olarak sunulmayacaktır. Fiziksel doğrulama yalnızca akustik fantom üzerinde yapılacaktır. Hiçbir insan denekten bu proje kapsamında kayıt alınmayacaktır.

| Konu | Rev02 kuralı |
| --- | --- |
| İnsan teması | İnsan üzerinde kullanım testi yapılmayacaktır. |
| Batarya | Korumalı/PCM’li paket + NTC kullanılır; hücreye doğrudan modifikasyon yapılmaz. |
| İnsan denek verisi | İnsan deneklerden kayıt alınmayacaktır. |
| Kamuya açık veri seti | CirCor DigiScope birincil ve sabit veri setidir; veri seti ve araç zinciri proje başlangıcında seçilir ve değiştirilemez. |
| Klinik iddialar | Tanı, tedavi önerisi veya tıbbi cihaz uygunluğu iddiası yoktur. |
| Mahremiyet | Oturum üstverisinde kişisel kimlik verisi tutulmaz; veri dosyaları yalnızca proje erişimi ile sınırlandırılır. |
| PPG | İkinci dönem opsiyonel uzantıdır; assessed core scope dışında ve core cihaz tamamlanmadan eklenmez. |

## 18.1 Demo ve Raporlama Dili

Rapor ve sunumda “kalp sesini ölçen araştırma prototipi”, “PCG veri toplama sistemi” ve “sinyal kalitesi değerlendirmesi” ifadeleri kullanılabilir. “Klinik olarak tanı koyar”, “tıbbi cihazdır” veya sertifikasyon sonucu ima eden ifadeler kullanılmayacaktır.

# 19  Sonuç ve 4. Hafta Temel Tasarım Dondurma Planı

Bu Rev02 closeout güncellemesi 13.10.2026 tarihlidir. Tasarımın tüm kritik kararlarının dondurulduğu iddiası taşımaz: EB-R pad/power map, ECM ADC mimarisi, USB transport sınıfı/CRC ve ilgili ölçüm temelleri açık karar olarak kayıtlıdır. W4 sipariş kapısı, bağımsız teknik/tedarik kontrolleri tamamlanmış MCU, ECM, EB-R, op-amp ve diğer uygun kalemler için ilerleyebilir; yalnız PCM1808 modül siparişi danışman onayı ve gerçek breakout şema/pad doğrulamasına kadar bekler. W6'ya kadar rail-noise/SNR baseline, gerekçelendirilirse W10'da opsiyonel LDO A/B planlanmıştır. Bu belge “kilitli product design” iddiası taşımaz; kararların kanıtla kapatılma durumunu izler.

| Konu | Rev02 Sonucu |
| --- | --- |
| Ne ölçüyoruz? | PCG / fonokardiyografi; EKG değildir. |
| Nasıl ölçüyoruz? | ECM family + düşük gürültülü AFE ve MEMS/I²S family aynı phantom altında karşılaştırılır; kesin satın alma adayları 3. Haftada onaylanır, final yol ölçümle seçilir. |
| Nereye alıyoruz? | Proposed MCU referans: ESP32-S3; kesin end-to-end acquisition path seçilen transducer/ADC ile belgelenir. |
| Nasıl iletiyoruz? | ESP32-S3 Native USB FS önerilen physical path; CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk AÇIK — 3. Hafta. |
| Veri nasıl korunuyor? | Monotonic continuity + version/type/sample metadata zorunlu; application-level checksum/CRC policy AÇIK — 3. Hafta. |
| PC’de ne yapıyoruz? | Waveform, FFT/spectrogram, kayıt, metadata, kalite göstergesi |
| Nasıl besliyoruz? | Core bench USB power; battery/power-path ikinci dönem aday architecture, kesin IC/SKU henüz dondurulmadı. |
| PCB kaç katman? | Özel PCB opsiyonel; uygulanırsa layer stack-up/impedance/layout ayrı measurement-justified revision’da dondurulur. |
| Nasıl doğruluyoruz? | Masaüstü + akustik fantom + en az 10 tekrar + otomatik testler + bağımsız bilinen giriş karşılaştırması. |
| Ne core değil? | PPG assessed core değildir fakat ikinci dönem opsiyonel olabilir. Wireless, on-device AI, insan denek kaydı ve klinik tanı core dışıdır. |

REV02 TASLAĞI / DONDURMA PLANI Bu Rev02 dokümanında yalnız danışman-sabit kapsam ve ders koşulları bağlayıcıdır. Kesin technical implementation decisions 3. Haftada inceleme edilir ve 4. Hafta requirement/purchase gate’inde kaynak/tedarik/test planıyla dondurulur. Dondurma sonrası değişiklik gerekçeli revizyon/ECO kaydıyla yapılır.

## 19.1 3. Hafta–4 Tasarım Dondurma Sırası

1. ECM + MEMS satın alma adayları ve AFE breadboard topolojisi

2. ESP32-S3 dev-board ve native USB device-class seçimi

3. B→C frame requirements: continuity, sample representation, payload size ve integrity policy

4. Phantom exciter/amplifier/coupling/frame boyutlandırması ve satın alma BOM v1.0

5. 5. Hafta synthetic stream / first E2E signal test hazırlığı

6. Battery/power ve özel PCB kararlarını ikinci döneme erteleme kaydı

7. 4. Hafta dondurma sonrası revizyon/traceability düzeninin uygulanması

8. ERC → güç gözden geçirme → ölçüm karşılaştırması → (özel PCB uygulanırsa) yerleşim → DRC

# Ek B — Tasarım Karar Kayıtları

| ID | Karar | Gerekçe | Uygulama | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-001 | PCG çekirdek kapsamı | Tek ölçüm zincirinde doğrulanabilir başarı | PPG yalnız ikinci dönem opsiyonel; wireless/ML core başarı kriteri değildir | KAPSAM — SABİT |
| D-002 | İki dönüştürücü ailesi | Ders gereksinimi: 1 ECM + 1 MEMS aynı koşullarda karşılaştırılır | Kesin satın alma aday 3. Hafta; final seçim phantom ölçümüyle | AİLELER SABİT / MPN ÖNERİ |
| D-003 | 48 kHz PUI referans edinim | Mevcut software/referans yolu ve PUI datasheet ile uyum | PUI MEMS referans yolu 48 kHz mono; final interface declared/negotiated | ÖNERİLEN REFERANS |
| D-004 | PUI DMM I²S referans yolu | PUI datasheet | 24-bit data / 18-bit precision / 32-bit word; 48 kHz aday clocking | ADAYA ÖZGÜ REFERANS |
| D-005 | Kablolu Native USB physical path | ESP32-S3 native USB + ölçülebilir continuous transport | CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk 3. Hafta | AÇIK — 3. HAFTA CLASS |
| D-006 | Continuity + integrity strategy | Veri kaybını ölçülebilir yapmak | Monotonic counter zorunlu; application CRC/checksum 3. Hafta kararı | KISMEN TANIMLI — 3. Hafta INTEGRITY |
| D-007 | Battery charger aday | Group B ikinci dönem çalışması | BQ24074 yalnız aday; core 4. Hafta order değildir | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-008 | 3.3 V regulator aday | Battery architecture yalnız core tamamlandıktan sonra | TPS63031 aday; load/noise testine göre | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-009 | Mikrofon besleme/decoupling | Seçilen sensor/power topology ile doğrulanır | Kesin RC/LDO/supply değerleri 3./4. Hafta veya PCB revizyonunda | ÖNERİLEN |
| D-010 | Özel PCB | Ders gereği zorunlu değildir | Yalnız measurement-justified second-semester decision sonrası | KOŞULLU |
| D-011 | PUI EB-R servis edilebilir arayüz | İki aileyi aynı phantomda karşılaştırmayı kolaylaştırmak | DMM-4026-B-I2S-EB-R bench kartı kullanılacak. Fiziksel pad map resmi belge/CAD veya PUI teyidiyle doğrulanana kadar pin numarası/konnektör dondurulmaz; özel J3 taşıyıcı kaldırıldı. | AÇIK — PUI PAD HARİTASI |
| D-012 | Battery capacity/charge target | Runtime/thermal engineering target | ~800 mAh / 400 mA yalnız başlangıç aday; datasheet/thermal testle seçilir | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-013 | Yapay zeka çekirdek dışı | Çekirdek cihaz başarısını ML’ye bağlamamak | Yalnız açık veri üzerinde ve takvim uygunsa opsiyonel | KAPSAM — SABİT |
| D-014 | Battery NTC interface | Battery uygulanırsa güvenli temperature monitoring | Kesin connector/pin count battery SKU ile | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-015 | PC yazılım mimarisi | Mevcut repository uygulaması | Python pcg_core + pcg_app + FastAPI/WebSocket + React/Vite | MEVCUT UYGULAMA |
| D-016 | CirCor veri seti sabit | Araç/veri seti değişmemesi | CirCor DigiScope birincil dataset | KAPSAM — SABİT |
| D-017 | İnsan kaydı yok | Etik ve proje planı | Tüm fiziksel doğrulama yalnız acoustic phantom | KAPSAM — SABİT |
| D-018 | İki prototipleme yaklaşımı | Ders gereksinimi | Breadboard + lehimli prototip aynı koşullarda karşılaştırılır | KAPSAM — SABİT |
| D-019 | Otomatik sonuç üretimi | Yeniden üretilebilirlik | Test scripts + raw data/provenance + Git | KAPSAM — SABİT |
| D-020 | ECM ADC / USB audio yolu | ESP32-S3'te 12-bit SAR ADC bulunur ve ADC continuous/DMA yolu vardır; bu, PCG için audio-grade performansını garanti etmez. Ayrı USB audio interface yolu ile ECM verisini ADC→ESP32→USB üzerinden gönderen edinim yolu aynı mimari değildir. | C-05 bölümde mevcut değildir (Ozan lab audit, 12.10.2026). Kişisel jak–USB adaptörünün modeli/girişi doğrulanmamıştır. Bazı düşük maliyetli codec/dongle'larda AC-kuplaj, voice-band high-pass, microphone bias ve AGC/gain shaping 20–500 Hz PCG yanıtını etkileyebilir; analog INPUT/capture, known-tone sweep response, input coupling, gain/AGC, sample rate ve channel format kontrol edilmelidir. Danışmanla ADC1 bench değerlendirmesi ve PCM1808 tabanlı hazır harici I²S ADC seçenekleri kararlaştırılır. PCM1808 için exact module schematic, MCLK, güç, format ve input coupling kontrolü gerekir. Kalibre referans veya C-05 eşdeğeri varsayımı yok. | AÇIK — DANIŞMAN / ADC MİMARİSİ |
| D-021 | Düşük gürültülü test rail'i | SNR testinde besleme etkisi ölçülerek ayrıştırılmalı; low-noise datasheet değeri bile sistem SNR'sini otomatik garanti etmez. | SNR testinde besleme etkisi ölçülerek ayrıştırılmalı; LDO datasheet değeri sistem SNR'sini tek başına garanti etmez. USB 5 V yalnız DevKit/MCU board input içindir; MEMS/AFE rayına 5 V bağlanmaz. PUI EB-R product information: VCC standard 1,8 V, max 3,6 V. Gerçek EB-R pad/rail map ve 3,3 V kullanımına üretici teyidi alınmadan MEMS beslenmez. Teyit sonrası deney adayı DevKit 3V3 → yerel seri R + C/dekuplaj → MEMS VCC; RC yalnız filtre/dekuplajdır, regülatör değildir. Sensör yanındaki ray 1,5–3,6 V arasında ölçülür; 3V3 kabulü yoksa ayrı regüle 1,8 V tasarlanır. AFE rayı seçilen op-amp gereksinimine göre ayrı doğrulanır; regülatör rayları paralellenmez. Baseline rail-noise/SNR W6'ya kadar; gerekçeliyse ve doğrulanmış modül varsa opsiyonel LDO A/B W10. | OPSİYONEL — ÖLÇÜM GEREKÇESİ |
| D-022 | USB kablo tipi | Native USB ve USB-UART iki ayrı fiziksel bağlantıdır; kart revizyonuna göre soket türü değişebilir. | İki data destekli kablo; tip gerçek DevKitC-1 teslim edilen varyantına göre doğrulanır. | AÇIK — FİZİKSEL KART BEKLENİYOR |
| D-023 | Referans ölçüm sensörü | Referans sensörün gürültü tabanı gerçek fantom sinyali için uygun olmalı. | Kaan önce bölüm ekipmanını kontrol eder; satın alma veya göreli transfer yöntemi kararı teknik gerekçeyle kaydedilir. | AÇIK — SAHİBİ KAAN |
| D-024 | G2 kaynak/yakalama nicel karşılaştırması | PC DAC ve MCU örnekleme saatleri bağımsız olabilir; örnek indeksleri doğrudan eşitlenemez. | Senkronizasyon işareti veya eşdeğer yöntem, çapraz korelasyon hizalaması, gain normalizasyonu, normalize korelasyon ve normalize RMS hata raporlanır. Pass/fail eşiği bench belirsizliğiyle belirlenir. | YÖNTEM TANIMLI; EŞİK BENCH SONRASI |
| D-025 | Group A ek test/mechanic kalemleri | Silikon, kablo, ikinci eksiter ve header miktarları tasarım geometrisine bağlıdır. | Tam levha/aksesuar, SKU ve konektörler geometri/gerçek kart incelendikten sonra sipariş edilir; kalemler Rev02_Ek_Kalemler'de izlenir. | KISMEN AÇIK |

# Ek C — Gereksinim / Doğrulama İzlenebilirlik Matrisi

| Gereksinim | Tasarım girdisi | Doğrulama | Yöntem |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-001 | Seçili acquisition profile + PC arayüzü | T-E2E-01 / T-I2S-01 | Test |
| SYS-002 | Mikrofon + cavity + akustik zincir | T-AUD-01 / T-AUD-05 | Test |
| SYS-003 | I²S clock yapılandırması | T-I2S-01 | Test |
| SYS-004 | I²S word/slot yapılandırması | T-I2S-01 | Test |
| SYS-005 | ESP32-S3 Native USB FS önerilen; USB class 3. hafta kararı | T-E2E-01 / T-USB-01 | Test |
| SYS-006 | Continuity counter + seçilen framing/integrity strategy | T-USB-02 / T-PKT-01 | Test |
| SYS-007 | DMA + veri yolu bütünlüğü | T-USB-01 / T-PKT-01 | Test |
| SYS-008 | PC kullanıcı arayüzü | SW-001 / SW-002 | Test/Demo |
| SYS-009 | Kayıtçı | SW-005 | Test |
| SYS-010 | Üstveri şeması | SW-005 / SW-007 | Test/İnceleme |
| SYS-011 | USB bench power; 1st semester / W4 bench (not S2); Semester-II power-path tested separately only if adopted. | T-PWR-01 | Test |
| SYS-012 | Semester-II battery/charger adayı | T-PWR-03 | Test |
| SYS-013 | Batarya çalışma süresi | T-PWR-06 | Test |
| SYS-014 | Semester-II protected battery adayı | T-PWR-02 / T-PWR-03 | Test/İnceleme |
| SYS-015 | Serviceable transducer interface requirement | MECH-002 | İnceleme |
| SYS-016 | PUI EB-R gerçek pad map'i ve onboard besleme/rail düzeni üretici CAD/yazılı teyidiyle doğrulanır. REV02 baseline'ında DevKit üzerinden doğrudan EB-R bench kablolaması vardır; ayrı J3 / MEMS carrier-daughterboard kapsamda değildir. | EB-R bağlantısı yalnız onaylı pad/rail haritası ve güç koşullarıyla tekrarlanabilir bench bağlantısı olarak gösterilir; varsayılan 6-pin eşlemesi kullanılmaz. | PUI CAD/written confirmation + ICD-01 |
| SYS-017 | Lehimli prototip yapım seviyesi | T-PROT-01 | Test |
| SYS-018 | RF antenna koruma alanı | PCB-02 | İnceleme |
| SYS-019 | Özel PCB USB empedansı | PCB-03 | Analiz/İnceleme |
| SYS-020 | Ham/işlenmiş veri ayrımı | SW-005 / SW-006 | İnceleme |
| SYS-021 | İki dönüştürücü karşılaştırması | T-AUD-06 | Test |
| SYS-022 | İki prototipleme yaklaşımı | T-PROT-01 | Test |
| SYS-023 | CirCor veri setinin sabit tutulması | DSET-01 | İnceleme |
| SYS-024 | İnsan denek kaydı yasağı | ETH-01 | İnceleme |
| SYS-025 | Zorunlu altı ölçüm | T-AUD-01 / T-AUD-02 / T-AUD-03 / T-AUD-04 / T-LAT-01 / T-PKT-01 | Test |
| SYS-026 | Otomatik ve yeniden üretilebilir sonuçlar | T-AUTO-01 | Test |
| SYS-027 | Modül A/B/C bağımsız doğrulaması | T-MOD-A / T-MOD-B / T-MOD-C | Test/Demo |
| ICD-01 | DevKit pinout + PUI EB-R pad map + kablo/arayüz varyantı | Resmi üretici çizimi/yazılı teyit + fiziksel board review | İnceleme |
| DSET-01 | CirCor DigiScope provenance ve sürüm kaydı | Dataset metadata + repository config | İnceleme |
| ETH-01 | İnsan deneği fiziksel kayıt yasağı | Test prosedürü ve kayıt klasörü kontrolü | İnceleme |
| PCB-02 | RF antenna keep-out/GND plane (yalnız özel PCB varsa) | Özel PCB onaylanmazsa N/A; onaylanırsa üretici layout checklist | Koşullu inceleme |
| PCB-03 | USB D+/D− impedance/stack-up (yalnız özel PCB varsa) | Özel PCB/USB routing yoksa N/A; varsa fab stack-up/SI inceleme | Koşullu analiz/inceleme |
| MOD-VER-01 | Modül A/B/C bağımsız doğrulama tamamlanma kontrolü | T-MOD-A / T-MOD-B / T-MOD-C kanıtlarının tamamı | Test/demo |

# Ek D — Teknik Referanslar

| Ref | Kuruluş / belge | Kapsam | Erişim |
| --- | --- | --- | --- |
| [R1] | PUI Audio — DMM-4026-B-I2S-R Veri Sayfası | 20–20 kHz; 1.5–3.6 V; I²S; 24-bit veri / 18-bit hassasiyet / 32-bit word; 3.072 MHz tipik BCLK. | https://puiaudio.com/file/specs-DMM-4026-B-I2S-R.pdf |
| [R2] | PUI Audio — DMM-4026-B-I2S-R Ürün Sayfası | Model boyutları, cihaz tipi ve ürün bilgileri. | https://puiaudio.com/product/microphones/DMM-4026-B-I2S-R |
| [R3] | Espressif — ESP32-S3-WROOM-1 & WROOM-1U Veri Sayfası | Modül özellikleri, USB, I²S, GPIO ve çalışma koşulları. | https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf |
| [R4] | Espressif — ESP32-S3 Donanım Tasarım Kılavuzu | Şematik, USB, RF, topraklama ve yerleşim kısıtları. | https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html |
| [R5] | Texas Instruments — BQ24074 Ürün / Veri Sayfası | 1 hücreli Li-Ion/Li-Po şarj, Güç Yolu, NTC ve 4.2 V şarj. | https://www.ti.com/product/BQ24074 |
| [R6] | Texas Instruments — TPS63031 Ürün / Veri Sayfası | 1S Li-Po sistemi için 3.3 V buck-boost besleme. | https://www.ti.com/product/TPS63031 |
| [R7] | Proje Kaynağı — Capstone Project Proposal, 08.09.2026 | Başlangıç kapsamı, sistem yaklaşımı, fantom, risk ve uzantılar. | Yüklenen proje dokümanı |
| [R8] | Öğretim Elemanı — SDP4 Digital Stethoscope Plan TR/EN | Kapsam, teslimatlar, ders kapıları, iki dönüştürücü / iki prototipleme yaklaşımı, zorunlu ölçümler ve özel PCB koşulu. | Yüklenen öğretim elemanı proje planı |
| [R9] | Öğretim Elemanı — SDP4 Component and Laboratory Requirements | Satın alma grupları, miktarlar, sipariş zamanlaması, laboratuvar ekipmanı ve düşük frekanslı mikrofon seçim kriterleri. | Yüklenen öğretim elemanı komponent/laboratuvar gereksinimleri |
| [R10] | Öğretim Elemanı — Assessment Criteria for Students | EEE 495/496 değerlendirme ölçütleri, ders kapıları, yeniden üretilebilirlik ve raporlama kuralları. | Yüklenen öğretim elemanı değerlendirme kriterleri |
| [R11] | Same Sky — CMC-6036-40T Veri Sayfası | Analog elektret kondenser mikrofon; 20 Hz–20 kHz; ECM karşılaştırma adayı. | https://www.sameskydevices.com/product/resource/cmc-6036-40t.pdf |
| [R12] | Kingstate — KECG2740PBJ Product / Datasheet (Farnell Türkiye) | ECM satın alma aday; 20 Hz–20 kHz specified range, 56 dB SNR, MOQ 1; explicit lower −3 dB point not specified on storefront data. | https://tr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885 |
| [R13] | Microchip — MCP6022 Product / Datasheet | 3. Hafta ECM breadboard AFE op-amp aday; RRIO, 10 MHz class. | https://www.microchip.com/en-us/product/mcp6022 |
| [R14] | Espressif — ESP32-S3 USB Device Stack | ESP32-S3 Native USB FS; CDC and vendor-specific device classes / TinyUSB support; GPIO20/19 D+/D− hardware mapping. | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.3/esp32s3/ |
| [R15] | DSS Satın alma Workbook — REV02 closeout | 13.10.2026 Rev02 closeout satın alma/BOM/test çalışma kitabı; Grup A adayları, açık kararlar, revizyon ve canonical Test_Matrisi. | W03_B_procurement-bom-test_REV02_FINAL.xlsx |
| [R16] | PUI Audio — DMM-4026-B-I2S-EB-R Veri Sayfası | Değerlendirme kartı elektriksel özellikleri, I²S formatı, ölçüm devresi; fiziksel pad-to-signal eşlemesi için ayrıca PUI/CAD teyidi gerekir. | https://puiaudio.com/file/specs-DMM-4026-B-I2S-EB-R.pdf |
| [R17] | Espressif — ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 User Guide | UART ve native USB bağlantılarının işlevleri; gerçek teslim edilen board connector/revision yine fiziksel kontrol edilir. | https://documentation.espressif.com/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html |
| [R18] | Texas Instruments — LP5907 Ürün / Veri Sayfası | Çip seviyesi düşük gürültü LDO özellikleri: <6,5 µVrms çıkış gürültüsü, 82 dB PSRR @1 kHz; yalnız IC datasheet'i, hazır breakout bulunduğunu göstermez. | https://www.ti.com/product/LP5907 |
| [R19] | Espressif — ESP32-S3 ADC Continuous Mode Driver | SAR ADC örneklerinin continuous-mode DMA ile aktarılması; ADC2 DMA donanım kısıtı; ilk bench değerlendirmesi ADC1 üzerinden. | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc/adc_continuous.html |
| [R20] | Espressif — ESP32-S3 I²S Driver | I²S TX/RX, MCLK/BCLK/WS/DATA rolleri ve saat çarpanı yapılandırması; I²S çevre biriminde yerleşik ADC modu yoktur. | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/i2s.html |
| [R21] | Texas Instruments — PCM1808 Veri Sayfası | 24-bit stereo audio ADC; 8–96 kHz; I²S/left-justified; tipik 99 dB chip SNR; 5 V analog/3,3 V digital; system clock 256/384/512 × Fs. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1808.pdf |