TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

DİJİTAL STETOSKOP

SİSTEM TASARIMI VE TEKNİK ŞARTNAME

PCG Edinimi • Gömülü Veri Yolu • USB İletişimi • PC Yazılımı • Güç Sistemi • Doğrulama

| DOKÜMAN ALANI | DEĞER |
| --- | --- |
| Doküman No | DSS-SYS-001 |
| Revizyon No | 03 |
| Durum | REV03 — GERÇEK SİPARİŞLER VE SATIN ALINAN DONANIMA GÖRE ARAYÜZ / TEKNİK RİSK GÜNCELLEMESİ |
| Yayın Tarihi | 18.10.2026 |
| Proje | Smart Digital Stethoscope: Heart Sound Acquisition, Signal Processing and Quality Assessment |
| Danışman | Dr. Emin Emrah ÖZSAVAŞ |
| Proje Ekibi | Ege Çağın TEPE • Özgür Ozan YILDIZ • Ünal Kaan ÖZTÜRK |

DOKÜMAN DURUMU: Rev03, kullanıcı tarafından bildirilen gerçek siparişler, tedarikçi genel toplamları ve satın alınan parçalar esas alınarak güncellenmiştir. PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R alınamamış; 3 adet INMP441 I²S breakout ve 2 adet ESP32-S3 N16R8 kart sipariş edilmiştir. Eski ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 planı satın alınan kartı tanımlamaz. Çalışma toplamı 3.613,21 TL'dir; Motorobit için sonradan eklendiği bildirilen 2 × 7×9 cm plaket tutarı mevcut ürün liste fiyatından tahmin edildiği ve onay e-postası/fatura bu çalışma sırasında bulunmadığı için genel toplam geçicidir. Farnell/SAMM #FS1228810 için 16.10.2026 sipariş tarihi ve Ödendi (Credit Card) durumu kullanıcı tarafından bildirilmiştir; teslim tarihi/teslim alma ve diğer tedarikçiler için ayrıntılı fişler doğrulanmamıştır. Fiziksel test başarısı iddia edilmez. INMP441'nin doğal akustik alt −3 dB noktası 60 Hz olduğundan 20–60 Hz sistem cevabı ölçülmelidir; N16R8 GPIO35–37 Octal PSRAM için ayrılmış kabul edilir ve pin atamasında kullanılmaz.

REV 03  |  SİSTEM TASARIM DOKÜMANI

# Doküman Kontrolü

Bu bölüm, dokümanın kimliğini, revizyon yönetimini tanımlar. Tasarım dosyaları, firmware ve test sonuçları bu dokümana referans verilerek sürümlenecektir.

## Doküman Kimliği

| Alan | Tanım |
| --- | --- |
| Doküman No | DSS-SYS-001 |
| Doküman Adı | Dijital Stetoskop Sistem Tasarımı ve Teknik Şartname |
| Revizyon | 03 |
| Durum | REV03 — Gerçek siparişler, satın alınan donanım ve test riskleri |
| Temel Referans | Capstone Project Proposal, 08.09.2026 + danışman EEE495/496 planı/assessment/component belgeleri |
| Rev03 Yayın Tarihi | 18.10.2026 |

## Revizyon Geçmişi

| Rev | Tarih | Değişiklik | Durum | Hazırlayan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 28.09.2026 | Öğretim elemanı belgeleri ve mevcut sistem temel tasarım’ı birleştirilerek ilk yayın oluşturuldu. | İlk yayın | Proje Ekibi |
| 01 | 30.09.2026 | Rev01 inceleme: Erken teknik kilitler açıldı; Modül sahipliği/test takvimi düzeltildi; Tedarik Excel dosyası Rev01 ile eşlendi. | Tasarım incelemesi | Proje Ekibi |
| 02 | 13.10.2026 | Rev02 closeout QA: ESP32-S3 ADC1 deney yolu/ADC2 DMA kısıtı; PCM1808 satın alma koşulu yalnız PCM1808 modülüne indirildi; EB-R Farnell 14 stok / 22 hafta lead-time ve ilk sipariş partisi önceliği; güvenli USB 5 V → DevKit input ve MEMS rail kuralı; W6 rail baseline / W10 opsiyonel LDO A/B; T-AUD-06 ADC-only noise-floor adımı; kişisel dongle 20–500 Hz/AC-kuplaj/AGC doğrulaması; bare QFN/WSON perfboard uyarısı; G1/G2/test izlenebilirliği ve taşıyıcı kart varsayımının kaldırılması. | Açık teknik kararlar kayıtlı; bağımsız W4 siparişleri ilerleyebilir; yalnız PCM1808 modülü beklemede. | Proje Ekibi |
| 03 | 17.10.2026 | Rev03 kapsamında bildirilen gerçek siparişler işlendi: 2 × Kingstate ECM, 3 × INMP441 (PUI EB-R alınmadı), 2 × ESP32-S3 N16R8 (N8R8 önerisinin yerine), 5 × MCP6022, 2 × 12 Ω titreşim hoparlörü, 4 × PAM8403, THT R/C ve prototipleme/kablo/plaket kalemleri. Motorobit'e ek 2 × 7×9 cm plaket için 90,00 TL geçici liste fiyatı eklendi; 3.613,21 TL çalışma toplamı sipariş teyidi/fatura bekliyor. | Farnell/SAMM #FS1228810: 16.10.2026; ödeme bilgisi bildirildi. Teslim, kart/pin doğrulaması ve fiziksel testler açık. | Proje Ekibi |
| 03-QA | 18.10.2026 | Son QA: G7/G8/G9 = 363,24 / 290,60 / 140,56 TL; A-07/A-08 net birim/satır değerleri 88,375/176,75 ve 17,675/70,70 TL. Rev02_Ek_Kalemler B18/B20 tarihsel sabit snapshot. A-12 için iki Direnç.net sayfası fiyat farkıyla (63,93/75,55 TL KDV dahil) kaydedildi; sipariş anı fiyat/SKU belge bekliyor. | Farnell gerçek tutarı tarihsel EUR snapshot'ından ayrıldı; Motorobit 728,77 TL ve genel 3.613,21 TL geçici. Teslim ve fiziksel testler tamamlandı kabul edilmedi. | Proje Ekibi |

REVİZYON KURALI: Danışman-sabit kapsam/etik/ölçüm/ders kapısı koşulları bağlayıcıdır. Rev03 satın alınan donanımı kaydeder ancak tasarım veya test dondurması değildir. INMP441 modül pin/besleme eşlemesi ve ESP32-S3 N16R8 kartının fiziksel USB/GPIO topolojisi teslimde doğrulanmadan arayüz dondurulmaz. INMP441'nin 60 Hz alt kesimi 20–60 Hz karakterizasyon kapsamına risk getirir. ECM sayısallaştırma mimarisi, USB sınıfı, CRC ve wire format kararı açık kalır. Sipariş kaydı, yalnız Farnell/SAMM satırında bildirilen ödeme durumu dışında diğer tedarikçiler için ödeme/teslim kanıtı ya da fiziksel test başarısı anlamına gelmez.

# İçindekiler

1      Amaç ve Tasarım Felsefesi

2      Proje Kapsamı ve Sınırlar

3      Sistem Gereksinimleri (SRS)

4      Sistem Mimarisi

5      Elektriksel Arayüz ve Pin Kontrol Dokümanı (ICD)

6      PCG Sensörü ve Akustik Alt Sistem

7      Güç Mimarisi ve Batarya

8      Gömülü Yazılım ve Zamanlama

9      USB Uygulama Protokolü

10     PC Yazılım Şartnamesi

11     PCB Tasarım ve Yerleşim Kuralları

12     Mekanik Entegrasyon Gereksinimleri

13     Doğrulama ve Geçerleme Planı

14     Kilometre Taşı / Ders Kapısı Yapısı

15     Ekip Sorumlulukları ve Yapılandırma Yönetimi

16     Risk Yönetimi

17     Satın Alma ve Üretim Taslağı

18     Güvenlik ve Etik Çerçeve

19     Sonuç ve 4. Hafta Temel Tasarım Dondurma Planı

Ek A   Kısaltmalar ve Tanımlar

Ek B   Tasarım Karar Kayıtları

Ek C   Gereksinim–Doğrulama İzlenebilirlik Matrisi

Ek D   Teknik Referanslar

Ek E   Rev03 Gerçek Sipariş ve Harcama Özeti

# Ek A — Kısaltmalar ve Tanımlar

| Kısaltma | Türkçe Açılım / Anlam | Bu projedeki kullanımı |
| --- | --- | --- |
| AFE | Analog Front-End | ECM karşılaştırma yolunda düşük gürültülü analog ön uç; nihai dijital MEMS yolunda zorunlu değildir. |
| AI | Yapay Zeka | Core kapsam değildir; yalnızca kayıt veri seti ve opsiyonel araştırma uzantısıdır. |
| BCLK | Bit Clock | I²S seri bit saati; önceki PUI DMM adayı için 48 kHz/32-bit word ile 3.072 MHz nominal hesaplanmıştı. Rev03 için gerçek INMP441 breakout ve N16R8 zamanlaması bench'te doğrulanmalıdır. |
| CDC-ACM | USB Communication Device Class – Abstract Kontrol Model | ESP32-S3 üzerinde desteklenen USB device class adaylarından biri; Vendor-specific/Bulk ile 3. Haftada karşılaştırılır. |
| CRC32 | 32-bit Cyclic Redundancy Check | Application-level frame bütünlüğü için aday mekanizma; kullanılıp kullanılmayacağı ve parametreleri 3. Haftada kararlaştırılır. |
| DMA | Direct Memory Access | I²S veri aktarımında CPU yükünü azaltan donanım yolu. |
| ECO | Engineering Change Order | Yayınlanmış tasarım kararının kontrollü değişiklik kaydı. |
| ERC | Electrical Rules Check | Altium şemasının elektriksel kural kontrolü. |
| FFT | Fast Fourier Transform | PC yazılımında spektral görünüm. |
| GDMA | General DMA | ESP32-S3 çevre birim DMA mimarisi. |
| I²S | Inter-IC Sound | MEMS dönüştürücü ile dijital veri toplama arayüzü; Rev03 satın alınan INMP441 I²S breakout üzerinden değerlendirilecek. Gerçek breakout ve N16R8 pin/slot yapılandırması henüz doğrulanmadı. |
| ICD | Arayüz Kontrol Dokümanı | Alt sistemler arasındaki elektriksel/veri arayüzlerinin kontrollü tanımı. |
| MCU | Microcontroller Unit | Rev03'te satın alınan MCU kartı Direnç.net ESP32-S3 N16R8 WiFi/Bluetooth board'dur (2 adet). Bu, önceki ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 adayından farklıdır; native USB/USB-UART yönlendirmesi, portlar, GPIO etiketleri ve kart revizyonu fiziksel kontrol bekler. |
| PCG | Phonocardiography / Phonocardiogram | Kalp sesinin ölçümü ve dalga biçimi. |
| PCB | Printed Circuit Board | Özel tasarım elektronik kart. |
| PPG | Photoplethysmography | İkinci dönem için opsiyonel optik referans kanalı; assessed core scope dışında ve proje başarısı için gerekli değildir. |
| S1/S2 | Birinci / ikinci kalp sesi | PCG içinde temel kardiyak ses bileşenleri. |
| SNR | Sinyal-Gürültü Oranı | Sinyal-gürültü oranı. |
| USB FS | USB Full-Speed | 12 Mbit/s nominal fiziksel USB veri hızı sınıfı. |
| WS / LRCLK | Word Select / Left-Right Clock | I²S örnek/kelime seçim saati. |
| VT | Verification Test | Test ile doğrulama yöntemi. |
| VI | Visual Inspection | Gözle/ doküman incelemesi ile doğrulama. |
| VA | Verification by Analysis | Hesap/analiz ile doğrulama. |
| DM | Demonstration | Çalışan sistem gösterimi ile doğrulama. |
| ECM | Electret Condenser Microphone | Elektret kondenser mikrofon; dönüştürücü karşılaştırmasındaki ilk aile. |

# 1  Amaç ve Tasarım Felsefesi

Bu sistemin amacı, insan kalbi tarafından üretilen düşük seviyeli akustik sinyali (PCG) fiziksel bir stetoskop arayüzü üzerinden sayısallaştırmak; veriyi deterministik biçimde mikrodenetleyiciye almak; kayıpsız bir uygulama protokolüyle bilgisayara aktarmak; gerçek zamanlı görselleştirme, kayıt ve sinyal kalitesi değerlendirmesi için tekrar kullanılabilir bir veri altyapısı oluşturmaktır.

Tasarım felsefesi dört prensibe dayanır: ölçülebilirlik, tekrarlanabilirlik, modülerlik ve kontrollü değişiklik. Bu nedenle çekirdek sistemin başarısı yapay zeka, kablosuz iletişim veya ek biyosensörlerin çalışmasına bağlanmaz.

## 1.1 Tasarımın Birincil Çıktısı

Çalışan fiziksel PCG edinim prototipi; yapım seviyesi ölçüm sonuçlarına göre gerekçelendirilecektir. Breadboard ve lehimli prototip iki zorunlu yapım yaklaşımıdır. Özel PCB zorunlu ders çıktısı değildir; ölçümlerle gerekçelendirilirse ikinci dönem 6. hafta kararından sonra opsiyonel mühendislik çıktısıdır.

Rev03 satın alma baseline'ında 3 adet INMP441 I²S breakout modülü ve 2 adet ESP32-S3 N16R8 geliştirme kartı sipariş edildiği bildirilmiştir. Önceki PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartı alınamamıştır. INMP441 üretici belgelerinde 24-bit I²S, tipik 61 dBA SNR ve 60 Hz alt kesim frekansı belirtilir; dolayısıyla projenin 20–60 Hz alt bandı açık teknik risktir ve 20–500 Hz sistem cevabı ölçülmeden uygunluk kabul edilmez. ECM için düşük gürültülü AFE ve sayısallaştırma yolu açıktır: 12.10.2026 laboratuvar bildirimi C-05 bölüm USB ses arayüzünün mevcut olmadığını belirtir. Kişisel jak–USB adaptörü analog giriş/capture, 20–500 Hz cevabı, AC-kuplaj/high-pass, mic bias, gain/AGC ve örnekleme/kanal biçimi doğrulanmadan referans sayılmaz. ESP32-S3 ADC1 continuous/DMA yolu yalnız bench test adayıdır; audio-grade performans varsayılmaz.

Kablolu USB, sistem için fiziksel iletişim hedefi olmaya devam eder; ancak satın alınan ESP32-S3 N16R8 kartının gerçek USB konektörleri, native USB hattı, USB-UART köprüsü ve port işlevleri fiziksel incelemeyle belirlenmeden DevKitC-1 pin/kablo topolojisi varsayılmaz. CDC-ACM veya vendor-specific/Bulk sınıfı, sürekli 48 kHz veri yolu koşulları ve host desteğiyle karşılaştırılacaktır. Uygulama frame biçimi, örnek paketleme ve CRC/checksum kararı hâlâ açıktır.

PC üzerinde ham dalga biçimi, spektrogram/FFT, kayıt, metadata ve veri bütünlüğü göstergeleri.

Fantom ve masaüstü testleriyle ölçülmüş 20–500 Hz frekans cevabı, SNR, tekrarlanabilirlik, şebeke girişimi, uçtan uca gecikme, paket kaybı ve uzun süreli kararlılık sonuçları.

## 1.2 Tasarımın Bilinçli Olarak Dışarıda Bıraktığı Konular

Klinik tanı/tedavi veya sertifikalı tıbbi cihaz iddiası.

PPG kanalı çekirdek sisteme dahil değildir; yalnız core sistem tamamlanır ve takvim izin verirse ikinci dönemde opsiyonel uzantı olarak ele alınabilir.

BLE/Wi-Fi üzerinden gerçek zamanlı ana veri yolu.

Cihaz üzerinde büyük ölçekli yapay zeka modeli çalıştırılması.

FPGA, bulut altyapısı, hastane entegrasyonu, klinik karar destek sistemi veya insan deneklerden veri toplanması.

## 1.3 Tasarım Girdisi ve Kaynak Önceliği

| Öncelik | Kaynak | Uygulama kuralı |
| --- | --- | --- |
| 1 | Üretici veri sayfası / resmi donanım kılavuzu | Elektriksel sınırlar, zamanlama, footprint ve kullanım koşullarında birincil teknik kaynaktır. |
| 2 | Öğretim elemanı ders / proje belgeleri | Kapsam, ölçümler, teslimatlar, ders kapıları ve satın alma zamanlaması için üst seviye proje girdisidir. [R8], [R9], [R10] |
| 3 | Rev02 SRS / ICD taslağı | Sistem davranışı ve arayüz gereksinimlerini taslaklar; yalnız danışman-sabit kapsam maddeleri bağlayıcıdır. Teknik kesin kararlar 4. Hafta’da dondurulur. |
| 4 | Test sonucu / ölçüm kaydı | Gerçek performansı doğrular; gereksinim karşılanmıyorsa düzeltme ve ilgili kapı yeniden çalıştırılır. |
| 5 | Satın alma / tedarik verisi | Fiyat, stok ve teslim süresini yönetir; teknik eşdeğerlik kanıtlanmadan parça değiştirilemez. |

Bu projede temel mühendislik problemi, düşük genlikli ve düşük frekanslı kalp sesinin mekanik göğüs başlığı, dönüştürücü, edinim elektroniği, mikrodenetleyici, haberleşme ve PC yazılımından oluşan bütün zincir boyunca güvenilir biçimde taşınmasıdır. Öğretim elemanı belgeleri, dönüştürücü ve prototipleme seçimlerinin öznel dinleme yerine tekrarlanabilir akustik fantom ölçümleriyle gerekçelendirilmesini istemektedir. [R8], [R9], [R10]

## 1.4 Problem Anlayışı ve Mevcut Yaklaşımlar

Kalp sesi ediniminde iki temel dönüştürücü yaklaşımı karşılaştırılır: analog çıkışlı elektret kondenser mikrofon (ECM) ve dijital MEMS mikrofon. ECM düşük gürültülü AFE gerektirir. C-05 bölüm USB ses arayüzü mevcut değildir; kişisel 3,5 mm→USB adaptörünün analog giriş/capture, 20–500 Hz yanıtı, AC-kuplaj/high-pass, mic bias ve AGC/gain davranışı doğrulanmamıştır. Bu nedenle ECM sayısallaştırma kararı açık kalır: ESP32-S3 SAR ADC1 continuous/DMA yalnız bench test adayıdır veya danışman onayıyla PCM1808 sınıfı harici I²S ADC değerlendirilebilir. ESP32-S3'te SAR ADC bulunması, analog yolun PCG karakterizasyonu açısından yeterli gürültü/lineerlik performansı sunduğunu kanıtlamaz. PCM1808 güçlü harici ADC adayıdır fakat modül şeması ve saat/besleme/format gereksinimleri doğrulanmadan final seçim değildir. Dijital MEMS, I²S üzerinden doğrudan MCU'ya aktarılır. T-AUD-06 kapsamında ECM yolunun ADC/AFE-only gürültü tabanı ayrıca ölçülerek sensör farkı elektronik edinim farkından ayrıştırılacaktır. Her iki dönüştürücü yolu aynı fantom koşullarında değerlendirilecektir.

# 2 Proje Kapsamı ve Sınırlar

## 2.1 Ürün Tanımı

Dijital stetoskop, göğüs başlığından gelen akustik titreşimi iki dönüştürücü ailesi üzerinden değerlendiren taşınabilir bir araştırma/prototip platformudur. ECM ana satın alma adayı Kingstate KECG2740PBJ'den 2 adet Farnell/SAMM #FS1228810 sipariş edilmiştir; önceki 4 adetlik hedefin 2 yedek/elleçleme adedi henüz açık kalır. MEMS için PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R alınamamış; bunun yerine Direnç.net'ten 3 adet INMP441 I²S breakout sipariş edilmiştir. INMP441'nin belirtilen 60 Hz alt kesimi 20–60 Hz karakterizasyonu için risktir. Mikrodenetleyici siparişi 2 adet Direnç.net ESP32-S3 N16R8 kartıdır; planlanan ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 ile aynı geliştirme kartı değildir. Gerçek pinout/USB topolojisi, modül VDD sınırı, ECM ADC yolu ve nihai sensör seçimi teslim/bench kanıtına kadar açık kalır.

## 2.2 Rev03 Kapsam Seviyeleri

| Seviye | Rev03 Tasarım Durumu | İçerik |
| --- | --- | --- |
| CORE | Zorunlu | PCG edinimi; 1 ECM + 1 MEMS ailesi karşılaştırması; 3 × INMP441 I²S breakout ve 2 × ESP32-S3 N16R8 board ile önerilen 48 kHz mono denemesi; DMA/buffering; continuity counter + timestamp; kablolu USB hedefi; PC uygulaması; CirCor dataset; akustik fantom. INMP441'nin 60 Hz alt kesimi nedeniyle 20–60 Hz uygunluğu açık test riskidir. |
| HEDEF | Zorunlu çıktı / ikinci yarıyıl | Lehimli prototip kartı, mekanik montaj, kayıt kalite kontrolü, tam karakterizasyon, güç ve işlem yükü ölçümleri, gürültü koşulları ve yapım seviyesi karşılaştırması. Batarya/power mimarisi ikinci dönem adayıdır; özel PCB yalnız ölçümler gerekli kılıyorsa uygulanır. |
| İSTEĞE BAĞLI | İsteğe bağlı | PPG (opsiyonel ikinci dönem), BLE/Wi-Fi, ML ve ileri denoising; yalnız çekirdek sistem ve zorunlu değerlendirmeler tamamlandıktan sonra. |

# 3 Sistem Gereksinimleri (SRS)

| Kurs gereksinimi | Rev03 / ders planı karşılığı | Kanıt | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Ders Kapısı – 1 (1. dönem 5. hafta) | 1. dönem 5. hafta: bilinen test işareti baştan sona alınır. | G1 + bilinen/sentetik işaret [R10] | ZORUNLU |
| Ders Kapısı – 2 (1. dönem 9. hafta) | 1. dönem 9. hafta: bağımsız bilinen fantom girdisine karşı sayısal doğrulama. | G2 + T-AUD-05 | ZORUNLU |
| Ders Kapısı – 3 (2. dönem 7. hafta) | 2. dönem 7. hafta: tüm modüller ayrı ayrı doğrulanmış olmalıdır. | G5 + modül testleri | ZORUNLU |
| İki dönüştürücü adayı | En az iki aile: 1 ECM + 1 MEMS; aynı fantom koşullarında ölçümle karşılaştırma ve seçim. | T-AUD-06 + satın alma kaydı | ZORUNLU |
| İki prototipleme yaklaşımı | Breadboard + lehimli prototip kartı; özdeş koşullarda karşılaştırma. | T-PROT-01 | ZORUNLU |
| Zorunlu altı ölçüm | 20–500 Hz frekans cevabı; SNR; ≥10 tekrar ile tekrarlanabilirlik; şebeke girişimi; uçtan uca gecikme; düşen paket oranı. | Test matrisi + otomatik rapor | ZORUNLU |
| Veri ve etik | CirCor DigiScope sabit veri seti; fiziksel doğrulama yalnız fantom; insan kaydı yok. | DSET-01 + ETH-01 | ZORUNLU |
| Yeniden üretilebilir sonuç | Sonuçlar betikle üretilecek; temiz depo kopyasından yeniden çalıştırılacak. | T-AUTO-01 + Git | ZORUNLU |
| Araç zinciri | Firmware C; PC uygulaması Python. CirCor veri seti ve araç zinciri proje başlangıcında sabitlenir. | Depo + kurulum kaydı | ZORUNLU |

NOT: Bu kısıtlar ders değerlendirme çerçevesindeki bağlayıcı proje koşullarıdır ve sistem gereksinimleri/test kayıtları ile izlenebilir tutulur.

Aşağıdaki gereksinimler Rev03 izlenebilir gereksinim setidir. “M” danışman planından gelen zorunlu çekirdek koşulu, “T” hedef/koşullu teknik ayrıntıyı ifade eder. Satın alınan ürünler Rev03'te kaydedilmiş; teknik uygunluk, arayüz ve ders kapısı kararları kaynak ve bench kanıtıyla doğrulanmadan kapatılmamıştır.

| ID | Gereksinim | Kabul / doğrulama ölçütü | Yöntem | Seviye |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYS-001 | PCG veri yolu mono olacaktır. | 1 kanal sürekli örnek akışı | VT | M |
| SYS-002 | Toplam edinim zinciri 20–500 Hz PCG bandını ölçülebilir biçimde karakterize edilecektir. | 20–500 Hz sistem transfer cevabı ölçülecek; normalize edilmiş cevap ve sapmalar raporlanacaktır. | VT/VA | M |
| SYS-003 | Satın alınan INMP441 I²S breakout + ESP32-S3 N16R8 kartında 48 kHz mono ham örnekleme hedeflenir. | I²S saat/örnekleme fiziksel kart + modül üzerinde bench ile doğrulanır; 20–60 Hz cevabı düşük kesim riski nedeniyle ayrıca ölçülür. | VT | T |
| SYS-004 | INMP441 modülünde 24-bit I²S veri hedeflenir; breakout timing/slot/word hizası ölçülür. 24-bit veri / 32-bit container yalnız adaydır. | Logic-analyzer/firmware ile bit hizası, WS/BCLK/SD ve N16R8 GPIO eşlemesi doğrulanır; ECM/ADC yoluna genellenmez. | VT | T |
| SYS-005 | Satın alınan N16R8 kartıyla kablolu USB fiziksel yolu değerlendirilecektir; native USB / USB-UART port topolojisi doğrulanmadan kesinleştirilmez. USB device class ortak karardır. | Gerçek karta uygun porttan enumeration ve 48 kHz sürekli veri testi; CDC-ACM / vendor-specific kararı ve port topolojisi kaydı. | VT | T |
| SYS-006 | Embedded→host akışında monotonic continuity mekanizması bulunacaktır; application-level checksum/CRC politikası ortak B/C kararıdır. | Kasıtlı sequence/sample gap host tarafından bulunur; CRC/checksum seçilirse corruption-injection testi ayrıca geçer. | VT | M |
| SYS-007 | En az 30 dakika sürekli acquisition sırasında düşen paket/örnek oranı ve buffer-overrun durumu ölçülecektir. | Continuity gap, DMA overrun ve varsa seçilmiş integrity-error sayaçları otomatik raporlanır; sonuç elle girilmez. | VT | M |
| SYS-008 | PC yazılımı canlı dalga biçimi ve frekans alanı görünümü sağlayacaktır. | Dalga biçimi + FFT/spektrogram; 20–500 Hz görünür. | DM | M |
| SYS-009 | Ham acquisition verisi ve provenance yeniden üretilebilir biçimde kaydedilecektir. | Ham örnekler filtrelenmeden korunur; WAV/container representation seçilen/negotiated acquisition profile ile belgelenir. | VT | M |
| SYS-010 | Her kayıt oturumu metadata ile eşlenecektir. | oturum kimliği, firmware, mikrofon parça numarası, örnekleme hızı, koşullar | VI/VT | M |
| SYS-011 | Core bench sistemi USB üzerinden çalıştırılacaktır; battery/power-path entegrasyonu ikinci dönem hedefidir. | USB ile bench operation doğrulanır; battery/power uygulanırsa ayrı test edilir. | VT | T |
| SYS-012 | Batarya/şarj uygulanırsa 1S Li-Po CC/CV + koruma + sıcaklık gözetimi kullanılacaktır. | Seçilen charger/paket datasheet’ine göre charge/temperature-fault testi. | VT | T |
| SYS-013 | Batarya mimarisi uygulanırsa çalışma süresi ölçülecektir; kapasite ve runtime hedefi ikinci dönemde gerekçelendirilecektir. | Seçilen hücre/charger ile gerçek sürekli acquisition süresi otomatik kayıtla ölçülür; bu revizyonda 800 mAh / 3 h kabul kapısı yoktur. | VT | T |
| SYS-014 | Batarya opsiyonu uygulanırsa korumalı paket ve güvenli bağlantı kullanılacaktır. | Protection ve sıcaklık izleme yaklaşımı belgelenir. | VI | T |
| SYS-015 | Transducer mekanik/elektrik arayüzü 1 ECM + 1 MEMS karşılaştırmasını tekrarlanabilir biçimde destekleyecektir. | İki aile aynı phantom setup içinde güvenli ve tekrar edilebilir değiştirilebilir/test edilebilir. | VI/DM | T |
| SYS-016 | PUI EB-R aday olarak planlanmış ancak satın alınamamıştır. Rev03 MEMS yolu 3 × INMP441 breakout'tır; gerçek modül pin/beslemesi ve N16R8 bağlantısı fiziksel işaretler/datasheet ile doğrulanır. | INMP441 modülü doğrulanmış pin/besleme ve I²S timing ile bench bağlantısı olarak gösterilir; 20–60 Hz alt bandı sistem cevabıyla ölçülür. | DM | T |
| SYS-017 | Nihai donanım en az lehimli prototip kart seviyesinde olacaktır; özel PCB zorunlu değildir. | Lehimli prototip çalışması + yapım seviyesi kararı | VI/VT | M |
| SYS-018 | Özel PCB uygulanırsa ESP32-S3 RF/USB/grounding kuralları üretici kılavuzuna göre doğrulanacaktır. | PCB uygulanırsa layout inceleme. | VI | T |
| SYS-019 | Özel PCB uygulanırsa USB D+/D− routing/impedance hedefi seçilen fab stack-up ve üretici USB kılavuzuyla gerekçelendirilir. | Özel PCB uygulanırsa seçilen üretim stack-up'ı ve üretici USB kılavuzuyla 90 Ω diferansiyel empedans/routing incelemesi; satın alınan geliştirme kartının onboard USB'si kullanılırsa N/A. | VA/VI | T |
| SYS-020 | Raw veri işlenmiş veriden ayrı korunacaktır. | Dosya zinciri incelemesi | VI | M |
| SYS-021 | En az iki dönüştürücü ailesi karşılaştırılacaktır: 1 ECM ve 1 MEMS. | Satın alma öncesi her aday için rated düşük-frekans sınırı ve varsa explicit lower −3 dB noktası kaynaklı kaydedilir; explicit değilse “belirtilmemiş” yazılır. Aynı fantom koşullarında 20–500 Hz cevap, SNR/level ratio ve ≥10 tekrar sonuçlarıyla nihai seçim gerekçelendirilir. | VT | M |
| SYS-022 | En az iki prototipleme yaklaşımı karşılaştırılacaktır: breadboard ve lehimli prototip kartı. | Aynı seçili edinim yolu ve aynı fantom/test prosedürü altında gürültü, SNR ve tekrarlanabilirlik karşılaştırması. | VT | M |
| SYS-023 | CirCor DigiScope veri seti birincil ve sabit veri setidir; proje boyunca değiştirilmeyecektir. | DSET-01 | VI | M |
| SYS-024 | Proje kapsamında hiçbir insan denekten fiziksel kayıt alınmayacaktır. | ETH-01 | VI | M |
| SYS-025 | Zorunlu altı ölçüm raporlanacaktır: 20–500 Hz frekans cevabı, SNR, ≥10 tekrar ile tekrarlanabilirlik, şebeke girişimi, uçtan uca gecikme ve düşen paket oranı. | İlgili test kimlikleri ayrı raporlanır ve betik tarafından üretilir. | VT/VA | M |
| SYS-026 | Sayısal sonuçlar otomatik betikle üretilebilir ve temiz kopyadan yeniden çalıştırılabilir olacaktır. | T-AUTO-01 | VT | M |
| SYS-027 | Her proje modülü kendi arayüzü ve kendi testleri üzerinden ayrı ayrı doğrulanacaktır; 2. dönem 7. hafta ders kapısı öncesinde tamamlanır. | MOD-VER-01 | VT/DM | M |
| HEDEF / ZORUNLU AYRIMI: Danışman-sabit kapsam, altı ölçüm, insan verisi yasağı, 1 ECM + 1 MEMS ve breadboard + lehimli prototip karşılaştırması zorunludur. Kesin USB class, app-level CRC, güç IC’leri, pinout ve özel PCB ayrıntıları bu revizyonda kilitli değildir. |  |  |  |  |  |

# 4 Sistem Mimarisi

Sistem, akustik girişten PC kayıt dosyasına kadar tek bir zincir olarak ele alınır. Her blok, bir sonraki bloğun giriş koşullarını açıkça tanımlar; böylece hata kaynağı alt sistem seviyesinde izole edilebilir.

## 4.1 Veri Yolunun Temel Özellikleri

| Blok | Giriş | Çıkış | Rev03 Tasarım Durumu |
| --- | --- | --- | --- |
| Akustik | Kalp sesi / fantom | Mikrofon membran titreşimi | Stetoskop göğüs başlığı + kontrollü cavity; phantom mekanik düzeni 3. Haftada ölçülendirilir. |
| Dönüştürücü | Akustik + uygun besleme / arayüz | Aday zincir çıkışı | ECM: Kingstate KECG2740PBJ ×2 sipariş edildi; bias/AFE ve sayısallaştırma kararı açık. ADC1 yalnız bench adayı; PCM1808 harici ADC modülü ayrı danışman/şema kapısında. MEMS: INMP441 breakout ×3 sipariş edildi; 60 Hz alt kesim nedeniyle 20–60 Hz riski var. PUI EB-R alınmadı. |
| MCU | I²S | DMA buffer + timestamp | Direnç.net ESP32-S3 N16R8 board ×2 sipariş edildi (önceki DevKitC-1-N8R8 yerine). Kartın gerçek revizyonu, port/USB-UART topolojisi ve GPIO etiketleri fiziksel kontrol bekliyor. |
| USB | Byte stream | PC serial interface | Kablolu USB hedef fiziksel taşıma yolu; satın alınan board'da gerçek native USB / USB-UART yönlendirmesi doğrulanmalı. CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk ve uygulama frame biçimi açık. |
| PC | Frame stream | Waveform / file / metrics | Python pcg_core + pcg_app (FastAPI/WebSocket) + React/Vite kullanıcı arayüzü; ham kaynak veri korunur. |

## 4.2 Mimarinin Tasarım Gerekçesi

ECM karşılaştırma yolunda düşük gürültülü analog ön uç kullanılır; nihai dijital MEMS yolunda analog AFE zorunlu değildir.

Kablolu USB, sistemin hedef fiziksel iletişim yöntemidir; kablosuz bağlantı çekirdek başarı kriteri değildir. Ancak gerçek N16R8 board port/bridge topolojisi teslimde görülmeden Native USB'nin hangi fiziksel porta nasıl bağlandığı kesin kabul edilmez. CDC-ACM ve vendor-specific/Bulk seçenekleri uygulama karmaşıklığı, host desteği ve 48 kHz sürekli akış ihtiyacıyla değerlendirilir. [R14]

Mikrofon kartının ayrılması akustik geometrinin elektronik ana karta bağlı kalmadan test edilmesini sağlar.

PC tarafında edinim örnekleri işlenmemiş kaynak veri olarak korunur; filtreleme, normalize, FFT/spektrogram ve kalite çıktıları ayrı türev veri olarak saklanır.

# 5  Elektriksel Arayüz ve Pin Kontrol Dokümanı (ICD)

Bu bölüm Rev03 arayüz taslağıdır. ESP32-S3 yongasının native USB ve I²S kabiliyetleri, satın alınan N16R8 geliştirme kartının gerçek şeması/portları/pin etiketleriyle eşleştirilmelidir. I²S GPIO atamaları ve USB fiziksel yolu henüz dondurulmamıştır. C-05 bölüm USB ses arayüzü mevcut değildir; kişisel jak–USB adaptörü doğrulanmamıştır. ECM için ADC1 continuous/DMA bench adayı veya danışman onayına ve gerçek modül şeması kontrolüne bağlı PCM1808 sınıfı harici I²S ADC seçeneği açıktır. Eski DevKitC-1-N8R8 pin/konektör tablosu satın alınan N16R8 karta doğrudan uygulanamaz.

## 5.1 ESP32-S3 N16R8 Kartı / INMP441 — Fiziksel Denetim Öncesi Geçici Pin Haritası

| GPIO / Hat | Fonksiyon | Yön | Rev03 N16R8 / INMP441 notları |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO20 | USB_D+ | giriş/çıkış | ESP32-S3 yonga özelliği; satın alınan N16R8 kartındaki konektör yönlendirmesi/port erişimi fiziksel incelemeyle doğrulanacak. |
| GPIO19 | USB_D− | giriş/çıkış | ESP32-S3 yonga özelliği; satın alınan N16R8 kartındaki konektör yönlendirmesi/port erişimi fiziksel incelemeyle doğrulanacak. |
| TBD | I2S_BCLK | OUT | I²S_BCLK adayı; eski GPIO4 ataması Rev03 için dondurulmamıştır. N16R8 kart GPIO etiketleri/çakışma kontrolünden sonra seçilir. |
| TBD | I2S_WS | OUT | I²S_WS adayı; eski GPIO5 ataması Rev03 için dondurulmamıştır. 48 kHz WS timing bench'te doğrulanır. |
| TBD | I2S_DOUT | IN | I²S input / INMP441 SD; eski GPIO6 ataması Rev03 için dondurulmamıştır. I²S data direction/modül pinleri doğrulanır. |
| TBD | INMP441 L/R / channel select | — | L/R modül işareti/datasheet ile kontrol edilir; gerçek breakout kanal seçim pini doğrulanmadan GND/VDD'ye bağlanmaz. |
| GPIO8 | RESERVED_FUTURE | IN | Battery charger/status hattı yalnız ikinci dönem batarya mimarisi seçilirse; şu an atanmıyor. |
| GPIO1 | ECM_ADC1_IN_CANDIDATE | IN/ADC | GPIO1 yalnız ECM iç ADC1 bench adayı olabilir; board pin etiketi ve ADC input range kontrol edilmeden kullanılmaz. Audio-grade yeterlilik varsayılmaz. |
| GPIO2 | RESERVED_FUTURE | IN/ADC | Özel/self-powered tasarım için VBUS-sense gerekirse yeniden değerlendirilir; N16R8 board üzerinde pin/port işlevi doğrulanmadan atanmaz. |
| GPIO21 | STATUS_LED | OUT | Kullanıcı durum göstergesi — ÖNERİLEN 3. Hafta pin inceleme |
| GPIO0 | BOOT | giriş/çıkış | Strapping; kullanıcı arayüzüne atanmaz |
| GPIO45/GPIO46 | Reserved | — | Strapping; kullanıcı/AFE arayüzü işlevine gelişigüzel atanmaz. |
| GPIO TBD | ADC_MCLK / SCKI | OUT | N16R8 board üzerindeki gerçek pinout ve boot/strapping notları üretici board docs/işaretleriyle kontrol edilir. |
| GPIO35 / GPIO36 / GPIO37 | RESERVED — Octal PSRAM | — | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 / R8 Octal PSRAM kullanımı için ayrılmış hatlar; GPIO35–37 başka I/O veya I²S saat/veri hattı olarak atanmaz. Kaynak [R25]; gerçek N16R8 board pin etiketlerini teslimde ayrıca doğrula. |

REV03 PIN KONTROL NOTU: ESP32-S3 yongasında native USB için GPIO19/20 işlevleri bulunur; ancak satın alınan N16R8 kartındaki konektör/bridge yönlendirmesi ve hatların erişilebilirliği fiziksel kart/şema üzerinden doğrulanmalıdır. Önceki DevKitC-1 taslağındaki GPIO4/5/6 I²S eşlemesi satın alınan kart için dondurulmuş değildir. N16R8 / ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 modülünün Octal PSRAM arayüzü nedeniyle GPIO35, GPIO36 ve GPIO37 kullanıcı I/O/I²S için kullanılamaz; bu pinleri ayır. INMP441 modülündeki VDD, GND, L/R, WS, SCK, SD ve varsa CHIPEN işaretlerini gerçek breakout üzerindeki etiketler/datasheet ile eşleştir. Kart/modül pinout'u fiziksel olarak doğrulanmadan eski GPIO/USB varsayımıyla kablolama yapılmaz.

## 5.2 Önceki PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R Adayı — Satın Alınmadı; Rev03 Baseline Değil

| Kontrol kalemi | Doğrulanacak arayüz | Elektriksel seviye | Yön | Rev02 PUI adayı için tarihsel durum / Rev03 satın alınan modüle uygulanmaz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiziksel pad sayısı ve numaralandırma | TBD — altı pin varsayımı onaysızdır | TBD | TBD | PUI EB-R satın alınmadı; bu satır tarihsel aday kontrol listesidir ve INMP441 breakout pin eşlemesi olarak kullanılamaz. Rev03 bağlantı için INMP441 datasheet'i ve teslim edilen modülün gerçek işaretleri gerekir. |
| Besleme ve dönüş | VDD / VSS veya pad eşdeğerleri kontrol edilecek | Sensör çalışma aralığı 1,5–3,6 V; EB pad gereksinimi teyit bekliyor | Besleme / GND | PUI EB-R satın alınmadı; bu satır tarihsel aday kontrol listesidir ve INMP441 breakout pin eşlemesi olarak kullanılamaz. Rev03 bağlantı için INMP441 datasheet'i ve teslim edilen modülün gerçek işaretleri gerekir. |
| I²S saatleri | BCLK ve WCLK/LRCLK'nin gerçekten dışarı alınıp alınmadığı ve pad numaraları | Dijital seviye EB dokümanı ile doğrulanacak | MCU → mikrofon | PUI EB-R satın alınmadı; bu satır tarihsel aday kontrol listesidir ve INMP441 breakout pin eşlemesi olarak kullanılamaz. Rev03 bağlantı için INMP441 datasheet'i ve teslim edilen modülün gerçek işaretleri gerekir. |
| I²S veri | DATA_OUT / DOUT pad eşlemesi | Dijital çıkış seviyesi datasheet ve gerçek EB üzerinden doğrulanacak | Mikrofon → MCU | PUI EB-R satın alınmadı; bu satır tarihsel aday kontrol listesidir ve INMP441 breakout pin eşlemesi olarak kullanılamaz. Rev03 bağlantı için INMP441 datasheet'i ve teslim edilen modülün gerçek işaretleri gerekir. |
| Kanal seçimi / yapılandırma | L/R_SELECT, CONFIG veya ilgili strap pininin EB'de nasıl bağlandığı | Seviye/strap durumu TBD | TBD | PUI EB-R satın alınmadı; bu satır tarihsel aday kontrol listesidir ve INMP441 breakout pin eşlemesi olarak kullanılamaz. Rev03 bağlantı için INMP441 datasheet'i ve teslim edilen modülün gerçek işaretleri gerekir. |
| Gerçek bağlantı yöntemi | Pad/kablo/konnektör ve strain relief | — | — | PUI EB-R satın alınmadı; bu satır tarihsel aday kontrol listesidir ve INMP441 breakout pin eşlemesi olarak kullanılamaz. Rev03 bağlantı için INMP441 datasheet'i ve teslim edilen modülün gerçek işaretleri gerekir. |

## 5.3 Satın Alınan INMP441 I²S Modülü — Teknik Sınırlar ve Açık Riskler

| Parametre | INMP441 datasheet / satın alınan breakout | Kaynak / proje sınırı |
| --- | --- | --- |
| WS / örnekleme hızı | 7,8–50 kHz desteklenir; proje hedefi 48 kHz bu aralığın içindedir. | INMP441 datasheet, Table 3 [R22]; gerçek breakout ve MCU timing'i test edilecek. |
| SCK / BCLK | 0,5–3,2 MHz; 64 SCK / WS stereo frame ve 32 SCK / data-word. 48 kHz için 3,072 MHz. | INMP441 datasheet, Table 3 ve I²S Data Interface [R22]. |
| I²S veri biçimi | 24-bit, two's-complement, MSB-first I²S. 24-bit data-word; 32 SCK per data-word. | INMP441 datasheet [R22]. MCU slot hizası ve host container biçimi henüz bench'te doğrulanmalı; 24-in-32 yalnız geçici aday. |
| Kanal seçimi / pinler | L/R = Low → left; L/R = High → right. Çip pinleri SCK, SD, WS, L/R, VDD, GND ve CHIPEN olarak tanımlıdır. | INMP441 datasheet pin description [R22]; gerçek breakout etiketleri, CHIPEN bağlantısı ve modül devresi teslimde kontrol edilir. |
| Besleme | Datasheet karakterizasyon koşulu VDD=1,8–3,3 V; elektriksel limitler 1,62–3,63 V; mutlak üst sınır +3,63 V. USB 5 V doğrudan VDD'ye bağlanmaz. | INMP441 datasheet Tables 1/4 [R22]. Direnç.net modül listesi VCC'yi 1,8/3,3 V olarak verir [R24]; breakout üzerindeki besleme/koruma devresi gerçek kartta doğrulanmalı. |
| Frekans cevabı | Doğal akustik alt −3 dB noktası 60 Hz; üst −3 dB noktası 15 kHz. Dahili dijital HPF için 48 kHz'de yaklaşık 3,7 Hz −3 dB ayrı bir özelliktir. | INMP441 datasheet, Tables 1/7 [R22]. 20–60 Hz akustik sistem cevabı risktir; fantomda ölçülmeden kabul edilmez. |
| SNR | Tipik 61 dBA (datasheet test koşullarında; proje ölçümü değildir). | INMP441 datasheet [R22]. Proje SNR'si fantomda ayrıca ölçülecek. |
| Edinim / DMA | ESP32-S3 N16R8 I²S RX + DMA sistem tasarımı önerisidir; mikrofon datasheet özelliği değildir. | I²S pin ataması, clock/word alignment, continuity ve throughput fiziksel MCU/firmware bench testine bağlıdır. |

PUI REFERANS-ADAYI (REV02 TARİHSEL KAYIT): DMM-4026-B-I2S-R veri sayfası 24-bit data / 18-bit precision / 32-bit word ve 48 kHz için nominal 3.072 MHz BCLK kullanımını destekler. Ancak PUI EB-R değerlendirme kartı Rev03 siparişinde satın alınmadı. Bu bilgi INMP441 breakout'ın slot/pad düzenini ya da N16R8 GPIO pinout'unu doğrulamaz. Güncel bağlantı yalnız INMP441 datasheet'i, breakout işaretleri ve logic-analyzer/bench kanıtıyla dondurulabilir.

INMP441 / besleme notu (REV03): INMP441 datasheet'i 24-bit I²S ve 60 Hz alt kesim frekansı bildirir. Gerçek breakout VDD/GND/L/R/WS/SCK/SD pinleri ve modüle uygulanabilecek besleme, ürün sayfası/datasheet ile kart işaretleri eşleştirilerek doğrulanır; modül VDD pinine doğrudan USB 5 V bağlanmaz. 20–60 Hz bandı için düşük frekans cevabı açık risktir; aynı fantomda ölçüm gerekir.

ECM ADC KARARI / PCM1808 REFERANS ADAYI. ESP32-S3'te iki 12-bit SAR ADC vardır; ESP-IDF continuous-mode sürücüsü ADC sonuçlarını DMA ile belleğe aktarabilir. Güncel ESP-IDF kılavuzu ADC2 DMA ediniminde donanım kısıtı belirttiğinden dahili ADC denemesi ADC1 üzerinden yapılmalıdır. Bu yolun PCG için yeterli gürültü, lineerlik, giriş aralığı ve zamanlama performansı verdiği varsayılmaz; bench sonucu gerekir. Harici seçenek olarak TI PCM1808, 24-bit I²S/left-justified, 8–96 kHz ve çip seviyesinde tipik 99 dB SNR özellikleriyle güçlü adaydır. Çip 5 V analog ve 3,3 V dijital besleme ister; sistem saati SCKI/MCLK = 256/384/512 × Fs olur (48 kHz için 12,288/18,432/24,576 MHz). ESP32-S3 I²S MCLK çıkışı üretebilir; seçilecek çarpan, slot genişliği ve clock waveform'u gerçek firmware/logic analyzer testinde doğrulanacaktır. Üçüncü taraf PCM1808 modülü sipariş edilmeden önce schematic, MCLK erişimi, BCK/LRCK/DOUT, MD0/MD1/FMT, input coupling/full-scale ve besleme pinleri doğrulanmalı; danışman onayı alınmalıdır.

# 6 PCG Sensörü ve Akustik Alt Sistem

## 6.1 Sensör Kararı

Dönüştürücü ailelerinin karşılaştırılması zorunludur: 1 ECM + 1 MEMS. Rev03 sipariş bilgisine göre Kingstate KECG2740PBJ'den 2 adet alınmıştır; önceki 4 adetlik planın 2 yedek adedi henüz sipariş edilmemiştir. MEMS tarafında 3 adet INMP441 modül sipariş edilmiş, planlanan PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartı edinilememiştir. INMP441 belgesindeki 60 Hz alt kesim/roll-off bir brick-wall filtre veya 20–60 Hz'de sıfır çıkış anlamına gelmez; ancak bu bilgi tek başına gerçek 20–60 Hz genlik cevabını kanıtlamaz. Kapalı stetoskop kavitesinin bu bandı telafi edeceği varsayılmayacak; kavite, montaj ve fantom dâhil bütün sistemin 20–500 Hz cevabı ölçülecek ve ECM yolu aynı koşullarda referans karşılaştırma olarak kullanılacaktır. Same Sky CMC-6036-40T yalnız teknik referanstır. Nihai dönüştürücü seçimi aynı fantom koşullarında cevap, SNR/seviye oranı ve en az 10 tekrar sonuçlarıyla gerekçelendirilir; sipariş verilmiş olması uygunluk kanıtı değildir.

## 6.2 Sensör Seçim Kararı Nasıl Korunur?

Ders gereği aday AİLE seti sabittir: 1 ECM + 1 MEMS. Kesin MPN bu revizyonda kilitli değildir; 3. Hafta tedarik/datasheet inceleme ile satın alma adayları seçilir. Nihai sensör kararı ise fiziksel karşılaştırma tamamlanmadan verilmez. Yeni aday ancak tedarik/teknik uyumsuzluk nedeniyle gerekirse kontrollü değişiklik olarak eklenir.

## 6.3 Akustik Cavity Gereksinimleri

| ID | Gereksinim | Kabul ölçütü | Yöntem |
| --- | --- | --- | --- |
| ACU-001 | Chestpiece fiziksel arayüzü tekrarlanabilir kuplaj sağlayacaktır. | Aynı baskı koşulunda ölçüm tekrarlanabilirliği raporlanır. | VT |
| ACU-002 | Alt girişli mikrofon portu kısa ve kontrollü cavity'ye bağlanacaktır. | Akustik kanal rastgele dolgu veya conta ile kapatılmaz. | VI |
| ACU-003 | Mikrofon çevresindeki anahtarlamalı güç ve USB bölgeleri fiziksel olarak ayrılacaktır. | Yerleşim incelemesi | VI |
| ACU-004 | 20–500 Hz toplam sistem transfer davranışı fantom ile ölçülecektir. | Normalize edilmiş cevap grafiği + test raporu | VT |
| ACU-005 | 20–500 Hz sistem transfer cevabı ölçülecek ve raporlanacaktır; bu revizyonda önceden ±3 dB pass/fail hedefi uydurulmayacaktır. | Normalize transfer function + coherence/diagnostic reliability bilgisi + fark raporu; acceptance threshold bench temel tasarım/uncertainty sonrası gerekçelendirilir. | VT |
| ACU-006 | Absolute SPL calibration iddiası yapılmayacaktır. | Doküman inceleme | VI |

## 6.4 Phantom Test Düzeneği

Akustik fantom, aynı bilinen PCG uyarımını kontrollü kuplaj ve sabit temas/basınç koşullarında tekrar üretecektir. G2 sonuçları “dinleyerek iyi” izlenimiyle değil; normalize transfer cevabı, SNR, en az 10 tekrar ile repeatability ve gürültü duyarlılığı üzerinden değerlendirilecektir. Kurulum/uyarım noktası kaydedilir.

# 7  Güç Mimarisi ve Batarya

## 7.1 Güç Ağacı

| Blok | Komponent | Rev03 Güç / Arayüz Spesifikasyonu | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| USB giriş | USB-C yuvası | USB bench power zorunlu; USB-C/ESD implementation kesin connector topology 3./4. Hafta inceleme | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Şarj + Güç Yolu | BQ24074RGTT | BQ24074RGTT aday: 1S Li-Ion/Li-Po, PowerPath, NTC; only if Semester-II battery architecture is pursued | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Batarya | 1S Li-Po | 1S Li-Po aday class; kesin capacity/SKU runtime and mechanical needs after core chain | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Ana regülatör | TPS63031DSKR | TPS63031DSKR aday 3.3 V buck-boost; selected only after load/noise analysis | 2. DÖNEM ADAYI / DONMADI |
| Mikrofon besleme yalıtımı | 10 Ω seri R + 1 µF + 100 nF | INMP441 test kolu: USB 5 V yalnız satın alınan N16R8 kartının doğrulanmış güç girişine gider; mikrofon VDD/AFE rayına doğrudan 5 V bağlanmaz. INMP441 datasheet test koşulu VDD 1,8–3,3 V; belirtilen elektriksel aralık 1,62–3,63 V ve mutlak üst sınır +3,63 V'tur [R22]. Direnç.net breakout listesi 1,8/3,3 V verir [R24]; modül üzerindeki gerçek VDD pini/besleme devresi doğrulanmadan güç verme. Nominal 3,3 V ancak kart/modül kontrolü sonrası. Yerel 10 Ω + C ağı yalnız ölçümle gerekçelendirilmiş filtre/dekuplaj adayıdır, regülatör değildir. | REV03 TEST ADAYI / ARAYÜZ DOĞRULAMASI BEKLİYOR |
| REV03 — test beslemesi | Opsiyonel düşük-gürültülü test rayı | USB 5 V yalnız N16R8 board'un gerçek güç girişine uygulanır; INMP441/AFE rayına doğrudan 5 V bağlanmaz. INMP441 için nominal belirtilen VDD koşulu 1,8–3,3 V, elektriksel limit 1,62–3,63 V ve absolute maximum +3,63 V'tur [R22]. Breakout üzerindeki gerçek ray doğrulanmadan besleme bağlanmaz. Rail-noise/SNR baseline önce ölçülür; yalnız ölçüm sonucu gerekçelendirirse düşük-gürültülü LDO A/B adayı seçilir. RC dekuplajı gerilimi regüle etmez. | OPSİYONEL — ÖLÇÜMLE GEREKÇELENDİRİLİR |

## 7.2 Şarj ve Power-Path Kuralları

Batarya işletimi Group B / ikinci dönem işidir. 1S Li-Po mimarisi uygulanırsa nominal 3.7 V / 4.2 V tam-dolu sınıfı, koruma ve sıcaklık gözetimi üretici datasheet ve güvenli laboratuvar uygulamasıyla ele alınacaktır.

400 mA charge current ve ~800 mAh hücre Bu revizyonda zorunlu değer değildir; yalnız aday engineering target olarak tutulur. Kesin hücre ve şarj akımı, seçilen paket/charger datasheet, termal koşul ve runtime hedefiyle ikinci dönemde doğrulanır.

BQ24074 + paket NTC üç-hat yaklaşımı (BAT+, BAT−, BAT_NTC) ikinci dönem aday architecture’dır; core 4. hafta sipariş kapısının parçası değildir.

USB takılıyken sistem yükü güç yolu üzerinden beslenir; batarya sistemden bağımsız şarj edilir.

ESP32-S3 GPIO’larına 5 V doğrudan bağlanmayacak; VBUS sense ayrı bir direnç bölücü ile yapılacaktır.

3.3 V regülatör, 1S Li-Po deşarjının 3.3 V altına inmesi durumunda boost moduna geçebilecek şekilde kullanılacaktır.

## 7.3 Güç Kabul Testleri

| Test ID | Test | Kabul kriteri |
| --- | --- | --- |
| PWR-01 | Yalnız USB operation | Sistem USB ile çalışır; batarya disconnect ile sistem rail stabil. |
| PWR-02 | Batarya ile çalışma | 3.3 V hattı nominal aralıkta. |
| PWR-03 | Şarj | CC/CV + NTC fault behavior doğru. |
| PWR-04 | Brownout / düşük besleme | ESP32 düşük besleme reseti ile güvenli reset; veri dosyasında olay kaydı. |
| PWR-05 | Gürültü | Mikrofon/AFE besleme kolunda baseline ripple/noise ölçülür. Düşük-gürültülü LDO kullanılırsa aynı koşulda A/B karşılaştırması yapılır; sonuçlar SNR ile birlikte raporlanır. LDO zorunlu değildir. |
| PWR-06 | Çalışma süresi | Seçilen batarya paketi uygulanırsa gerçek continuous-acquisition runtime ölçülür ve raporlanır. |

İKİNCİ DÖNEM GÜÇ ADAYI GEREKÇESİ BQ24074 ve TPS63031 teknik olarak uygun aday parçalar olarak araştırılmıştır; ancak danışman component planında battery/regulator Group B olarak ikinci dönemi bekleyebilir. Bu nedenle Rev02’da KİLİTLİ değildir; uygulanırsa datasheet + load/noise/thermal testleriyle seçilir. [R5], [R6]

# 8 Gömülü Yazılım ve Zamanlama

## 8.1 Firmware Katmanları

| Katman | Sorumluluk | Rev03 Tasarım Beklentisi |
| --- | --- | --- |
| HAL / Sürücü | I²S peripheral + DMA | ESP-IDF I²S sürücüsü; DMA RX |
| Edinim | Frame buffer | Kesintisiz 48 kHz mono örnekleme |
| Zamanlama | Timestamp + örnek index | Monotonic microsecond timestamp |
| Taşıma | USB transport implementation | Native USB FS önerilen; CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk AÇIK — 3. Hafta. Continuous sample stream framing OS USB read boundariesinden bağımsız olmalıdır. |
| Tanılama | Status counters | DMA overrun, continuity gap, sensor/stream status; app-level CRC counter yalnız CRC seçilirse |
| Kontrol | START / STOP / STATUS | PC ile belirleyici START / STOP / STATUS |

## 8.2 DMA ve Tamponlama

I²S alımı DMA ile double-buffer veya ring-buffer yaklaşımı üzerinden yapılacaktır. CPU örnek başına polling yapmayacak; frame oluşturma yalnızca dolan buffer bloklarında gerçekleştirilecektir. Her frame, ilk örneğin örnek index’ini ve MCU monotonic timestamp bilgisini taşıyacaktır.

## 8.3 Firmware Durum Makinesi

| Durum | Giriş olayı | Çıkış / eylem |
| --- | --- | --- |
| IDLE | USB connect / RESET | STATUS hazır |
| ARMED | START | DMA + timestamp başlat |
| STREAMING | STOP / ERROR | Son frame + STATUS |
| ERROR | overrun / internal fault | ERROR frame + safe stop |
| IDLE | USB disconnect | Stream kapat; state persist |

## 8.4 Gömülü Doğrulama

I²S clock frequency ölçümü.

DMA buffer overrun testi.

Uzun süreli örnek counter continuity testi.

USB bağlantı kopma/yeniden bağlanma testi.

Firmware version / protokol version metadata doğrulaması.

ESP32-S3 KABİLİYETİ. ESP32-S3'te iki 12-bit SAR ADC vardır. ESP-IDF ADC continuous-mode sürücüsü ADC örneklerini DMA ile belleğe aktarabilir; güncel dokümantasyonda ADC2 DMA için donanım kısıtı bildirildiğinden ilk analog bench denemesi ADC1 üzerinden planlanır. Bu yetenek, PCG karakterizasyonu için audio-grade gürültü/lineerlik performansını tek başına garanti etmez. ESP32-S3 I²S çevre birimi standart/timed I²S transferi ve MCLK çıkışını destekler fakat I²S çevre biriminde yerleşik ADC modu bulunmaz; SAR ADC yolu ayrı ADC sürücüsüdür. Kaynaklar: Espressif ADC continuous-mode ve I²S belgeleri [R19], [R20].

# 9 USB Uygulama Protokolü

Protokolün fiziksel taşıma katmanı kablolu USB olacak şekilde hedeflenir. Gerçek N16R8 kartı üzerindeki USB konektörlerinin native USB veya USB-UART yönlendirmesi teslimde doğrulanacaktır. CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk seçimi; throughput, host desteği, debug kolaylığı ve continuity/overrun telemetrisi testleriyle yapılır. Exact wire format, byte order, sample packing, frame size ve CRC/checksum bu Rev03 dokümanında kilitlenmemiştir.

## 9.1 Frame Başlığı

| Alan | Boyut | Rev03 Gereksinimi / Aday |
| --- | --- | --- |
| MAGIC | TBD 3. Hafta | Frame başlangıç/senkronizasyon mekanizması gereklidir; kesin sync word 3. Hafta. |
| VERSION | TBD 3. Hafta | Protocol/schema version alanı gereklidir; encoding 3. Hafta. |
| TYPE | TBD 3. Hafta | DATA / STATUS / control/error message typing gereklidir; numeric codes 3. Hafta. |
| CONTINUITY | 16/32 bit aday | Monotonic packet sequence veya cumulative sample index; width/rollover 3. Hafta. |
| TIMESTAMP | aday | MCU monotonic timing/provenance; kesin width/unit 3. Hafta. |
| SAMPLE_INDEX | aday | Cumulative sample index recommended for continuity/provenance. |
| PAYLOAD_LENGTH | required | Payload length/sample count framing ambiguity yaratmayacak biçimde bildirilir. |
| SAMPLES | required | Payload sample count declared. |
| PAYLOAD | negotiated | INMP441: 24-bit I²S data; gerçek slot/word hizası bench'te doğrulanır. 24-bit meaningful data in 32-bit slot yalnız adaydır, host wire formatı henüz dondurulmamıştır. |
| INTEGRITY | AÇIK 3. Hafta | USB lower-layer CRC exists; additional application checksum/CRC required mı 3. Haftada kararlaştırılır. |

## 9.1.1 Alan Kodları ve Kodlama Kuralları

| Alan | Rev03 Kural / Aday | Not |
| --- | --- | --- |
| MAGIC | TBD — 3. Hafta | Kesin sync word ve byte order frame draft’ında seçilir. |
| VERSION | Required; code TBD | Bilinmeyen major sürüm host tarafından reddedilir. |
| TYPE 0x01 | Message type required; numeric code TBD | 0x01 semantics aday |
| TYPE 0x02 | Message type required; numeric code TBD | 0x02 semantics aday |
| TYPE 0x03 | Message type required; numeric code TBD | 0x03 semantics aday |
| TYPE 0x04 | Message type required; numeric code TBD | 0x04 semantics aday |
| TYPE 0x05 | Message type required; numeric code TBD | 0x05 semantics aday |
| DATA veri çerçevesi | 128 / 256 / 512 samples aday | Latency/overhead/DMA trade-off 3. Hafta; final payload size bench testle doğrulanır. |
| Tamsayı kodlama | Explicit endianness required; little-endian önerilen | Final byte order 3. Hafta wire-format draft’ında dondurulur. |
| Örnek konteyneri | Negotiated/declared sample representation | INMP441 reference: 24-bit I²S data; actual module/board slot alignment must be measured. 24-in-32 is a proposal only; ECM/ADC path needs a sensor-agnostic negotiated host representation. |
| Application integrity | AÇIK — 3. Hafta | CRC-16/CRC-32 veya yalnız USB transport integrity; seçilirse polynomial/coverage ayrıca dondurulur. |

## 9.1.2 Frame Geçerlilik Kuralları

DATA payload length ve sample count birbiriyle tutarlı olmalıdır; kesin bytes/sample seçilen/negotiated sample representation’a göre doğrulanır.

DATA frame dışındaki TYPE değerlerinde payload yalnız tanımlı mesaj yapısında kullanılır; bilinmeyen TYPE reddedilir.

Application-level checksum/CRC seçilirse coverage ve polynomial 3. Hafta protocol draft’ında açıkça tanımlanır. USB’nin alt-katman bütünlük mekanizması ayrıca not edilir.

START/STOP semantics ve continuity counter reset/rollover davranışı 3. Hafta frame draft’ında açıkça tanımlanır; host continuity’yi wall-clock arrival time’dan türetmez.

## 9.2 Parser Kuralları

Application-level integrity kontrolü seçilmişse hatalı frame kabul edilmez; seçilmemişse malformed length/type/version ve continuity errors yine host tarafından tespit edilir.

Framing/sync mekanizması seçildikten sonra parser’ın corrupted/partial stream sonrası deterministik yeniden senkronizasyon davranışı test edilir.

Monotonic continuity mekanizmasında beklenmeyen gap host telemetry ve session metadata’ya kaydedilir; kesin counter width/rollover 3. Hafta kararındadır.

SAMPLE_INDEX ile toplam veri akışı yeniden kurulabilir; timestamp yalnızca zaman referansıdır.

Frame parser, partial read / split read / multiple frame in one USB read durumlarının tamamını destekler.

Protokol VERSION değiştiğinde PC parser uyumluluk kontrolü yapar; bilinmeyen sürüm “unsupported protokol” olarak raporlanır.

## 9.3 Veri Hızı

INMP441 modülü 24-bit I²S verisi sağlar; ancak gerçek modül breakout zamanlaması, slot/word hizası ve N16R8 I²S konfigürasyonu logic-analyzer/firmware testiyle doğrulanmalıdır. 48 kHz mono hedef edinim profilidir; 24-bit örneklerin 32-bit container'a yerleştirilmesi yalnız geçici adaydır. Host wire representation, byte layout, frame size, packetization ve CRC kararları Modül B + Modül C ortak incelemesinde kilitlenir.

# 10 PC Yazılım Şartnamesi

## 10.1 Teknoloji ve Platform

| Bileşen | Rev02 seçimi | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Dil | Python 3.x (pcg_core / pcg_app) | NumPy/SciPy/Matplotlib ve otomatik test; ders planıyla uyumlu |
| Kullanıcı arayüzü | React + Vite (pcg_app) | Python FastAPI/WebSocket köprüsü üzerinden kullanıcı arayüzü |
| Sinyal işleme | NumPy / SciPy / Matplotlib | FFT, filtreleme, ölçüm hesapları ve otomatik rapor grafikleri |
| Ses dosyası | WAV 48 kHz / mono / 32-bit kayan nokta | Ham veri standardı |
| Üstveri | JSON | Makine tarafından okunabilir oturum bilgisi |
| Sürüm yönetimi | Git | Kaynak ve protokol izlenebilirliği |

## 10.2 Fonksiyonel Şartname

| ID | Fonksiyon | Kabul kriteri |
| --- | --- | --- |
| SW-001 | Cihaz keşfi | Seçilen USB device class üzerinden cihaz keşfi + protocol/schema handshake |
| SW-002 | Live waveform | En az 5 s kayan pencere; zaman/amplitude ekseni |
| SW-003 | Spectrum | FFT veya spektrogram; 20–500 Hz zorunlu gösterim bandı |
| SW-004 | Integrity / continuity panel | continuity gap, overrun, malformed frame/profile counters; app CRC counter yalnız CRC seçilirse |
| SW-005 | Recording | WAV + JSON üstveri aynı oturum kimliği ile; ham veri korunur |
| SW-006 | Ham/işlenmiş veri ayrımı | Ham verinin üzerine yazılmaz; filtrelenmiş veri ayrı |
| SW-007 | Device status | firmware version, protokol version, mikrofon parça numarası, örnekleme hızı |
| SW-008 | Oturum dışa aktarımı | Test sonucu + grafikler dışa aktarılabilir |
| SW-009 | Playback | Aynı işleme hattı üzerinden kamuya açık PCG kaydı oynatılabilir |

## 10.3 Sinyal İşleme Esasları

DC/ofset düzeltmesi ve kullanıcıya gösterilen bant sınırlaması.

20–500 Hz ana analiz görünümü; daha geniş ham veri değişmeden saklanır.

İhtiyaç ölçümle gösterilirse şebeke paraziti bastırma; tüm filtreler metadata’ya yazılır.

Normalize edilmiş görüntüleme seviyesi kullanılır; ham genlik dosyada korunur.

Yapay zeka veri seti türetilecekse downörnek edilmiş dosya raw kayıttan ayrı oluşturulur.

KALİTE GÖSTERGESİ İlk sürümde kalite kapısı deterministik kurallar üzerinden başlatılır: clipping/saturation, uzun süreli sıfır veri, frame kaybı, aşırı gürültü ve contact/motion artifact göstergeleri. Daha sonra sınıflandırıcı eklenirse core kayıt pipeline’ını değiştirmeyecektir.

# 11 PCB Tasarım ve Yerleşim Kuralları

## 11.1 Katman Yapısı

| Katman | Özel PCB uygulanırsa aday tahsis |
| --- | --- |
| L1 | Component + high-speed signal — TBD/finalize if PCB approved |
| L2 | Solid GND plane — TBD/finalize if PCB approved |
| L3 | Power + selected controlled signals — TBD/finalize if PCB approved |
| L4 | Signal / secondary routing — TBD/finalize if PCB approved |

## 11.2 Yerleşim Kuralları

ESP32-S3 anten koruma alanı bölgesi Espressif hardware design guidelines’a göre uygulanacaktır; anten altında bakır tutulmayacaktır.

USB D+/D−, 90 Ω diferansiyel çift olarak; paralel, kısa ve minimum via ile yönlendirilecektir.

Özel PCB uygulanırsa USB D+/D− series component footprint/değerleri Espressif referans design, connector/ESD seçimi ve signal-integrity inceleme ile belirlenir; bu revizyonda 27 Ω kilitli value değildir.

Özel PCB uygulanırsa I²S BCLK/WS/DOUT damping footprintleri layout/edge-rate ihtiyacına göre değerlendirilebilir; 33 Ω Rev02 kilitli value değildir.

Mikrofon bölgesinden anahtarlamalı regülatör düğümleri, USB hatları ve RF anteni uzak tutulacaktır.

3.3 V MCU besleme girişinde bulk + local dekuplaj uygulanır. Mikrofon 3.3 V ana railden 10 Ω seri direnç ile ayrılan MIC_3V3 kolundan beslenir; mikrofon yanında 1 µF + 100 nF yerel bypass bulunur.

GND plane sürekliliği korunacak; mic dönüş akımı USB/switching dönüşleri ile ortak dar iz üzerinden geçirilmez.

USB ESD elemanı konektöre mümkün olduğunca yakın yerleştirilecektir.

## 11.3 Altium Çıkış Kriterleri

| Kontrol | Kabul kriteri |
| --- | --- |
| ERC | Critical error = 0; bilinçli NC’ler açıklamalı |
| DRC | Unresolved critical = 0 |
| Katman yapısı | Özel PCB onaylanırsa layer stack-up ve impedance/fab rules belgelenir; 4-layer aday olup ders gereği zorunlu değildir. |
| BOM | MPN, footprint ve üretici/tedarik durumu kayıtlı |
| 3B CAD | Konnektör/komponent çakışması yok |
| Güç incelemesi | Rail voltage/current/thermal checklist pass |
| RF incelemesi | Anten koruma alanı + topraklama yaklaşımı uygun |

ALTIUM / PCB KOŞULU bu revizyonda özel PCB veya 4-layer stack-up core gereksinim değildir. Breadboard ve lehimli prototip zorunlu karşılaştırma seviyeleridir. Özel PCB ancak ikinci dönemde measurement-justified decision sonrasında uygulanır; o durumda üretici USB/RF/GND kurallarıyla ayrı PCB revizyonu dondurulur.

# 12 Mekanik Entegrasyon Gereksinimleri

Mekanik tasarım elektronik/akustik test zincirini destekleyecek biçimde ele alınır. bu revizyonda gövde, batarya zarfı veya kesin connector yerleşimi kilitlenmemiştir; zorunlu olan phantom için rijit ve tekrarlanabilir göğüs-başlığı konumlandırmasıdır.

| ID | Gereksinim | Kabul ölçütü |
| --- | --- | --- |
| MECH-001 | Mikrofon alt giriş portu kontrollü cavity'ye doğrudan bağlanacaktır. | Gözle kontrol + acoustic response |
| MECH-002 | Rev02'deki PUI EB-R değerlendirme kartı alınmadı. Rev03 baseline'ında INMP441 I²S breakout modülü ve ESP32-S3 N16R8 board vardır. Modül pin/besleme etiketleri ve gerçek board GPIO/USB topolojisi fiziksel inceleme ile eşleştirilir; özel J3 veya carrier PCB satın alınmış varsayılmaz. | Doğrulanmış INMP441 modül pinout'u + N16R8 board GPIO/USB eşlemesiyle tekrar edilebilir bench bağlantısı; G1 öncesi I²S waveform kaydı. 20–60 Hz cevap ayrı ölçülür. |
| MECH-003 | Batarya lehimli değil, kablolu/konektörlü paket olacaktır. | Servis değişimi; 3-pin batarya bağlantısı |
| MECH-004 | Batarya 803040 sınıfı fiziksel zarf içinde yerleşecektir. | 3B CAD çakışma kontrolü |
| MECH-005 | USB-C konektörü gövde üzerinden erişilebilir olacaktır. | Mekanik fit test |
| MECH-006 | Laboratuvar kullanımında keskin kenar/basınç noktası oluşturulmayacaktır. | Görsel + fiziksel inceleme |

## 12.1 3D Baskı / Gövde Sırası

Mekanik prototipleme, elektronik tasarımın başlangıç girdisi değildir. Phantom için gereken rijit çerçeve; lazer kesim akrilik, 3D baskı veya ahşap gibi yöntemlerden biriyle üretilebilir. Nihai gövde/kapak tasarımı, elektronik arayüzler ve batarya zarfı kesinleştirildikten sonra ele alınacaktır.

MEKANİK KARAR Rev02’da 3D baskı/lazer kesim gibi üretim yöntemi elektronik temel tasarım değildir; yalnız rijit ve tekrarlanabilir phantom/chestpiece fikstürünü gerçekleştirmek için seçilecek mekanik uygulama yöntemidir. Kesin geometri 3. hafta mekanik incelemesinde dondurulur.

# 13 Doğrulama ve Geçerleme Planı

Doğrulama (verification), tasarımın şartnameye uyup uymadığını; geçerleme (validation) ise sistemin hedef kullanım senaryosunda işe yarar biçimde çalıştığını gösterir. Her sonuç test ID ve gereksinim ID ile kayıt altına alınacaktır. Güncel kanonik test listesi, REV03 satın alma/test çalışma kitabındaki Test_Matrisi sayfasıdır; bu bölüm ve Ek C onunla senkronizedir. Eski Rev02 fiyat kayıtları yalnız tarihsel snapshot'tır.

## 13.1 Bench Elektronik Testleri

| Test ID | Konusu | Düzenek / Ölçüm | Kabul |
| --- | --- | --- | --- |
| T-E2E-01 | Baştan sona bilinen test işareti | MCU + PC; sentetik/bilinen kaynak | Bilinen işaret E2E alınır; continuity gözlenebilir. |
| T-I2S-01 | I²S/ADC edinim saat ve formatı | Mantık analizörü / osiloskop | Seçili profil datasheet/firmware ile tutarlı olmalıdır. |
| T-USB-01 | ≥30 dk continuous stream / continuity | Native USB aday transport | Drop rate ve overrun sayısı otomatik raporlanır; sonuç ölçülür. |
| T-USB-02 | Yeniden senkronizasyon / error handling | Kayıtlı byte stream / test doubles | Host failure mode belgelenir; CRC seçilmişse CRC testi yapılır. |
| T-LAT-01 | Uçtan uca acquisition latency | Bilinen uyaran → host sample ingestion | Latency mean/jitter betik tarafından üretilir; GUI render süresi hariç tutulur. |
| T-PKT-01 | Dropped-packet rate | ≥30 dk continuous stream | Monotonic continuity ile drop rate otomatik raporlanır. |
| T-PROT-01 | Breadboard / lehimli prototip karşılaştırması | Aynı test düzeneği | Noise/SNR/repeatability farkı raporlanır. |
| T-AUTO-01 | Yeniden üretilebilir sonuç | Temiz depo kopyası + test scriptleri | Aynı girdilerle aynı sayısal sonuçlar elde edilir; ölçüm sonucu elle girilmez. |
| T-MOD-B | Modül B bağımsız doğrulama | Firmware + mantık analizörü | Sampling/DMA/continuity/protocol testleri tamamlanır. |

## 13.2 Akustik Phantom Testleri

| Test ID | Deney | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| T-AUD-01 | 20–500 Hz frekans cevabı | Sistem transfer cevabı + test koşulları |
| T-AUD-02 | SNR / active-to-quiescent level ratio | Benimsenen SNR tanımı + dB sonucu |
| T-AUD-03 | Tekrarlanabilirlik ≥10 | Yayılım / standart sapma / uygun dispersion metriği |
| T-AUD-04 | Şebeke girişimi | Türkiye 50 Hz temel bileşeni + harmonikler; grounding/kablo koşulları |
| T-AUD-05 | Bağımsız bilinen phantom input / feasibility | Tanınabilir S1/S2 + kaynak/yakalama sayısal karşılaştırması |
| T-AUD-06 | ECM / MEMS karşılaştırması | ADC gürültü tabanı ayrıca ölçülür. 20–500 Hz response/SNR + ECM ADC/AFE-only noise-floor result; fixture/gain and rail conditions documented. ADC-only floor is measured with the ECM/AFE input safely terminated at a defined test point (or AFE disabled where valid); record RMS/FFT. Do not short unknown pins/outputs. Interpret transducer and acquisition-electronics contributions separately; thresholds come from bench uncertainty. |
| T-QUAL-01 | Kayıt kalite kontrolü | Kontrollü clipping/contact-loss/interference artefaktlarına karşı davranış |
| T-PRE-01 | Bileşen/datasheet ve tedarik gözden geçirmesi | MPN, paket, düşük frekans verisi, tedarik ve açık karar kaydı |
| T-PWR-04 | Brownout / düşük besleme | Güvenli reset/yeniden başlama ve olay kaydı (güç mimarisi uygulanırsa) |
| T-PWR-05 | Mikrofon/AFE rail gürültüsü | W6 baseline rail noise/SNR; W10 optional low-noise LDO A/B only if measurements justify and an exact verified module is available; same phantom/gain/rail conditions and topology recorded. |
| T-PWR-06 | Batarya çalışma süresi | Seçilen batarya güç mimarisi varsa otomatik runtime kaydı |

## 13.3 Veri Bütünlüğü ve Uzun Süre Testi

8. haftada en az 30 dakika sürekli 48 kHz mono acquisition çalıştırılır. PC uygulaması continuity gap, buffer overrun, disconnect/reconnect ve varsa seçilmiş application-level integrity errors’ı ayrı sayaçlar halinde tutar. Uçtan uca acquisition latency host sample-ingestion sınırında ölçülür; GUI render latency ayrı tutulur. Düşen paket/örnek oranı otomatik betikle hesaplanır.

## 13.4 Canlı Demo

Birincil demo: akustik fantom üzerinden önceden doğrulanmış PCG kaydının canlı waveform + spectrogram + kayıt + kalite göstergesi ile gösterimi.

Güvenilir demo akışı: fantom üzerinde doğrulanmış normal/abnormal PCG kayıtlarının oynatılması.

Klinik iddia yoktur; halka açık/demo ortamında kulaklık tercih edilir.

# 14 Kilometre Taşı / Ders Kapısı Yapısı

| Gate | Çıkış kriteri | Sonraki adım |
| --- | --- | --- |
| G0 — 1. dönem 4. hafta | Gereksinim şartnamesi, bileşenler, veri seti ve araçlar sabit. | G1 |
| G1 — 1. dönem 5. hafta / DERS KAPISI 1 | Bilinen test işareti baştan sona yakalanmış; örnek kaybı yok. | G2 |
| G2 — 1. dönem 9. hafta / DERS KAPISI 2 | Çekirdek edinim zinciri bağımsız olarak bilinen akustik fantom girdisine karşı doğrulanmış. | G3 |
| G3 — 1. dönem 13. hafta | Temel edinim zinciri ve ilk karakterizasyon tamam. | 2. dönem |
| G4 — 2. dönem 4. hafta | Lehimli prototip çalışıyor; breadboard ve lehimli yapım seviyeleri karşılaştırılmış. | G5 |
| G5 — 2. dönem 7. hafta / DERS KAPISI 3 | Tüm alt sistemler gerçeklenmiş ve ayrı ayrı doğrulanmış. | G6 |
| G6 — 2. dönem 10–13. hafta | Altı zorunlu ölçüm + otomatik değerlendirme + final gösterimi ve yeniden üretilebilirlik tamam. | Final rapor / savunma |

## 14.1 Gate Geçmeme Kuralı

Bir gate başarısız olduğunda sonraki faza geçilmez; kök neden, düzeltici faaliyet ve yeniden test kaydı açılır. Ders kapıları G1, G2 ve G5 olup öğretim elemanının üç zorunlu kapısıyla birebir eşlenir. Özel PCB üretimi ikinci yarıyıl 6. haftadaki ölçüm temelli yapım seviyesi kararından önce yapılamaz.

NEDEN BÖYLE? Teklif dokümanı da erken aşamada “core PCG çalışmadan PCB/PPG/AI uzantılarına geçmeme” stratejisini önermektedir. Rev02 bu yaklaşımı zorunlu gate yapısına dönüştürür. [R8], [R10]

# 15 Ekip Sorumlulukları ve Yapılandırma Yönetimi

| Rol / Modül | Birincil sorumluluk | Teslimatlar / sahip |
| --- | --- | --- |
| Modül A — Acquisition Hardware & Characterisation | Transducer comparison, analogue front-end, chestpiece/mechanical coupling, acoustic phantom, bench characterisation. | Owner: Kaan — current team working allocation, advisor confirmation pending |
| Modül B — Embedded Acquisition & Data Path | MCU sampling, I²S/ADC, DMA/buffering, monotonic continuity/timestamp, wired USB data path, protocol, embedded tests. | Owner: Ozan — current team working allocation, advisor confirmation pending |
| Modül C — Computer Application & Quality Assessment | PC application, DSP, recording/metadata, quality metrics, automated evaluation and source-vs-capture analysis. | Owner: Ege — current team working allocation, advisor confirmation pending |
| Team Coordinator | Weekly planning, interface/gate coordination, advisor communication; does not change A/B/C individual assessment boundaries. | Ege — team-selected coordinator |

## 15.1 Yapılandırma Öğeleri

| Öğe | Kimliklendirme | Kural |
| --- | --- | --- |
| Sistem dokümanı | DSS-SYS-001 RevXX | Bu doküman |
| Schematic | DSS-SCH-001 RevXX | Altium kaynak |
| PCB | DSS-PCB-001 RevXX | Gerber + kaynak |
| Firmware | DSS-firmware-001 vX.Y.Z | Git tag |
| PC uygulaması | DSS-SW-001 vX.Y.Z | Git tag |
| Protocol | DSS-ICD-USB-001 RevXX | PC + firmware birlikte |
| Test paketi | DSS-TP-001 RevXX | Raw logs + plots + results |
| Versiyon kontrolü | DSS-REPO-001 | Ortak Git deposu; commit geçmişi ve kod incelemeleri bireysel katkı kanıtıdır. |
| Test betiği | DSS-TEST-SCR-001 | Sayısal sonuçlar betikle üretilir; elle girilmiş sonuçlar kabul edilmez. |

## 15.2 Ders Değerlendirme Uyum Çerçevesi

Birinci yarıyılda gereksinimlerin ölçülebilirliği, bağımsız bilinen girişe karşı doğrulama ve baştan sona çalışan temel tasarım; ikinci yarıyılda ise alt sistemlerin ayrı doğrulanması, otomatik ve yeniden üretilebilir değerlendirme, ölçüm sonuçlarının mühendislik muhakemesiyle yorumlanması ve üçüncü tarafça yeniden üretilebilir raporlama esas alınır. Ortak Git deposu ilk haftadan itibaren zorunlu tutulur; sayısal sonuçlar test betikleri tarafından üretilir.

Rev03 sonrasında danışman-sabit kapsam dışındaki teknik kararlar ölçüm/arayüz kanıtıyla kontrollü biçimde gözden geçirilir. Dondurma sonrasında önerilen değişiklik; değişen gereksinim/karar, teknik gerekçe, etkilenen dosyalar, test etkisi ve geri dönüş planıyla kayda alınır. Mevcut test kanıtını geçersiz kılan değişiklikte ilgili gate yeniden çalıştırılır.

# 16  Risk Yönetimi

| ID | Risk | Olasılık | Etki | Önlem | Yedek / geri dönüş |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Akustik cavity sistemi zayıflatır | Yüksek | Yüksek | Akustik fantom taraması + referans kanal; mikrofon/cavity ayrılabilir | Doğrulanmış modüler düzenekle gösterim |
| R-02 | Dönüştürücünün düşük frekans cevabı yetersiz | Orta | Yüksek | 1 ECM + 1 MEMS adayının alt −3 dB noktası ve 20–500 Hz fantom cevabı ölçülür | Adayların özdeş koşullarda yeniden ölçümü; seçim ölçüm sonucuna göre yapılır |
| R-03 | USB veri çerçevesi kaybı / tampon taşması | Orta | Yüksek | DMA + monotonic continuity counter + ≥30 dk sürekli test; application-level CRC/checksum seçimi 3. hafta arayüz incelemesinde yapılır. | Veri çerçevesi ve tampon boyutunun kontrollü ayarlanması |
| R-04 | Anahtarlamalı güç gürültüsü mikrofon sinyaline taşınır | Orta | Yüksek | Core bench power öncelikli; switching regulator ancak ikinci dönem seçilirse MIC rail noise + physical separation + grounding ile ölçülür | Güç/yerleşim revizyonu |
| R-05 | Batarya termal koşulları uygun değil | Orta | Yüksek | Battery/charger ikinci dönem aday; seçilirse datasheet NTC/thermal test ve conservative charge-current selection | Şarj akımını düşürme / mekanik ayrım |
| R-06 | ESP32 düşük besleme nedeniyle resetlenir | Orta | Orta | USB bench temel tasarım ile core gate korunur; battery buck-boost uygulanırsa brownout/load transient ayrıca test edilir | Güç geçici rejim ayarı |
| R-07 | Parça tedarik riski | Orta | Orta | Kesin Group-A tedarik 3. haftada alternatiflerle birlikte seçilir; 4. haftada sipariş öncesi fiyat/stok yeniden doğrulanır. | Kontrollü eşdeğer |
| R-08 | Gösterim ortamı gürültülü | Yüksek | Orta | Kulaklık + kalite göstergesi + akustik fantom yedeği | Yalnız akustik fantom gösterimi |
| R-09 | ML kapsamı süreyi tüketir | Orta | Düşük | ML çekirdek gereksiniminden çıkarıldı | Deterministik kalite kontrolü ile teslim |
| R-10 | Etik kapsam genişler | Düşük | Yüksek | CirCor + yalnız akustik fantom; insan deneği kaydı yapılmaz | Yalnız akustik fantom doğrulaması |

RİSK KONTROLÜ Risk “ortadan kaldırılmış” sayılmaz; kabul edilebilir seviyeye indirildiği test kanıtıyla gösterilir. Özellikle R-01 ve R-02 için fiziksel ölçüm gate’i vardır.

# 17  Satın Alma ve Üretim Taslağı

Ayrıntılı satın alma ve test listesi ayrı W03_B_procurement-bom-test_REV03.xlsx çalışma kitabında tutulur; gerçek sipariş özeti `Gerçek_Sipariş_Rev03` sayfasındadır. Kullanıcı tarafından bildirilen tedarikçi toplamları: Motorobit 728,77 TL (geçici; sonradan eklenen 2×7×9 cm delikli plaket için 90,00 TL mevcut liste fiyatı tahmini ve sipariş onayı/fatura bekleniyor); Direnç.net 2.343,88 TL; Farnell/SAMM #FS1228810 381,56 TL; Amazon.com.tr 159,00 TL. Genel çalışma toplamı 3.613,21 TL'dir ve Motorobit teyidi gelene kadar geçicidir. Motorobit A-07/A-08 için birim fiyatlar KDV dahil, satır alt toplamları KDV hariç gösterilmiştir: 176,75×1,20=212,10 TL (2 hoparlör) ve 70,70×1,20=84,84 TL (4 PAM8403). Pasif R/C grubu yaklaşık 140,56 TL'dir; Direnç.net toplamına dahildir ve tekrar eklenmez. Direnç.net sipariş özetinde INMP441 satırı 363,23 TL (+%20 KDV) olarak bildirilirken 3 × 121,08 TL görüntülenen birim fiyatın çarpımı 363,24 TL; MCP6022 satırı 290,59 TL iken 5 × 58,12 TL çarpımı 290,60 TL verir. Her iki satırdaki 0,01 TL fark ürün satır ayrıntılarından açıklanamamaktadır; Excel bu aritmetik çarpımı gösterir ve toplam harcama için bildirilen Direnç.net genel toplamı 2.343,88 TL esas alınır. Farnell/SAMM #FS1228810 için sipariş tarihi 16.10.2026 ve Ödendi (Credit Card) durumu bildirilmiştir; teslim tarihi/teslim alma doğrulanmamıştır. 2 adet Kingstate, 3 adet INMP441 ve 2 adet ESP32-S3 N16R8 sipariş edildi; PUI EB-R alınmadı ve eski DevKitC-1-N8R8 planı satın alınan kartı tanımlamaz. A-01 göğüs başlığı, silikon/çerçeve/tüp geometri kalemleri ve uyumlu USB data kabloları bu dört tedarikçi toplamına dahil değildir.

Fiyat ve harcama ayrımı: Excel Fiyat_Kontrol sayfasındaki PUI/Farnell EUR ve kur değerleri Rev02 tarihsel araştırma snapshot'ıdır; PUI EB-R alınmamıştır ve bunlar gerçekleşmiş harcama değildir. Gerçek Farnell/SAMM siparişi #FS1228810 için sipariş anındaki kayıt şöyledir: 2 × Kingstate KECG2740PBJ birim fiyatı 84,4837 TL (ürün ara toplamı 168,9674 TL, KDV hariç) + 149,0012 TL kargo (KDV hariç) + 63,5937 TL KDV = 381,5624 TL; görüntülenen genel toplam 381,56 TL. Bu gerçek sipariş Gerçek_Sipariş_Rev03 ekinde ayrıca kayıtlıdır; 1,05 EUR public-listing/kur snapshot'ı gerçek sipariş birim fiyatı olarak kullanılmamalıdır. Motorobit ek 2 × 7×9 cm plaket için 90,00 TL liste fiyatı varsayımı hâlâ onay e-postası/fatura beklemektedir; 3.613,21 TL toplam çalışma değeri bu nedenle geçicidir.

## 17.1 Kritik Parça Aday Listesi

| Fonksiyon | Parça / gereksinim | Rev03 Sipariş / Tasarım Durumu |
| --- | --- | --- |
| Grup A — 1. dönem / 4. hafta | Akustik göğüs başlığı (A-01) henüz satın alınmadı; 2 × Kingstate KECG2740PBJ sipariş edildi (4 adetlik eski hedefte 2 yedek açık); 3 × INMP441 I²S breakout sipariş edildi (PUI EB-R alınmadı); 5 × MCP6022-I/P; pasif R/C grubu; 2 × ESP32-S3 N16R8 board; 2 × 30 mm / 12 Ω titreşim hoparlörü; 4 × PAM8403; breadboard/jumper/header/soket/trimpot/kablo; 1 × 12×12 cm + 2 × 7×9 cm delikli plaket. Silikon/pleksi geometri ve USB data kabloları açık. | Çalışma toplamı: 3.613,21 TL (Motorobit 728,77 TL geçici; Direnç.net 2.343,88 TL; Farnell/SAMM 381,56 TL; Amazon 159,00 TL). Motorobit A-07/A-08 birim fiyatları KDV dahil, satır alt toplamları KDV hariç olup %20 KDV sonrası tutarlar eşleşir. Sonradan eklenen 2×7×9 cm plaket için 90,00 TL güncel liste fiyatı tahmini kullanıldı; Motorobit onay e-postası/fatura henüz bu dosyada yok. Pasifler yaklaşık 140,56 TL grup kaydıdır ve Direnç.net toplamına dahildir. PUI 14 adet/22 hafta bilgisi Rev02 tarihsel snapshot'tır; PUI alınmadı. Farnell #FS1228810 (16.10.2026, Ödendi) dışındaki siparişlerin fiş/teslim bilgileri ve fiziksel test durumu doğrulanmadı. |
| Grup B — 2. dönem | Lehimli prototip kartı 3–5; 1 Li-Po + koruma/NTC seti; ana batarya/power mimarisi için düşük gürültülü regülatör 3–5; opsiyonel PPG 1; özel PCB koşullu. Bu gruptaki düşük gürültülü regülatör ana güç mimarisi kapsamındadır; ilk dönem bench LDO A/B testi ayrı ve zorunlu olmayan karardır. | İkinci dönem; core chain ve ölçüm sonuçlarına göre. Battery/power kesin IC/SKU bu revizyonda kilitli değildir; özel PCB opsiyoneldir. Düşük-gürültülü LDO bench yardımı ancak ölçüm sonucu gerektirirse ayrıca seçilir. [R9] |
| Grup C — Bölümden ödünç | Osiloskop; fonksiyon üreteci; multimetre; lehim istasyonu/lehim; tekrar kullanılabilir breadboard/dev-board. C-05 USB ses arayüzü bölümde yoktur. | Ozan 12.10.2026 tarihinde ilk beş kalemi mevcut olarak bildirdi; bu kalibrasyon/performance teyidi değildir. C-05 bölümde yok ve zorunlu satın alma değildir. Kişisel jak–USB adaptörünün analog giriş/capture işlevi doğrulanmamıştır. |

## 17.2 Geliştirme Satın Alma Sırası

| Sıra | Satın alma | Neden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grup A bileşenleri | 1. dönem 4. hafta kapısı ve ilk masaüstü testleri |
| 2 | Göğüs başlığı + fantom malzemeleri | Akustik doğrulama |
| 3 | Grup B bileşenleri | 2. dönem; ölçüm ve yapım seviyesi planına göre |
| 4 | Özel PCB üretim bileşenleri | Yalnız 2. dönem 6. haftadaki ölçüm temelli karar sonrasında, uygulanacaksa |
| 5 | Mekanik entegrasyon parçaları | Seçilen yapım seviyesi kesinleşince |

TEDARİK KURALI Parça, yalnız aynı işlevi görmesi nedeniyle otomatik eşdeğer kabul edilmez. Pinout, elektriksel sınırlar, footprint, akustik port, yaşam döngüsü ve firmware etkisi birlikte değerlendirilir. Değişiklik gerekiyorsa kontrollü revizyon kaydı açılır.

## 17.3 Rev03 Sipariş Durumu ve Kalan Teknik Ön Koşullar

• PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R Rev02 aday olarak incelenmiş ancak satın alınamamıştır. Rev03'te 3 adet INMP441 I²S breakout sipariş edilmiştir. Kablolamadan önce teslim edilen modülün gerçek VDD/GND/L/R/WS/SCK/SD pinleri, besleme sınırı ve breakout üzerindeki düzeni resmi INMP441 veri sayfası ve modül işaretleriyle doğrulanır. INMP441 için 60 Hz alt kesim bilgisi 20–60 Hz proje bandında risk oluşturur; aynı fantomda gerçek cevap ölçülmeden sensör uygunluğu kapatılmaz.

• ECM için C-05 bölüm USB ses arayüzü mevcut değildir ve kişisel jak–USB adaptörü doğrulanmamıştır. ESP32-S3 SAR ADC1 continuous/DMA yolu yalnız bench alternatifidir; audio-grade uygunluk varsayılmaz. PCM1808 sınıfı harici I²S ADC ancak danışman onayı ve satın alınacak modülün gerçek şeması/clock/power/format/input coupling/pad kontrolüyle seçilebilir. Bu bekleme koşulu yalnız PCM1808 modülüne aittir; diğer bağımsız Grup A kalemlerini otomatik olarak durdurmaz.

• ESP32-S3 N16R8 kartı Rev03'te satın alınan MCU board'dur. Önceki DevKitC-1-N8R8 kılavuzundaki Micro-B/iki ayrı port varsayımı bu karta taşınmaz. Karta ait veri kablosu tipi, USB native/USB-UART port işlevi ve GPIO pinleri fiziksel ürün işaretleri veya board schematic üzerinden doğrulanmalıdır. Kullanıcı sipariş özetinde USB data kablosu bulunmuyor; bölüm stoğu kontrol edilip yalnız eksik ve uyumlu kablo alınır. Charge-only kablo MCU programlama/streaming için uygun değildir.

• Düşük gürültülü LDO zorunlu Grup A sipariş kalemi değildir. USB 5 V yalnız N16R8 kartının doğrulanmış güç girişine uygulanır; INMP441 VDD/AFE düşük gerilim rayına doğrudan 5 V verilmez. Modül besleme sınırı ve breakout düzeni doğrulanmadan 3,3 V bağlanmaz. Gerekirse yerel C/dekuplaj kullanımı modül üretici notu ve gerçek ölçümle gerekçelendirilir; RC ağı regülatör değildir. AFE besleme rayı seçilen op-amp topolojisine göre ayrıca doğrulanır.

• Referans sensör/ölçüm yöntemi Kaan'ın sorumluluğundadır. Önce bölüm envanteri kontrol edilir. Uygun cihaz yoksa ucuz ivmeölçer/piezo otomatik seçim yapılmaz; gürültü tabanı, 20–500 Hz davranışı, montaj ve kalibrasyon bilgisine göre karar verilir veya sınırlamaları açık bir bağıl transfer yöntemi tanımlanır. Fantom silikon levha/kuplaj parçaları geometri netleşmeden sipariş edilmez.

• Rev03 çalışma kitabının Test_Matrisi sayfası güncel test listesi; Rev02 fiyat/satın alma snapshot'ları yalnız tarihsel referanstır. G1 = 5. haftada Modül B'nin ürettiği sentetik/bilinen işaretin Modül C tarafından E2E yakalanması; fiziksel fantom gerektirmez. G2 = 9. haftada bağımsız bilinen akustik PCG girdisinin fantom üzerinden gerçek edinim zinciriyle doğrulanmasıdır. Gerçek board/modül arayüzü ve frekans cevabı doğrulanmadan Gate başarı iddiası yapılmaz.

# 18  Güvenlik ve Etik Çerçeve

Bu proje öğrenci araştırma/prototip platformudur; klinik tanı veya tedavi cihazı olarak sunulmayacaktır. Fiziksel doğrulama yalnızca akustik fantom üzerinde yapılacaktır. Hiçbir insan denekten bu proje kapsamında kayıt alınmayacaktır.

| Konu | Rev03 Kural |
| --- | --- |
| İnsan teması | İnsan üzerinde kullanım testi yapılmayacaktır. |
| Batarya | Korumalı/PCM’li paket + NTC kullanılır; hücreye doğrudan modifikasyon yapılmaz. |
| İnsan denek verisi | İnsan deneklerden kayıt alınmayacaktır. |
| Kamuya açık veri seti | CirCor DigiScope birincil ve sabit veri setidir; veri seti ve araç zinciri proje başlangıcında seçilir ve değiştirilemez. |
| Klinik iddialar | Tanı, tedavi önerisi veya tıbbi cihaz uygunluğu iddiası yoktur. |
| Mahremiyet | Oturum üstverisinde kişisel kimlik verisi tutulmaz; veri dosyaları yalnızca proje erişimi ile sınırlandırılır. |
| PPG | İkinci dönem opsiyonel uzantıdır; assessed core scope dışında ve core cihaz tamamlanmadan eklenmez. |

## 18.1 Demo ve Raporlama Dili

Rapor ve sunumda “kalp sesini ölçen araştırma prototipi”, “PCG veri toplama sistemi” ve “sinyal kalitesi değerlendirmesi” ifadeleri kullanılabilir. “Klinik olarak tanı koyar”, “tıbbi cihazdır” veya sertifikasyon sonucu ima eden ifadeler kullanılmayacaktır.

# 19  Sonuç ve 4. Hafta Temel Tasarım Dondurma Planı

Bu Rev03 güncellemesi 17.10.2026 tarihlidir ve kullanıcı tarafından bildirilen gerçek siparişleri kaydeder; tasarımın tüm kritik kararlarının dondurulduğu veya ürünlerin teslim/test edildiği iddiası taşımaz. Önce satın alınan N16R8 kartının USB/GPIO/pinout düzeni ile INMP441 breakout pin ve besleme eşlemesi doğrulanmalı; ardından G1 bilinen/sentetik sinyal E2E testi kurulmalıdır. INMP441'nin 60 Hz alt kesimi 20–60 Hz karakterizasyon için açık risktir. ECM ADC mimarisi, USB transport sınıfı/CRC, PCM1808 modül kararı, fantom mekanik geometrisi ve bazı tedarik ayrıntıları açık kalır. Fiziksel edinim, gürültü tabanı, SNR, frekans cevabı, gecikme ve süreklilik testleri ölçülmeden kapatılmaz.

| Konu | Rev03 Sonucu |
| --- | --- |
| Ne ölçüyoruz? | PCG / fonokardiyografi; EKG değildir. |
| Nasıl ölçüyoruz? | ECM family + düşük gürültülü AFE ve MEMS/I²S family aynı phantom altında karşılaştırılır; kesin satın alma adayları 3. Haftada onaylanır, final yol ölçümle seçilir. |
| Nereye alıyoruz? | Proposed MCU referans: ESP32-S3; kesin end-to-end acquisition path seçilen transducer/ADC ile belgelenir. |
| Nasıl iletiyoruz? | ESP32-S3 Native USB FS önerilen physical path; CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk AÇIK — 3. Hafta. |
| Veri nasıl korunuyor? | Monotonic continuity + version/type/sample metadata zorunlu; application-level checksum/CRC policy AÇIK — 3. Hafta. |
| PC’de ne yapıyoruz? | Waveform, FFT/spectrogram, kayıt, metadata, kalite göstergesi |
| Nasıl besliyoruz? | Core bench USB power; battery/power-path ikinci dönem aday architecture, kesin IC/SKU henüz dondurulmadı. |
| PCB kaç katman? | Özel PCB opsiyonel; uygulanırsa layer stack-up/impedance/layout ayrı measurement-justified revision’da dondurulur. |
| Nasıl doğruluyoruz? | Masaüstü + akustik fantom + en az 10 tekrar + otomatik testler + bağımsız bilinen giriş karşılaştırması. |
| Ne core değil? | PPG assessed core değildir fakat ikinci dönem opsiyonel olabilir. Wireless, on-device AI, insan denek kaydı ve klinik tanı core dışıdır. |

REV02 TASLAĞI / DONDURMA PLANI Bu Rev02 dokümanında yalnız danışman-sabit kapsam ve ders koşulları bağlayıcıdır. Kesin technical implementation decisions 3. Haftada inceleme edilir ve 4. Hafta requirement/purchase gate’inde kaynak/tedarik/test planıyla dondurulur. Dondurma sonrası değişiklik gerekçeli revizyon/ECO kaydıyla yapılır.

## 19.1 3. Hafta–4 Tasarım Dondurma Sırası

1. ECM + MEMS satın alma adayları ve AFE breadboard topolojisi

2. ESP32-S3 dev-board ve native USB device-class seçimi

3. B→C frame requirements: continuity, sample representation, payload size ve integrity policy

4. Phantom exciter/amplifier/coupling/frame boyutlandırması ve satın alma BOM v1.0

5. 5. Hafta synthetic stream / first E2E signal test hazırlığı

6. Battery/power ve özel PCB kararlarını ikinci döneme erteleme kaydı

7. 4. Hafta dondurma sonrası revizyon/traceability düzeninin uygulanması

8. ERC → güç gözden geçirme → ölçüm karşılaştırması → (özel PCB uygulanırsa) yerleşim → DRC

# Ek B — Tasarım Karar Kayıtları

| ID | Karar | Gerekçe | Uygulama | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-001 | PCG çekirdek kapsamı | Tek ölçüm zincirinde doğrulanabilir başarı | PPG yalnız ikinci dönem opsiyonel; wireless/ML core başarı kriteri değildir | KAPSAM — SABİT |
| D-002 | İki dönüştürücü ailesi | Ders gereksinimi: 1 ECM + 1 MEMS aynı koşullarda karşılaştırılır | Kesin satın alma aday 3. Hafta; final seçim phantom ölçümüyle | AİLELER SABİT / MPN ÖNERİ |
| D-003 | 48 kHz INMP441 / N16R8 candidate acquisition | Software/PCG target profile; actual purchased board and module determine interface | 48 kHz mono remains nominal acquisition target. INMP441 60 Hz lower cutoff means 20–60 Hz response risk. Board/slot configuration and continuous DMA throughput to be bench-verified. | CANDIDATE — BENCH VALIDATION OPEN |
| D-004 | INMP441 I²S interface (PUI was not acquired) | INMP441 official datasheet and actual breakout labels | 24-bit I²S is documented; actual breakout slot/word alignment and N16R8 I²S GPIO mapping must be measured/configured. No fixed 24-in-32 wire container frozen. | OPEN — MODULE / BOARD CHECK |
| D-005 | Kablolu Native USB physical path | ESP32-S3 silicon supports wired USB capabilities, but purchased N16R8 board's actual port topology needs physical inspection. | CDC-ACM vs vendor-specific/Bulk after actual N16R8 USB/native-vs-UART routing is confirmed. | AÇIK — 3. HAFTA CLASS |
| D-006 | Continuity + integrity strategy | Veri kaybını ölçülebilir yapmak | Monotonic counter zorunlu; application CRC/checksum 3. Hafta kararı | KISMEN TANIMLI — 3. Hafta INTEGRITY |
| D-007 | Battery charger aday | Group B ikinci dönem çalışması | BQ24074 yalnız aday; core 4. Hafta order değildir | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-008 | 3.3 V regulator aday | Battery architecture yalnız core tamamlandıktan sonra | TPS63031 aday; load/noise testine göre | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-009 | Mikrofon besleme/decoupling | Seçilen sensor/power topology ile doğrulanır | Supply/decupling is selected from the purchased INMP441 breakout's real power/pin documentation and measurements. Do not import PUI EB-R 1.8 V/pad assumptions. USB 5 V never directly to microphone VDD/AFE rail. | ÖNERİLEN |
| D-010 | Özel PCB | Ders gereği zorunlu değildir | Yalnız measurement-justified second-semester decision sonrası | KOŞULLU |
| D-011 | PUI EB-R evaluation board — unavailable/not acquired | PUI candidate not sourced; actual Rev03 MEMS hardware is INMP441 I²S breakout ×3. | PUI pad-map table is historical only. Inspect INMP441 breakout labels and its own module drawing; do not apply the old six-pin PUI table. | SUPERSEDED — NOT PURCHASED |
| D-012 | Battery capacity/charge target | Runtime/thermal engineering target | ~800 mAh / 400 mA yalnız başlangıç aday; datasheet/thermal testle seçilir | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-013 | Yapay zeka çekirdek dışı | Çekirdek cihaz başarısını ML’ye bağlamamak | Yalnız açık veri üzerinde ve takvim uygunsa opsiyonel | KAPSAM — SABİT |
| D-014 | Battery NTC interface | Battery uygulanırsa güvenli temperature monitoring | Kesin connector/pin count battery SKU ile | 2. DÖNEM ADAYI |
| D-015 | PC yazılım mimarisi | Mevcut repository uygulaması | Python pcg_core + pcg_app + FastAPI/WebSocket + React/Vite | MEVCUT UYGULAMA |
| D-016 | CirCor veri seti sabit | Araç/veri seti değişmemesi | CirCor DigiScope birincil dataset | KAPSAM — SABİT |
| D-017 | İnsan kaydı yok | Etik ve proje planı | Tüm fiziksel doğrulama yalnız acoustic phantom | KAPSAM — SABİT |
| D-018 | İki prototipleme yaklaşımı | Ders gereksinimi | Breadboard + lehimli prototip aynı koşullarda karşılaştırılır | KAPSAM — SABİT |
| D-019 | Otomatik sonuç üretimi | Yeniden üretilebilirlik | Test scripts + raw data/provenance + Git | KAPSAM — SABİT |
| D-020 | ECM ADC / USB audio yolu | ESP32-S3'te 12-bit SAR ADC bulunur ve ADC continuous/DMA yolu vardır; bu, PCG için audio-grade performansını garanti etmez. Ayrı USB audio interface yolu ile ECM verisini ADC→ESP32→USB üzerinden gönderen edinim yolu aynı mimari değildir. | C-05 bölümde mevcut değildir (Ozan lab audit, 12.10.2026). Kişisel jak–USB adaptörünün modeli/girişi doğrulanmamıştır. Bazı düşük maliyetli codec/dongle'larda AC-kuplaj, voice-band high-pass, microphone bias ve AGC/gain shaping 20–500 Hz PCG yanıtını etkileyebilir; analog INPUT/capture, known-tone sweep response, input coupling, gain/AGC, sample rate ve channel format kontrol edilmelidir. Danışmanla ADC1 bench değerlendirmesi ve PCM1808 tabanlı hazır harici I²S ADC seçenekleri kararlaştırılır. PCM1808 için exact module schematic, MCLK, güç, format ve input coupling kontrolü gerekir. Kalibre referans veya C-05 eşdeğeri varsayımı yok. | AÇIK — DANIŞMAN / ADC MİMARİSİ |
| D-021 | Düşük gürültülü test rail'i | SNR testinde besleme etkisi ölçülerek ayrıştırılmalı; low-noise datasheet değeri bile sistem SNR'sini otomatik garanti etmez. | SNR tests separate electronics and sensor effects. USB 5 V only to the actual documented N16R8 board power input; microphone VDD/AFE rails follow the purchased module and calculated AFE design. PUI EB-R supply assumptions are historical only. LDO is optional and measurement-justified. | OPSİYONEL — ÖLÇÜM GEREKÇESİ |
| D-022 | USB kablo tipi | Native USB ve USB-UART iki ayrı fiziksel bağlantıdır; kart revizyonuna göre soket türü değişebilir. | Purchased N16R8 board's exact port(s)/connector(s) and USB-UART/native USB function are checked physically; order list does not contain USB data cables, so inspect lab stock and buy only compatible missing DATA cable(s). | AÇIK — N16R8 BOARD INSPECTION |
| D-023 | Referans ölçüm sensörü | Referans sensörün gürültü tabanı gerçek fantom sinyali için uygun olmalı. | Kaan önce bölüm ekipmanını kontrol eder; satın alma veya göreli transfer yöntemi kararı teknik gerekçeyle kaydedilir. | AÇIK — SAHİBİ KAAN |
| D-024 | G2 kaynak/yakalama nicel karşılaştırması | PC DAC ve MCU örnekleme saatleri bağımsız olabilir; örnek indeksleri doğrudan eşitlenemez. | Senkronizasyon işareti veya eşdeğer yöntem, çapraz korelasyon hizalaması, gain normalizasyonu, normalize korelasyon ve normalize RMS hata raporlanır. Pass/fail eşiği bench belirsizliğiyle belirlenir. | YÖNTEM TANIMLI; EŞİK BENCH SONRASI |
| D-025 | Group A ek test/mechanic kalemleri | Silikon, kablo, ikinci eksiter ve header miktarları tasarım geometrisine bağlıdır. | Silikon, cable, second exciter and connector details follow phantom geometry and actual board/module interface. Real purchased parts and supplier totals recorded in W03_B_procurement-bom-test_REV03.xlsx / Gerçek_Sipariş_Rev03. | KISMEN AÇIK — REV03 |
| D-026 | Purchased MCU board variant | The actual ordered board is Direnç.net ESP32-S3 N16R8 (DSTK22852 listing), not ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8. | Inspect board revision, port/USB-UART/native USB routing, connector type, GPIO labels and schematic before pin/firmware freeze. | OPEN — PHYSICAL BOARD INSPECTION |
| D-027 | Purchased MEMS module / low-frequency suitability | PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R was not acquired; 3 × INMP441 I²S breakouts were ordered instead. Manufacturer data states 60 Hz lower cutoff. | Measure same-phantom 20–500 Hz response and document 20–60 Hz limitation; validate actual breakout pinout/power/slot alignment. | PURCHASE REPORTED — PERFORMANCE OPEN |

# Ek C — Gereksinim / Doğrulama İzlenebilirlik Matrisi

| Gereksinim | Tasarım girdisi | Doğrulama | Yöntem |
| --- | --- | --- | --- |
| SYS-001 | Seçili acquisition profile + PC arayüzü | T-E2E-01 / T-I2S-01 | Test |
| SYS-002 | Mikrofon + cavity + akustik zincir | T-AUD-01 / T-AUD-05 | Test |
| SYS-003 | I²S clock yapılandırması | T-I2S-01 | Test |
| SYS-004 | I²S word/slot yapılandırması | T-I2S-01 | Test |
| SYS-005 | ESP32-S3 Native USB FS önerilen; USB class 3. hafta kararı | T-E2E-01 / T-USB-01 | Test |
| SYS-006 | Continuity counter + seçilen framing/integrity strategy | T-USB-02 / T-PKT-01 | Test |
| SYS-007 | DMA + veri yolu bütünlüğü | T-USB-01 / T-PKT-01 | Test |
| SYS-008 | PC kullanıcı arayüzü | SW-001 / SW-002 | Test/Demo |
| SYS-009 | Kayıtçı | SW-005 | Test |
| SYS-010 | Üstveri şeması | SW-005 / SW-007 | Test/İnceleme |
| SYS-011 | USB bench power; 1st semester / W4 bench (not S2); Semester-II power-path tested separately only if adopted. | T-PWR-01 | Test |
| SYS-012 | Semester-II battery/charger adayı | T-PWR-03 | Test |
| SYS-013 | Batarya çalışma süresi | T-PWR-06 | Test |
| SYS-014 | Semester-II protected battery adayı | T-PWR-02 / T-PWR-03 | Test/İnceleme |
| SYS-015 | Serviceable transducer interface requirement | MECH-002 | İnceleme |
| SYS-016 | Rev02 PUI EB-R candidate was not purchased. Rev03 uses 3 × INMP441 breakout and 2 × ESP32-S3 N16R8 boards; confirm actual module pad/power labels and board GPIO/USB routing. 60 Hz lower cutoff creates a 20–60 Hz validation risk. | ICD-01 + T-I2S-01 + T-AUD-01; Rev03 physical board/module inspection | INMP441 datasheet + N16R8 physical board inspection + ICD-01; PUI CAD is historical only |
| SYS-017 | Lehimli prototip yapım seviyesi | T-PROT-01 | Test |
| SYS-018 | RF antenna koruma alanı | PCB-02 | İnceleme |
| SYS-019 | Özel PCB USB empedansı | PCB-03 | Analiz/İnceleme |
| SYS-020 | Ham/işlenmiş veri ayrımı | SW-005 / SW-006 | İnceleme |
| SYS-021 | İki dönüştürücü karşılaştırması | T-AUD-06 | Test |
| SYS-022 | İki prototipleme yaklaşımı | T-PROT-01 | Test |
| SYS-023 | CirCor veri setinin sabit tutulması | DSET-01 | İnceleme |
| SYS-024 | İnsan denek kaydı yasağı | ETH-01 | İnceleme |
| SYS-025 | Zorunlu altı ölçüm | T-AUD-01 / T-AUD-02 / T-AUD-03 / T-AUD-04 / T-LAT-01 / T-PKT-01 | Test |
| SYS-026 | Otomatik ve yeniden üretilebilir sonuçlar | T-AUTO-01 | Test |
| SYS-027 | Modül A/B/C bağımsız doğrulaması | T-MOD-A / T-MOD-B / T-MOD-C | Test/Demo |
| ICD-01 | N16R8 pinout + INMP441 breakout modül pin etiketleri + USB/arayüz varyantı | INMP441 datasheet + Direnç.net modül sayfası + Espressif N16R8/Octal PSRAM belgeleri + teslim edilen board/modül fiziksel incelemesi | INMP441 VDD/GND/L-R/WS/SCK/SD/CHIPEN ve N16R8 GPIO/USB bağlantıları board etiketleri/şema ile karşılıklı doğrulanır; GPIO35–37 Octal PSRAM nedeniyle kullanılmaz. PUI EB-R haritası yalnız tarihsel adaydır. |
| DSET-01 | CirCor DigiScope provenance ve sürüm kaydı | Dataset metadata + repository config | İnceleme |
| ETH-01 | İnsan deneği fiziksel kayıt yasağı | Test prosedürü ve kayıt klasörü kontrolü | İnceleme |
| PCB-02 | RF antenna keep-out/GND plane (yalnız özel PCB varsa) | Özel PCB onaylanmazsa N/A; onaylanırsa üretici layout checklist | Koşullu inceleme |
| PCB-03 | USB D+/D− impedance/stack-up (yalnız özel PCB varsa) | Özel PCB/USB routing yoksa N/A; varsa fab stack-up/SI inceleme | Koşullu analiz/inceleme |
| MOD-VER-01 | Modül A/B/C bağımsız doğrulama tamamlanma kontrolü | T-MOD-A / T-MOD-B / T-MOD-C kanıtlarının tamamı | Test/demo |

# Ek D — Teknik Referanslar

| Ref | Kuruluş / belge | Kapsam | Erişim |
| --- | --- | --- | --- |
| [R1] | PUI Audio — DMM-4026-B-I2S-R Veri Sayfası | 20 Hz–20 kHz; 1,5–3,6 V; I²S; 24-bit veri / 18-bit hassasiyet / 32-bit word; 3,072 MHz tipik BCLK. | https://puiaudio.com/file/specs-DMM-4026-B-I2S-R.pdf |
| [R2] | PUI Audio — DMM-4026-B-I2S-R Ürün Sayfası | Model boyutları, cihaz tipi ve ürün bilgileri. | https://puiaudio.com/product/microphones/DMM-4026-B-I2S-R |
| [R3] | Espressif — ESP32-S3-WROOM-1 & WROOM-1U Veri Sayfası | Modül özellikleri, USB, I²S, GPIO ve çalışma koşulları. | https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf |
| [R4] | Espressif — ESP32-S3 Donanım Tasarım Kılavuzu | Şematik, USB, RF, topraklama ve yerleşim kısıtları. | https://docs.espressif.com/projects/esp-hardware-design-guidelines/en/latest/esp32s3/schematic-checklist.html |
| [R5] | Texas Instruments — BQ24074 Ürün / Veri Sayfası | 1 hücreli Li-Ion/Li-Po şarj, Güç Yolu, NTC ve 4.2 V şarj. | https://www.ti.com/product/BQ24074 |
| [R6] | Texas Instruments — TPS63031 Ürün / Veri Sayfası | 1S Li-Po sistemi için 3.3 V buck-boost besleme. | https://www.ti.com/product/TPS63031 |
| [R7] | Proje Kaynağı — Capstone Project Proposal, 08.09.2026 | Başlangıç kapsamı, sistem yaklaşımı, fantom, risk ve uzantılar. | Yüklenen proje dokümanı |
| [R8] | Öğretim Elemanı — SDP4 Digital Stethoscope Plan TR/EN | Kapsam, teslimatlar, ders kapıları, iki dönüştürücü / iki prototipleme yaklaşımı, zorunlu ölçümler ve özel PCB koşulu. | Yüklenen öğretim elemanı proje planı |
| [R9] | Öğretim Elemanı — SDP4 Component and Laboratory Requirements | Satın alma grupları, miktarlar, sipariş zamanlaması, laboratuvar ekipmanı ve düşük frekanslı mikrofon seçim kriterleri. | Yüklenen öğretim elemanı komponent/laboratuvar gereksinimleri |
| [R10] | Öğretim Elemanı — Assessment Criteria for Students | EEE 495/496 değerlendirme ölçütleri, ders kapıları, yeniden üretilebilirlik ve raporlama kuralları. | Yüklenen öğretim elemanı değerlendirme kriterleri |
| [R11] | Same Sky — CMC-6036-40T Veri Sayfası | Analog elektret kondenser mikrofon; 20 Hz–20 kHz; ECM karşılaştırma adayı. | https://www.sameskydevices.com/product/resource/cmc-6036-40t.pdf |
| [R12] | Kingstate — KECG2740PBJ Product / Datasheet (Farnell Türkiye) | ECM satın alma aday; 20 Hz–20 kHz specified range, 56 dB SNR, MOQ 1; explicit lower −3 dB point not specified on storefront data. | https://tr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885 |
| [R13] | Microchip — MCP6022 Product / Datasheet | 3. Hafta ECM breadboard AFE op-amp aday; RRIO, 10 MHz class. | https://www.microchip.com/en-us/product/mcp6022 |
| [R14] | Espressif — ESP32-S3 USB Device Stack | ESP32-S3 Native USB FS; CDC and vendor-specific device classes / TinyUSB support; GPIO20/19 D+/D− hardware mapping. | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v5.3/esp32s3/ |
| [R15] | DSS Satın Alma Workbook — REV03 sipariş ve teknik closeout | 17.10.2026 Rev03 gerçek sipariş özeti, BOM/test çalışma kitabı; Grup A adayları, alınan parçalar, açık teknik kararlar ve test matrisi. | W03_B_procurement-bom-test_REV03.xlsx |
| [R16] | PUI Audio — DMM-4026-B-I2S-EB-R Veri Sayfası | Değerlendirme kartı elektriksel özellikleri, I²S formatı, ölçüm devresi; fiziksel pad-to-signal eşlemesi için ayrıca PUI/CAD teyidi gerekir. | https://puiaudio.com/file/specs-DMM-4026-B-I2S-EB-R.pdf |
| [R17] | Espressif — ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 User Guide | UART ve native USB bağlantılarının işlevleri; gerçek teslim edilen board connector/revision yine fiziksel kontrol edilir. | https://documentation.espressif.com/esp-dev-kits/en/latest/esp32s3/esp32-s3-devkitc-1/user_guide_v1.1.html |
| [R18] | Texas Instruments — LP5907 Ürün / Veri Sayfası | Çip seviyesi düşük gürültü LDO özellikleri: <6,5 µVrms çıkış gürültüsü, 82 dB PSRR @1 kHz; yalnız IC datasheet'i, hazır breakout bulunduğunu göstermez. | https://www.ti.com/product/LP5907 |
| [R19] | Espressif — ESP32-S3 ADC Continuous Mode Driver | SAR ADC örneklerinin continuous-mode DMA ile aktarılması; ADC2 DMA donanım kısıtı; ilk bench değerlendirmesi ADC1 üzerinden. | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/adc/adc_continuous.html |
| [R20] | Espressif — ESP32-S3 I²S Driver | I²S TX/RX, MCLK/BCLK/WS/DATA rolleri ve saat çarpanı yapılandırması; I²S çevre biriminde yerleşik ADC modu yoktur. | https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s3/api-reference/peripherals/i2s.html |
| [R21] | Texas Instruments — PCM1808 Veri Sayfası | 24-bit stereo audio ADC; 8–96 kHz; I²S/left-justified; tipik 99 dB chip SNR; 5 V analog/3,3 V digital; system clock 256/384/512 × Fs. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1808.pdf |
| [R22] | TDK InvenSense — INMP441 Datasheet | 24-bit two's-complement I²S; WS 7,8–50 kHz; SCK 0,5–3,2 MHz; VDD electrical limits 1,62–3,63 V (specified at VDD 1,8–3,3 V); 61 dBA typical SNR; natural acoustic lower −3 dB point 60 Hz; digital HPF characteristics separately specified. | https://product.tdk.com/system/files/dam/doc/product/sw_piezo/mic/mems-mic/data_sheet/inmp441.pdf |
| [R23] | Direnç.net — ESP32-S3 N16R8 WiFi Bluetooth Board listing | Purchased seller listing (DSTK22852 / ESP32-S3-WROOM-1-N16R8). Actual carrier-board USB ports and pinout must be checked on receipt. | https://www.direnc.net/esp32-s3-n16r8-wifi-bluetooth-board |
| [R24] | Direnç.net — INMP441 I²S Mikrofon Modülü listing | Purchased SZYTF INMP441 breakout listing; exact module silkscreen/board revision is checked on receipt. | https://www.direnc.net/inmp441-mems-i2s-cok-yonlu-mikrofon-modulu |
| [R25] | Espressif — ESP32-S3-WROOM-1 / WROOM-1U Datasheet | Octal SPI PSRAM variant: GPIO35, GPIO36 and GPIO37 are connected to Octal SPI PSRAM and not available for other use; N16R8 carrier-board labels still require physical inspection. | https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf |

# Ek E — Rev03 Gerçek Sipariş ve Harcama Özeti

Bu ek, kullanıcı tarafından bildirilen dört tedarikçi sipariş özetini ve kalan belge doğrulama kapılarını kaydeder. Farnell/SAMM #FS1228810 için sipariş tarihi 16.10.2026 ve ödeme durumu Ödendi (Credit Card) olarak bildirilmiştir. Diğer tedarikçilerin ayrıntılı onay/ödeme fişleri ile tüm teslim tarihleri ve fiziksel teslim kanıtları bu incelemede bulunmadığından, ilgili alanlar doğrulanmış kabul edilmez. Motorobit ek 2×7×9 cm plaket için 90,00 TL mevcut liste fiyatı tahmini ve 728,77 TL satır toplamı teyit bekler.

| Tedarikçi / Sipariş | Bildirilen ürün kapsamı | KDV / kargo / indirim notu | Genel toplam (TL) |
| --- | --- | --- | --- |
| Motorobit | 2 × 30 mm / 12 Ω titreşim hoparlörü; 4 × PAM8403; 1 × 140 parça jumper kutusu; 3 × 100K trimpot; 1 × 12×12 cm + 2 × 7×9 cm delikli plaket; 2 × 1×40 dişi header. | Ürün birim fiyatları KDV dahil, satır alt toplamları KDV hariç gösterilmiştir. A-07: 2×106,05=212,10 TL KDV dahil ve 176,75×1,20=212,10 TL. A-08: 4×21,21=84,84 TL KDV dahil ve 70,70×1,20=84,84 TL. Önceki 638,77 TL sepet +137,00 TL kargo dahil temel toplamdır; sonradan eklenen 2×7×9 cm kart için mevcut ürün sayfasından 90,00 TL geçici tahmin eklendi. Motorobit onay e-postası/fatura olmadan 728,77 TL ve genel toplam kesinleşmiş sayılmaz. | 728,77 (GEÇİCİ) |
| Direnç.net | 3 × INMP441 I²S breakout; 2 × ESP32-S3 N16R8 board; 5 × MCP6022-I/P; 2 × 830 nokta breadboard; 40 M-M jumper seti; 3 × 10K trimpot; 3 × 1×11 erkek header; 3 × DIP-8 soket; 1 m stereo mikrofon kablosu; direnç/kondansatör pasif grubu. | Kullanıcı bildirimi: ürünler 2.345,88 TL KDV dahil, indirim −2,01 TL, ücretsiz kargo; genel toplam 2.343,88 TL. Pasiflerin yaklaşık 140,56 TL okunabilen satır gruplaması bu genel toplamın içindedir; tekrar eklenmez. | 2.343,88 |
| Farnell / SAMM Teknoloji — #FS1228810 | 2 × Kingstate KECG2740PBJ elektret mikrofon. | Kullanıcı bildirimi: ürün ara toplamı 168,9674 TL + KDV; kargo 149,0012 TL + KDV; KDV 63,5937 TL; genel toplam 381,5624 TL, görüntülenen 381,56 TL. Sipariş tarihi 16.10.2026; ödeme durumu Ödendi (Credit Card); sipariş no #FS1228810. Önceki 4 adetlik hedefin 2 yedek adedi henüz alınmadı; teslim tarihi/teslim alma doğrulanmadı. | 381,56 |
| Amazon.com.tr | 1 × Juo stereo 3,5 mm TRS örgülü AUX kablosu, 1 m. | KDV dahil; kargo/paketleme 0,00 TL. | 159,00 |
| GENEL TOPLAM | Dört tedarikçi genel toplamı; kalem düzeyinde tekrar toplama yapılmaz. | Motorobit 728,77 + Direnç.net 2.343,88 + Farnell/SAMM 381,56 + Amazon 159,00 = 3.613,21 TL. Motorobit ek plaket tahmini için sipariş e-postası/fatura bekleniyor; bu nedenle genel toplam GEÇİCİ. Pasif R/C yaklaşık 140,56 TL olup Direnç.net genel toplamına dahildir ve yeniden eklenmez. | 3.613,21 (GEÇİCİ) |

## Rev03 satın alınan donanım ve açık kalan teknik durumlar

MEMS değişikliği: PUI DMM-4026-B-I2S-EB-R alınamadı. Bunun yerine 3 adet INMP441 I²S breakout sipariş edildi. INMP441 datasheet'inde 60 Hz alt kesim bilgisi verildiği için projenin 20–60 Hz bandı açık teknik risktir; 20–500 Hz aynı fantom cevabı ölçülmeden uygunluk kabul edilmez.

MCU değişikliği: 2 adet Direnç.net ESP32-S3 N16R8 board sipariş edildi. Bu ürün ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 ile aynı board olarak kabul edilmez. USB portları, native USB/USB-UART yönlendirmesi, GPIO etiketleri ve kart revizyonu kablolama/firmware dondurmasından önce fiziksel olarak incelenmelidir.

ECM: 2 adet Kingstate KECG2740PBJ sipariş edildi; eski 4 adetlik hedefin 2 yedek adedi açık. MCP6022 AFE'nin bias, kazanç, filtre ve ADC bağlantısı tasarlanıp bench üzerinde doğrulanmayı bekler.

Fantom: 2 adet Motorobit 30 mm / 12 Ω titreşim hoparlörü ve 4 adet PAM8403 modülü sipariş edildi. Hoparlörün 20–500 Hz cevabı, akustik/mekanik kuplaj ve gerçek çıkış seviyesi ölçülmemiştir. PAM8403 BTL çıkışları GND'ye bağlanmamalı; ilk test bir modül ve düşük seviye ile yapılmalıdır.

Diğer bildirilen ürünler: 1 adet Motorobit 140 parça jumper kutusu, 3 adet 100K trimpot, 1 adet 12×12 cm delikli plaket, 2 adet 7×9 cm delikli plaket, 2 adet dişi 1×40 header; Direnç.net'ten 2 breadboard, 40 adet M-M jumper seti, 3 adet 10K trimpot, 3 adet 1×11 erkek header, 3 adet DIP-8 soket, R/C pasif grubu; 1 m mikrofon kablosu ve 1 m AUX kablosu. A-12 Direnç.net 1 m Stereo Mikrofon Kablosu için ürün adına uyan özel sayfa: https://www.direnc.net/stereo-mikrofon-kablosu (ürün kodu DSTK2244; sayfada şu an 53,27 TL + KDV / 63,93 TL KDV dahil). Direnç.net'in Adjacent & Shielded Cable kategori görünümünde aynı adla 1 m Stereo Mikrofon Kablosu 75,55 TL KDV dahil olarak listeleniyor: https://www.direnc.net/adjacent-shielded-cable . Kullanıcı sipariş özetindeki 75,55 TL tutar kayıtta korunmuştur; iki kamuya açık görünüm arasındaki fark nedeniyle sipariş anındaki tam SKU/fiyat yalnızca sipariş e-postası veya fatura ile doğrulanabilir. Gerçek Direnç.net tedarikçi toplamı 2.343,88 TL olarak korunur.

Sipariş özetinde bulunmayan veya hâlâ seçilmemiş kalemler: stetoskop göğüs başlığı (A-01), silikon levha/jel ve rijit fantom çerçevesinin kesin ebatı, uyumlu USB data kabloları ve geometriye bağlı küçük mekanik bağlantılar. Bunların maliyeti geçici 3.613,21 TL çalışma toplamına eklenmemiştir; Motorobit ek plaket tahmini ise onay e-postası/fatura gelene kadar geçicidir.

Hiçbir satır gerçek teslimat, fiziksel kablolama, çalışan firmware, frekans cevabı, SNR, noise-floor, gecikme veya süreklilik testinin tamamlandığını iddia etmez. Test matrisi ve karar kayıtları bu kanıtlar oluştuğunda güncellenecektir.

Kaynaklar: [R22] INMP441 datasheet; [R23] Direnç.net ESP32-S3 N16R8 board listing; [R24] Direnç.net INMP441 module listing. Gerçek tedarikçi toplamları ve kalem açıklamaları kullanıcı tarafından iletilen sipariş özetinden alınmıştır.