## NOTLAR
DİJİTAL STETOSKOP — SATIN ALMA VE TEST ÇALIŞMA KİTABI ¦ REV01
Bu çalışma kitabı, sistem tasarımı kapsamındaki satın alma, BOM, dönüştürücü karşılaştırması ve doğrulama kayıtlarını içerir. Teknik adaylar 3. haftada ekipçe gözden geçirilir; gereksinim ve sipariş dondurma 4. hafta kapısında gerçekleştirilir.
Bölüm | Kural / Anlam | Açıklama
Amaç | Tek dosyada satın alma + BOM + test + seçim kayıtları | Bu dosya satın alma + BOM + test + seçim kayıtlarını tek yerde tutar. Nihai üretim BOM'u, seçilen mimari ve yapım seviyesi kesinleşince türetilir.
Rev01 kapsamı | 1 ECM + 1 MEMS ailesi karşılaştırması | Parça numaraları 3. hafta aday seçiminde netleştirilir. ECM için tek aile: Kingstate ana aday, Same Sky yedek; MEMS sensör PUI'dır.
Prototipleme | 2 yaklaşım | Breadboard + lehimli prototip zorunlu karşılaştırmadır. Özel PCB yalnız ölçümle gerekçelendirilirse koşullu.
Veri seti | CirCor DigiScope | Birincil veri seti sabit tutulur; fiziksel doğrulama akustik fantomla yapılır.
İnsan verisi | Kullanılmaz | Fiziksel doğrulama yalnız akustik fantom üzerinde yapılır; ekip üyelerinden dahi kayıt alınmaz.
Sonuç üretimi | Otomatik / betik tabanlı | Ölçüm sonucu uydurulmaz; sayısal sonuçlar betikle üretilebilir olmalıdır.
Test ID standardı | Test_Matrisi sayfası canonical kayıt | DSS-SYS-001 Rev01 Bölüm 13 ve Ek C bu Test ID'leri ile senkronize edilmiştir.
SATIN ALMA RENK KODU
Renk | Grup | Zaman | Anlam
YEŞİL | GRUP A — HEMEN AL | 1. dönem / 4. hafta öncesi | İlk deneyler ve 1. dönem ders kapıları için gerekli.
MAVİ | GRUP B — 2. DÖNEMDE AL | 2. dönem | Lehimli prototip ve ikinci dönem çalışmaları.
SARI | OPSİYONEL / KOŞULLU | Gerektiğinde | PPG ve özel PCB gibi çekirdek dışı veya ölçüme bağlı kalemler.
GRİ | GRUP C — BÖLÜMDEN TEMİN | İlk 3 hafta kontrol | Satın alınmaz; bölüm/laboratuvardan ödünç alınır.
DANIŞMAN BELGELERİNDEN GELEN TEMEL KURALLAR
No | Kural | Uygulama
1 | Gereksinimler ölçülebilir ve doğrulanabilir olmalıdır. | Her gereksinim test edilebilir bir kabul kriterine bağlanır.
2 | Çekirdek edinim zinciri bağımsız olarak bilinen bir girdiye karşı doğrulanmalıdır. | Akustik fantom + bilinen veri seti kaydı + sayısal karşılaştırma.
3 | Ders kapıları: 1. dönem 5. hafta, 1. dönem 9. hafta, 2. dönem 7. hafta. | Test Matrisi sayfasında bu üç kapı doğrudan kullanılır.
4 | Araç zinciri ve veri seti başlangıçta seçilir; sonrasında değiştirilmez. | C firmware + Python PC ve CirCor DigiScope sabit tutulur.
5 | Grup A 4. haftaya kadar; Grup B 2. dönem; Grup C bölümden ödünç. | Satın Alma sayfası renklerle ayırır.

## Satın_Alma
SATIN ALMA PLANI — GRUP A / B / C ¦ REV01
Grup A kalemleri için Türkiye'den erişilebilir adaylar, fiyat/stok notları ve yedek seçenekler girilmiştir. Siparişler 3. hafta seçim ve 4. hafta sipariş kapısı üzerinden yürütülür.
Kalem | Grup | Öncelik | Ürün / Parça | Ana Aday / MPN | Tedarikçi | Ürün Bağlantısı | Adet | Birim Fiyat (TRY) | Toplam (TRY) | Stok / Uygunluk | Teslim Süresi | Yedek / Alternatif | Yedek Bağlantısı | Kapı / Aşama | Teknik Not / Karar Durumu
A-01 | GRUP A | P1 | Akustik stetoskop / örnek göğüs başlığı | Medikaltec Klasik Steteskop | Medikaltec | https://www.medikaltec.com.tr/kategori/steteskop?marka=medikaltec&ozellikler=tip-1%3Astandart-medikal-urun | 1 | 679.99 | 679.99 | Sepete eklenebilir / kategori sayfasında listeli | Türkiye içi; siparişte teyit | Freely Tek Taraflı ST-101 (~459.99 TL) | https://www.medikaltec.com.tr/kategori/steteskop?ozellikler=tip-1%3Astandart-medikal-urun | 4. hafta sipariş | Ucuz örnek göğüs başlığı/tubing. Ticari ürünün akustik performansı nihai kabul değildir; phantom ile ölçülür.
A-02 | GRUP A | P1 | Elektret kondenser mikrofon (ECM) | KINGSTATE KECG2740PBJ | Farnell Türkiye | https://tr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885 | 2 | 58.45 | 116.9 | 1,124 stok; MOQ 1 (30.09.2026 araştırma görüntüsü) | Farnell TR: stoktan standart teslim; sipariş ekranında teyit | Same Sky CMC-6036-40T — teknik referans; Farnell MOQ 500 | https://tr.farnell.com/same-sky/cmc-6036-40t/microphone-electret-condenser/dp/4892745 | 3. hafta seçim / 4. hafta sipariş | 20 Hz–20 kHz belirtiliyor; açık alt −3 dB verilmemiş. CMC teknik adayı MOQ nedeniyle 2 adetlik alım için pratik değil; ECM parçası 3. haftada dondurulacak.
A-03 | GRUP A | P1 | Dijital MEMS mikrofon (sensör) / ilk bench taşıyıcısı | Sensör: PUI DMM-4026-B-I2S-R; taşıyıcı: DMM-4026-B-I2S-EB-R | Farnell Türkiye | https://tr.farnell.com/pui-audio/dmm-4026-b-i2s-eb-r/eval-board-26db-1-8vdc-mems-microphone/dp/4903832 | 2 | 234.9 | 469.8 | Farnell ağında 16 stok araştırma görüntüsü; TR sipariş ekranı teyit | İthalat/sipariş ekranı teslim tarihi siparişte teyit | DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartı (ilk bench taşıyıcısı); ham sensör ayrı MPN | https://puiaudio.com/file/specs-DMM-4026-B-I2S-R.pdf | 3. hafta seçim / 4. hafta sipariş | Sensör MPN ayrı tutulur. İlk bench entegrasyonu değerlendirme kartıyla kolaylaştırılabilir. Sensörün düşük frekans davranışı aynı phantom koşullarında ölçülecektir.
A-04 | GRUP A | P1 | Düşük gürültülü op-amp | Microchip MCP6022-I/P, DIP-8 | Direnc.net | https://www.direnc.net/mcp6022-ip-dual-op-amp-500uv-offset-max-10mhz-band-width-pdip8 | 5 | 58.12 | 290.6 | Sepete eklenebilir | Türkiye içi; siparişte teyit | NE5532P (ucuz yedek; daha yüksek/split besleme gereksinimi) | https://www.direnc.net/amplifikatorler-dip | 4. hafta sipariş | 2.5–5.5 V çalışması ve DIP-8 breadboard uyumu nedeniyle 3. hafta AFE adayı. Nihai AFE Kaan'ın ölçüm/şema kararıyla netleşir.
A-05 | GRUP A | P1 | Pasif komponent seti | Robotistan 1/4W direnç kiti + kondansatör seti | Robotistan | https://www.robotistan.com/devre-elemanlari | 1 | 1152.38 | 1152.38 | Her iki kit sepete eklenebilir | Türkiye içi; siparişte teyit | Değerler netleşince tekil düşük toleranslı R/C satın alma | https://www.robotistan.com/14w-direnc-kiti-500-adet | 4. hafta sipariş | 148.26 TL direnç kiti + 1,004.12 TL kondansatör seti. Büyük kit maliyetli; 3. hafta'te tekil parça listesi daha ucuzsa ona geçilebilir.
A-06 | GRUP A | P1 | Mikrodenetleyici geliştirme kartı | Espressif ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 | Mouser Türkiye | https://www.mouser.com.tr/tr/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 | 2 | 718.06 | 1436.12 | 1,566 stok; hemen gönderilebilir (30.09.2026 araştırma görüntüsü) | Mouser TR; gümrük/kargo süresi sipariş ekranı'ta teyit | ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R8 | https://www.mouser.com.tr/en/ProductDetail/Espressif-Systems/ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R8 | 3. hafta seçim / 4. hafta sipariş | ESP32-S3 çalışma MCU adayıdır; yerel USB ve I2S/DMA için uygundur. Exact board 3. hafta'te dondurulur.
A-07 | GRUP A | P1 | Fantom eksitörü / transdüser | Motorobit 30 mm 12 Ω titreşim/rezonans hoparlör | Motorobit | https://www.motorobit.com/titresim-hoparloru-30mm-12-ohm-12%CE%A9-rezonans-hoparlor | 1 | 103.95 | 103.95 | 10,000+ stok gösteriliyor | Türkiye içi | Standart 8 Ω küçük hoparlör; LF cevabı bench'te doğrulanmalı | https://www.motorobit.com/hoparlor-ve-buzzer?pg=4 | 3. hafta seçim / 4. hafta sipariş | Ürün LF titreşim amaçlı uygun aday; üretici 20–500 Hz düz cevabı garanti etmiyor. Phantom frekans cevabı ile karakterize edilir.
A-08 | GRUP A | P1 | Küçük ses yükselteç modülü | PAM8403 2×3 W mini amfi | Robotistan | https://www.robotistan.com/ses-modulleri | 1 | 20.08 | 20.08 | Sepete eklenebilir | Türkiye içi | LM386 tabanlı modül | https://www.robotistan.com/ses-modulleri | 4. hafta sipariş | Advisor Class-D'nin yeterli olduğunu belirtiyor. Exciter empedansı/gücüyle bench'te seviye doğrulanır.
A-09 | GRUP A | P1 | Silikon levha / kuplaj katmanı | Şeffaf silikon levha 3 mm, 1 m × 0.25 m | Demiriz / Endüstri Malzemesi | https://www.endustrimalzemesi.com/urun/silikon-levha-seffaf-3-mm-en-1-mt-boy-0-25-mt-1643 | 1 | 1173 | 1173 | Kategori listesinde stokta / sepete eklenebilir; fiyat dinamik | Türkiye içi; sipariş anında fiyat/stok teyit | 2 mm silikon levha veya daha küçük numune | https://www.demiriz.com.tr/kategori/seffaf-silikon-levhalar | 3. hafta mekanik inceleme / 4. hafta sipariş | 3 mm yalnız başlangıç mekanik adaydır; 30.09.2026 category araştırma görüntüsü 1,173 TL (ürün sayfasında farklı dinamik fiyat görülebilir). Kalınlık/sertlik Kaan tarafından bench'te doğrulanır.
A-10 | GRUP A | P1 | Fantom rijit çerçeve malzemesi | 3 mm şeffaf akrilik levha, 20×30 cm | Trendyol / Bilhan Pleksi | https://www.trendyol.com/seffaf-pleksi-y-s82306?pi=21 | 1 | 349 | 349 | Sepete ekle görüldü | Marketplace; siparişte teyit | Bölüm 3D baskı / yerel lazer kesim akrilik | https://www.trendyol.com/akrilik-levha-y-s9511 | 3. hafta mekanik plan / 4. hafta sipariş | Rijit fikstür gereklidir; ölçüler fantom/chestpiece geometrisine göre 3. haftada kesinleşecek.
A-11 | GRUP A | P1 | Breadboard + jumper seti | Büyük boy breadboard + 140 parça jumper kiti | Robotistan | https://www.robotistan.com/140-parca-kutulu-jumper-kablo-kiti-140-piece-jumper-wire-kit | 1 | 149.91 | 149.91 | Stok göstergeleri sayfalar arasında çelişkili — sipariş öncesi teyit | Türkiye içi; 4. hafta sipariş ekranı teyidi gerekli | 40-pin M-M + F-F + M-F jumper setleri (ayrı ürünler, daha güvenli yedek) | https://www.robotistan.com/jumper-kablo | 4. hafta sipariş | 60.72 TL breadboard + 89.19 TL 140-parça kit referansı. Robotistan listelemelerinde stok göstergeleri çelişkili; 4. hafta'te 40-pin ayrı jumper setlerine geçilebilir.
A-12 | GRUP A | P1 | Ekranlı sinyal kablosu + konnektör | 2 m XLR/mikrofon kablosu (shielded) | n11 / Yenikablo (Akakçe fiyat karşılaştırma) | https://www.akakce.com/mikrofon-aksesuari/en-ucuz-xlr-mikrofon-kablosu-2-metre-fiyati%2C849293642.html | 1 | 287.93 | 287.93 | 100+ stok; 1 iş günü (fiyat karşılaştırma kaynağı) | 1 iş günü bilgisi; satıcıda teyit | 2x0.22 mm² mikrofon kablosu / metre | https://www.meteormuzik.com.tr/mikrofon-kablosu | 4. hafta sipariş | Hazır XLR kablo gerektiğinde kesilip ekranlı sinyal kablosu olarak kullanılabilir; konnektör topology AFE'ye göre 3. hafta'te netleşir.
B-01 | GRUP B | P2 | Lehimli prototip kartı | Perfboard / stripboard — exact SKU later | 2. dönem tedarik |  | 3 |  |  | HENÜZ SATIN ALMA YOK | 2. dönem | — |  | 2. dönem | Advisor Grup B; şimdi kilitlenmez.
B-02 | GRUP B | P2 | Li-ion/Li-Po hücre + şarj/koruma | 1S protected pack — aday only | 2. dönem tedarik |  | 1 |  |  | HENÜZ SATIN ALMA YOK | 2. dönem | — |  | 2. dönem | Batarya/şarj mimarisi Grup B; BQ24074 vb. yalnız future aday.
B-03 | GRUP B | P2 | Düşük gürültülü regülatör | Aday TBD | 2. dönem tedarik |  | 3 |  |  | HENÜZ SATIN ALMA YOK | 2. dönem | — |  | 2. dönem | AFE ölçümlerinden sonra seçilir.
B-04 | GRUP B | P2 | PPG modülü | Opsiyonel — mevcut aday yok | — |  | 1 |  |  | OPSİYONEL | Yalnız core tamamlanırsa | — |  | 2. dönem opsiyonel | Çekirdek sistem dışında; yalnızca çekirdek tamamlanırsa değerlendirilecektir.
B-05 | GRUP B | P2 | Özel PCB | Optional | — |  |  |  |  | OPSİYONEL | Ölçüm gerekçesi varsa | — |  | 2. dönem 6+ | Özel PCB zorunlu değildir; yalnızca ölçümler gerekçelendirirse ikinci dönemde uygulanabilir.
C-01 | GRUP C | P0 | Osiloskop | Bölüm/laboratuvar mevcudiyet kontrolü | THKÜ |  |  |  |  | KONTROL GEREKLİ | İlk 3 hafta | — |  | 3. hafta | Satın alınmaz; bölüm mevcudiyeti ekipçe teyit edilir.
C-02 | GRUP C | P0 | Fonksiyon üreteci | Bölüm/laboratuvar mevcudiyet kontrolü | THKÜ |  |  |  |  | KONTROL GEREKLİ | İlk 3 hafta | — |  | 3. hafta | Satın alınmaz; bölüm/laboratuvar mevcudiyeti teyit edilir.
C-03 | GRUP C | P0 | Multimetre | Bölüm/laboratuvar mevcudiyet kontrolü | THKÜ |  |  |  |  | KONTROL GEREKLİ | İlk 3 hafta | — |  | 3. hafta | Satın alınmaz; bölüm/laboratuvar mevcudiyeti teyit edilir.
C-04 | GRUP C | P0 | Lehim istasyonu + lehim | Bölüm/laboratuvar mevcudiyet kontrolü | THKÜ |  |  |  |  | KONTROL GEREKLİ | Gerekirse 2. dönem | — |  | 3. hafta audit | Satın alınmaz; bölüm/laboratuvar mevcudiyeti teyit edilir.
C-05 | GRUP C | P0 | USB ses arayüzü | Bölüm/laboratuvar mevcudiyet kontrolü | THKÜ |  |  |  |  | KONTROL GEREKLİ | ECM referans yolu | — |  | 3. hafta | Yararlı ancak zorunlu değildir; mevcut değilse ADC/referans yolu yeniden tanımlanır.
GRUP A CANLI FİYAT TOPLAMI | [8 empty] | 6229.66
Bu toplam yalnız bugün bulunan primary procurement adaylarının referans toplamıdır; vergi/ithalat/kargo şartları farklı olabilir. 4. hafta sipariş anında yeniden doğrulanır.
Not | CMC-6036-40T teknik aday Farnell'de MOQ 500 olduğu için satın alma için birincil aday yapılmadı; KECG2740PBJ uygulanabilir ECM satın alma adayı olarak eklendi.

## ANA_BOM
ANA MALZEME LİSTESİ — MİMARİ / ÖN BOM ¦ REV01
Bu liste Rev01 için mimari ve ön BOM kaydıdır; 4. hafta dondurma öncesi hiçbir ekip tasarım tercihi 'kilitli' değildir. Ders kapsamı ve gate koşulları danışman belgelerine göre sabittir.
Ref. | Blok | Üretici | MPN / Tanım | Parça / Değer | Geliştirme Adedi | Lehimli Prototip Adedi | Özel PCB Adedi (Koşullu) | Durum | Teknik Not | Kaynak
U1 | MCU | Espressif | ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8 | Geliştirme kartı | 2 | 1 | Belirlenecek | ÖNERİLEN — 3./4. hafta DOĞRULAMA | ESP32-S3 çalışma adayı; kesin geliştirme kartı ve USB class 3. hafta entegrasyon kararında, 4. hafta gereksinim dondurma'da dondurulur. | Espressif / öğretim elemanı listesi
U2A | Dönüştürücü — ECM | Kingstate | KECG2740PBJ | Analog elektret kondenser | 2 | 1 | Belirlenecek | ECM ANA SATIN ALMA ADAYI | ECM ailesinin ana satın alma adayı. Same Sky CMC-6036-40T yalnız teknik/yedek adaydır; ayrı bir ECM ailesi değildir. Nihai seçim aynı fantom koşullarındaki ölçümlerle gerekçelendirilecektir. | https://tr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885
U2B | Dönüştürücü — MEMS | PUI Audio | DMM-4026-B-I2S-R | Dijital I²S MEMS | 2 | 1 | Belirlenecek | MEMS SATIN ALMA ADAYI | MEMS sensör ile değerlendirme yapılır. İlk masaüstü entegrasyonu için DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartı ayrı bir taşıyıcı/test seçeneğidir; sensör MPN ile karıştırılmaz. | https://puiaudio.com/file/specs-DMM-4026-B-I2S-R.pdf
U3 | ECM analog ön uç | Uygun üretici | Belirlenecek | Düşük gürültülü op-amp | 5 | 1 | Belirlenecek | ÖNERİLEN AFE PARÇASI | MCP6022-I/P breadboard adayı; Kaan Module-A AFE seçiminde doğrulanır. | Öğretim elemanı komponent listesi
KIT1 | Pasif set | Uygun üretici | Set | Direnç + kondansatör | 1 | 1 | Belirlenecek | GRUP A SATIN ALMA | Direnç/kondansatör kit veya tekil parça seçimi 3. hafta'te maliyet/ölçüm ihtiyacına göre. | Öğretim elemanı komponent listesi
U4 | Şarj / PowerPath | Texas Instruments | BQ24074RGTT | 1S Li-Ion/Li-Po şarj + PowerPath + NTC | 1 | 1 | Belirlenecek | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | Grup B / 2. dönem. BQ24074 bu aşamada kilitli değildir. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24074.pdf
U5 | 3.3 V regülatör | Texas Instruments | TPS63031DSKR | Buck-boost, sabit 3.3 V | 2 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | Grup B / 2. dönem. TPS63031 bu aşamada kilitli değildir. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63031.pdf
U6 | Düşük gürültülü LDO | Uygun üretici | Belirlenecek | ECM analog ön uç deneme beslemesi | 3 | 1 | Belirlenecek | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | AFE ölçümlerinden sonra netleşir. | Öğretim elemanı komponent listesi
J1 | USB-C | GCT | USB4105-GF-A-120 | USB Type-C yuvası | 2 | 1 | 1 | YALNIZ ÖZEL PCB — KOŞULLU | USB-C konnektör ancak özel PCB uygulanırsa gerekir; özel PCB zorunlu değildir. | GCT / DigiKey
ESD1 | USB ESD | STMicroelectronics | USBLC6-2SC6 | USB 2.0 düşük kapasitanslı ESD | 2 | 1 | 1 | YALNIZ ÖZEL PCB — KOŞULLU | USB ESD parçası özel PCB tasarımı yapılırsa seçilecek. | Üretici veri sayfası
J2 | Batarya | JST | B3B-PH-K-S | PH 3-pin batarya bağlantısı | 2 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | Batarya konnektör seçimi 2. dönem power architecture ile. | JST / DigiKey
J3 | PUI MEMS taşıyıcı | Tasarım içi | Özel 6-pin taşıyıcı | PUI MEMS modüler taşıyıcı kart | 2 | 1 | 1 | TASARIM İÇİ | Ticari MPN değildir; değiştirilebilir modül yaklaşımı. | DSS-SYS-001
BAT1 | Batarya | Üretici belirlenecek | 1S Li-Po ~800 mAh | Korumalı; 3.7 V nominal; paket NTC | 1 | 1 | 1 | ÖN | Kesin SKU mekanik/termal inceleme sonrası. | Öğretim elemanı komponent listesi
L1 | 3.3 V güç | Uygun üretici | 1.5 µH shielded | TPS63031 indüktörü | 1 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | Power architecture kilitlenmedi. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63031.pdf
C1 | 3.3 V IN | Uygun üretici | 10 µF 6.3 V X7R | TPS63031 giriş kapasitesi | 2 | 2 | 2 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | Power architecture kilitlenmedi. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63031.pdf
C2-C3 | 3.3 V OUT | Uygun üretici | 10 µF 6.3 V X7R | TPS63031 çıkış kapasitesi | 4 | 4 | 4 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | Power architecture kilitlenmedi. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63031.pdf
R1-R2 | USB CC | Uygun üretici | 5.1 kΩ 0603 | USB-C sink Rd | 2 | 2 | 2 | YALNIZ ÖZEL PCB — KOŞULLU | Custom PCB olursa USB-C sink Rd gereksinimi değerlendirilecek. | USB-C / Espressif
R3-R4 | USB SI | Uygun üretici | 27 Ω 0603 | D+/D− seri direnç footprinti | 2 | 2 | 2 | ÖNERİLEN TEST/AYAK İZİ | Custom PCB olursa SI ölçümü/üretici önerisiyle. | Espressif donanım kılavuzu
R5-R7 | I²S SI | Uygun üretici | 33 Ω 0603 | BCLK/WS/DOUT damping footprinti | 3 | 3 | 3 | ÖNERİLEN TEST/AYAK İZİ | Gerekirse ölçümle doldurulur; board tasarımı henüz dondurma değil. | Espressif donanım kılavuzu
R8 | MIC SUPPLY | Uygun üretici | 10 Ω 0603 | 3.3 V → MIC_3V3 izolasyonu | 2 | 2 | 2 | ÖNERİLEN MEMS YOLU | PUI referans path için aday; 3. hafta/4 dondurma pending. | DSS-SYS-001
C4 | MIC SUPPLY | Uygun üretici | 1 µF 6.3 V X7R | MIC_3V3 yerel bulk | 2 | 2 | 2 | ÖNERİLEN MEMS YOLU | PUI referans path için aday; 3. hafta/4 dondurma pending. | DSS-SYS-001
C5 | MIC SUPPLY | Uygun üretici | 100 nF 10 V X7R | MIC_3V3 HF bypass | 2 | 2 | 2 | ÖNERİLEN MEMS YOLU | PUI referans path için aday; 3. hafta/4 dondurma pending. | DSS-SYS-001
R9 | CHARGE ISET | Uygun üretici | Şema ile hesaplanacak | BQ24074 ISET | 1 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | BQ24074 seçilirse veri sayfası hesabı. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24074.pdf
R10 | CHARGE ILIM | Uygun üretici | Şema ile hesaplanacak | BQ24074 giriş akım limiti | 1 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | BQ24074 seçilirse veri sayfası hesabı. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24074.pdf
R11 | CHARGE ITERM | Uygun üretici | Şema ile hesaplanacak | BQ24074 sonlandırma ayarı | 1 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | BQ24074 seçilirse veri sayfası hesabı. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24074.pdf
R12 | CHARGE TMR | Uygun üretici | Şema ile hesaplanacak | BQ24074 güvenlik zamanlayıcısı | 1 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | BQ24074 seçilirse veri sayfası hesabı. | https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24074.pdf
NTC1 | Batarya | Batarya tedarikçisi | 10 kΩ NTC | Paket termistörü → TS | 1 | 1 | 1 | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | Batarya SKU/NTC yaklaşımı 2. dönem'de seçilir. | BQ24074 veri sayfası
NOT — Öğretim elemanı komponent listesi satın alma miktarlarında üst seviye girdidir. Nihai üretim BOM'u Altium şemasından çıkarılacaktır.

## Dönüştürücü_Karşılaştırma
DÖNÜŞTÜRÜCÜ KARŞILAŞTIRMA VE SEÇİM KAYDI ¦ REV01
Danışman gereksinimi: final karşılaştırma = aynı fantom koşullarında 1 ECM ailesi + 1 MEMS ailesi. Parça numarası 3./4. haftada dondurulur; veri sayfası açıkça vermiyorsa alt −3 dB noktası uydurulmaz.
Aday | Aile | Üretici | MPN / Tanım | Arayüz | Alt −3 dB (Hz) | Kaynak | 20–500 Hz Sistem Cevabı | SNR (dB) | Tekrarlanabilirlik | Durum / Karar
A | ECM | Kingstate | KECG2740PBJ | Analog | Açık −3 dB belirtilmemiş; üretici aralığı 20 Hz–20 kHz | https://tr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885 |  |  |  | ANA SATIN ALMA ADAYI — Same Sky CMC-6036-40T yalnız teknik/yedek adaydır.
| ECM Yedek | Same Sky | CMC-6036-40T | Analog | Açık −3 dB belirtilmemiş; üretici aralığı 20 Hz–20 kHz | https://www.sameskydevices.com/product/resource/cmc-6036-40t.pdf |  |  |  | YEDEK ECM ADAYI — Aynı ECM ailesi; ayrı karşılaştırma ailesi değildir.
B | MEMS | PUI Audio | DMM-4026-B-I2S-R | I²S | Açık −3 dB belirtilmemiş; üretici aralığı 20 Hz–20 kHz | https://puiaudio.com/file/specs-DMM-4026-B-I2S-R.pdf |  |  |  | MEMS SATIN ALMA ADAYI — İlk bench taşıyıcısı olarak eval board kullanılabilir.
Uygulama sırası |  |  | 1) Adayların veri sayfasındaki düşük frekans bilgisini kaydet. 2) 3. haftada 1 ECM + 1 MEMS satın alma adayı onayla. 3) Aynı phantom koşullarında 20–500 Hz cevap, SNR ve ≥10 tekrar ölç. 4) Nihai sensör seçimini ölçümle gerekçelendir.
NİHAİ SEÇİM NOTU
Bu alan yalnızca karşılaştırma ölçümleri tamamlandıktan sonra doldurulur. Öznel dinleme tek başına seçim kanıtı değildir; seçim frekans cevabı, SNR ve tekrarlanabilirlik verileriyle desteklenir.

## Test_Matrisi
DOĞRULAMA TEST MATRİSİ — DERS KAPILARI + MÜHENDİSLİK TESTLERİ ¦ REV01 / DANIŞMAN GEREKSİNİMLERİYLE UYUMLU
Takvim danışman planıyla hizalanmıştır. Ölçüm sonuçları ilgili haftalarda betik tarafından üretilen kanıt ile doldurulur; sonuçlar önceden girilmez.
Test ID | Ders Kapısı | Proje Gate | Test Konusu | Düzenek | Prosedür | Kabul Kriteri | Sorumlu | Durum | İlgili SYS
T-PRE-01 | 1. dönem 3.–4. hafta | W4 hazırlık | ECM/MEMS LF datasheet kontrolü | Üretici datasheetleri | Her aday için lower −3 dB açıkça veriliyorsa kaydet; verilmiyorsa bunu belirt. | Kaynaklı LF bilgi + satın alma aday kararı. | Kaan (A) + Ozan sourcing | PLANLI | SYS-021
T-E2E-01 | 1. dönem 5. hafta | G1 | Baştan sona bilinen test işareti | MCU + PC | Module B sentetik işaret üretir; Module C capture doğrular. | Bilinen işaret E2E alınmış; continuity gözlenebilir. | Ozan (B) + Ege (C) | PLANLI | SYS-001/026
T-I2S-01 | 1. dönem 5.–6. hafta | G1 | I²S/ADC edinim saat ve formatı | Mantık analizörü / scope | Seçili transducer path'in sample clock/data formatını ölç. | Seçili profile datasheet/firmware ile tutarlı. | Ozan (B) | PLANLI | SYS-003/004
T-USB-01 | 1. dönem 8. hafta | W8 | ≥30 dk continuous stream / continuity | Native USB aday transport | Kesintisiz stream çalıştır; sequence/overflow telemetry kaydet. | Drop rate ve overrun sayısı otomatik raporlanır; sonuç ölçülür, önceden uydurulmaz. | Ozan (B) + Ege (C) | PLANLI | SYS-005/007
T-USB-02 | 1. dönem 5.–12. hafta | Protocol verification | Yeniden senkronizasyon / error handling | Kayıtlı byte stream / test doubles | Chosen 3. hafta framing strategy için corruption/gap testleri. | Host failure mode documented; CRC varsa CRC test edilir. | Ozan (B) + Ege (C) | PLANLI | SYS-006
T-AUD-01 | 1. dönem 8. hafta | W8 | 20–500 Hz frekans cevabı | Akustik fantom + referans | Complete chain swept/multitone response ölç. | 20–500 Hz response curve + conditions raporlanır; sabit ±3 dB target YOK. | Kaan (A) + Ege (C) | PLANLI | SYS-002/025
T-AUD-02 | 1. dönem 8.–10. hafta | Characterisation | SNR / active-to-quiescent level ratio | Akustik fantom | Sabit gain/coupling altında active ve quiet runs. | Adopted SNR convention ve result dB olarak raporlanır. | Kaan (A) + Ege (C) | PLANLI | SYS-025
T-AUD-03 | 1. dönem 11. hafta | W11 | Tekrarlanabilirlik ≥10 | Akustik fantom | Aynı yapılandırmayı en az 10 kez tekrarla. | Spread/std/CV gibi dispersion metrics script ile raporlanır. | Kaan (A) + Ege (C) | PLANLI | SYS-025
T-AUD-04 | 1. dönem 12. hafta | W12 | Şebeke girişimi | Fantom + spektrum | Türkiye 50 Hz fundamental + harmonikleri; grounding/cable routing koşulları. | 50 Hz ve harmonik seviyeleri koşullarıyla raporlanır. | Kaan (A) + Ege (C) | PLANLI | SYS-025
T-AUD-05 | 1. dönem 9. hafta | G2 | Bağımsız bilinen phantom input / feasibility | Akustik fantom + CirCor | Known PCG fiziksel replay; capture/source sayısal ve S1/S2 recognizable kontrolü. | Recognisable S1/S2 + quantitative comparison evidence. | Kaan (A) + Ozan (B) + Ege (C) | PLANLI | SYS-002/025
T-AUD-06 | 1. dönem 10. hafta | W10 | ECM / MEMS karşılaştırması | Aynı akustik fantom | Seçili 1 ECM ve 1 MEMS aynı koşullarda ölçülür. | Response + SNR comparison; final choice measurement-justified. Repeatability campaign W11. | Kaan (A) + Ege (C); Ozan data path support | PLANLI | SYS-021/025
T-LAT-01 | 1. dönem 8. hafta | W8 | Uçtan uca acquisition latency | Bilinen uyaran + donanım işaretleyicisi | Stimulus -> host sample ingestion boundary ölç. | Latency mean/jitter betik tarafından üretilen; GUI render hariç. | Ozan (B) + Ege (C) | PLANLI | SYS-025
T-PKT-01 | 1. dönem 8. hafta | W8 | Dropped-packet rate | ≥30 dk continuous stream | Monotonic continuity mechanism ile missed samples/frames hesapla. | Drop rate otomatik raporlanır. | Ozan (B) + Ege (C) | PLANLI | SYS-025
T-PROT-01 | 2. dönem | S2 | Breadboard / lehimli prototip karşılaştırması | Aynı test düzeneği | Aynı selected acquisition chain iki construction level'da ölç. | Noise/SNR/repeatability difference raporlanır. | Kaan (A) | PLANLI | SYS-022/025
T-MOD-A | 2. dönem 7. hafta | G5 | Modül A bağımsız doğrulama | Hardware/phantom tests | Module A own tests/interface. | Module isolated verification complete. | Kaan (A) | PLANLI | SYS-027
T-MOD-B | 2. dönem 7. hafta | G5 | Modül B bağımsız doğrulama | Firmware + logic analyser | Sampling/DMA/continuity/protocol tests. | Module isolated verification complete. | Ozan (B) | PLANLI | SYS-027
T-MOD-C | 2. dönem 7. hafta | G5 | Modül C bağımsız doğrulama | pcg_core + pcg_app | Temiz depo kopyasından otomatik testler + device integration tests. | Module isolated verification complete. | Ege (C) | PLANLI | SYS-027
T-QUAL-01 | 1. dönem 10.–12. hafta | W10–W12 | Kayıt kalite kontrolü | PC app + phantom artefacts | Calibrate threshold on phantom; inject clipping/contact-loss/interference. | Detection behavior/rate reported; thresholds not pre-invented. | Ege (C), Kaan artefact setup | PLANLI | SYS-008/026
T-PWR-01 | 2. dönem | S2 | USB / batarya rail | Bench power setup | USB ve battery conditions ölç. | Measured rail stability/noise reported. | Ozan (B) + Kaan (A) | PLANLI | SYS-011
T-PWR-02 | 2. dönem | S2 | Charge/protection if battery implemented | Li-Po + protection/charger | Chosen power architecture test. | Datasheet-based limits and measured behavior. | Ozan (B) | PLANLI | SYS-012/014
T-PWR-03 | 2. dönem | S2 | Çalışma süresi | Seçilen batarya | Continuous acquisition + recording. | Measured runtime reported; no pre-frozen 3 h acceptance gate. | Ozan (B) + Ege (C) | PLANLI | SYS-013
T-CHAR-01 | 2. dönem | Final characterisation | Tam karakterizasyon kampanyası | Akustik fantom + automation | Mandatory six metrics + construction/conditions campaign. | Reproducible report output. | Team; each module owns its part | PLANLI | SYS-025/026
T-AUTO-01 | 1. dönem / sürekli | Reproducibility | Otomatik / yeniden üretilebilir sonuç | Temiz depo kopyası + test scriptleri | Aynı girdilerle test/ölçüm scriptlerini temiz kopyadan yeniden çalıştır. | Aynı girdilerle aynı sayısal sonuçlar; elle girilmiş ölçüm sonucu yok. | Ege (C) + ilgili modül sahibi | PLANLI | SYS-026
DERS KAPILARI — 1. dönem 5. hafta: ilk uçtan uca sinyal • 1. dönem 9. hafta: bağımsız bilinen girişe karşı doğrulama • 2. dönem 7. hafta: tüm alt sistemlerin ayrı doğrulanması

## Alternatifler
ALTERNATİFLER VE DEĞİŞİKLİK POLİTİKASI ¦ REV01
Danışman kapsamı ve gate koşulları sabittir. Aşağıdaki ekip uygulama tercihleri, planlanan 3. hafta kararı ve 4. hafta gereksinim dondurmasına kadar ÖNERİLEN/AÇIK olarak tutulur; hiçbir erken tercih 'kilitli' kabul edilmez.
Blok | Rev01 Tasarım Durumu | Alternatif / Koşullu Seçenek | Durum | Karar Zamanı | Karar Ölçütü | Etkilenen Alan | Kaynak
Dönüştürücü | 1 ECM ailesi + 1 MEMS ailesi | ECM: Kingstate KECG2740PBJ ana satın alma adayı; Same Sky CMC-6036-40T yedek. MEMS: PUI DMM-4026-B-I2S-R. | DANIŞMAN GEREKSİNİMİ + PARÇALAR AÇIK | 3. hafta seçim / 4. hafta dondurma | Düşük frekans veri sayfası kanıtı + 20–500 Hz cevap + SNR + ≥10 tekrar | Akustik + edinim | Danışman planı + veri sayfaları
ECM analog ön uç | Low-noise AFE required for ECM path | MCP6022-I/P current breadboard aday | ÖNERİLEN | 3. hafta–4 | Noise floor + gain/bandwidth + supply compatibility | Module A | Component list + supplier/datasheet
MEMS yolu | PUI DMM-4026-B-I2S-R sensör | DMM-4026-B-I2S-EB-R değerlendirme kartı ilk bench taşıyıcısı olarak kullanılabilir; sensör MPN ayrı tutulur. | ÖNERİLEN | 3.–4. hafta | I²S zamanlaması + phantom cevabı | B arayüzü | PUI veri sayfası
MCU | ESP32-S3 working aday | Kesin DevKit varyantı doğrulaması | ÖNERİLEN | 3. hafta selection / 4. hafta dondurma | I²S/ADC + DMA + native wired transport + availability | Module B | Espressif + advisor embedded requirements
USB transport class | ESP32-S3 yerel USB physical capability | CDC-ACM vs vendor/bulk framing | AÇIK — 3. HAFTA | 3. hafta | Throughput, implementation complexity, host support, observability | B↔C | 3. hafta B↔C gereksinimleri
Protocol integrity | Sequence/continuity mechanism required | Application CRC/checksum vs USB lower-layer integrity only | AÇIK — 3. HAFTA | Taslak; 12. hafta protokol dondurma | Detectability, resync, CPU overhead, testability | B↔C | 3. hafta B↔C gereksinimleri
Prototipleme | Breadboard + soldered prototype comparison | Custom PCB only if measurements justify | DANIŞMAN GEREKSİNİMİ + ÖZEL PCB KOŞULLU | Semester I/II | Noise + SNR + repeatability | Hardware | Advisor plan
Güç | USB power sufficient for Semester-I bench baseline | Battery/charger/regulator architecture | GELECEK ADAYI — 2. DÖNEM | 2. dönem | Noise, runtime, protection, power measurement | Power | Advisor Grup B list
Veri seti | CirCor DigiScope primary | CinC 2016 only advisor-listed alternative if needed; do not switch casually | SABİT BİRİNCİL VERİ SETİ | Project start | Reproducibility | Module C / research | Advisor plan

## Sipariş_Kayıt
SİPARİŞ VE TEDARİK KAYITLARI ¦ REV01
Bu sayfa yalnız GERÇEK sipariş verildiğinde doldurulur. TRY fiyat, URL, sipariş tarihi, teslim tarihi ve belge numarası kaydedilir.
Kalem ID | Ürün / Parça | Tedarikçi | Gerçek MPN / Tanım | Sipariş Adedi | Birim Fiyat (TRY) | Toplam (TRY) | Ürün URL | Sipariş Tarihi | Teslim Tarihi | Fiş / Sipariş No
A-01 | Akustik stetoskop göğüs başlığı
A-02 | Elektret kondenser mikrofon (ECM)
A-03 | MEMS mikrofon (dijital)
A-04 | Düşük gürültülü operasyonel yükselteç
A-05 | Pasif komponent seti
A-06 | Mikrodenetleyici geliştirme kartı
A-07 | Küçük transdüser / eksitör
A-08 | Küçük ses yükselteç modülü
A-09 | Silikon levha / jel ped
A-10 | Fantom rijit çerçeve malzemesi
A-11 | Breadboard + jumper seti
A-12 | Shielded cable + konnektör
B-01 | Lehimli prototip kartı
B-02 | Li-ion/Li-Po hücre + şarj/koruma
B-03 | Düşük gürültülü gerilim regülatörü
B-04 | Fotopletismografi (PPG) modülü
B-05 | Özel baskı devre kartı
TOPLAM GERÇEKLEŞMİŞ HARCAMA (TRY) | [5 empty] | 0
Kayıt kuralı: Gerçek sipariş dışında fiyat hücreleri doldurulmaz. Canlı aday fiyat/stok verisi Satın_Alma sayfasındadır; sipariş anında tekrar doğrulanır.